# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：445281-2026-01597

#### 采购项目编号：0724-2631ST822148

#### 项目名称：普宁市人民医院医疗设备采购项目

#### 采购人：普宁市人民医院

#### 采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第一章投标邀请

国义招标股份有限公司 受普宁市人民医院的委托，采用公开招标方式组织采购普宁市人民医院医疗设备采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：普宁市人民医院医疗设备采购项目

采购计划编号：445281-2026-01597

采购项目编号：0724-2631ST822148

采购方式：公开招标

预算金额：16,450,600.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(血液透析机（单泵）等设备):

采购包预算金额：5,620,600.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 体外循环设备 | 血液透析机(单泵） | 22(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-2 | 体外循环设备 | 血液透析滤过机（双泵） | 8(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-3 | 体外循环设备 | 血液透析用制水设备 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-4 | 体外循环设备 | CRRT机（连续性肾脏替代治疗） | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-5 | 急救和生命支持设备 | 呼吸机 | 3(台) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

采购包2(手术显微镜等设备):

采购包预算金额：5,035,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 医用光学仪器 | 手术显微镜 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-2 | 医用光学仪器 | 眼科光相干断层扫描仪（OCTA机） | 1(台) | 详见第二章 | 是 |
| 2-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心肺功能测试仪 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-4 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 人体成分分析仪 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-5 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 呼吸分析仪（营养代谢仪） | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-6 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 冲击波治疗仪 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

采购包3(彩色超声诊断系统等设备):

采购包预算金额：5,795,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色超声诊断系统A | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-2 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色超声诊断系统B | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-3 | 医用超声波仪器及设备 | 超激光疼痛治疗仪 | 2(台) | 详见第二章 | 是 |
| 3-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 射频消融治疗仪 | 1(台) | 详见第二章 | 是 |
| 3-5 | 医用光学仪器 | 皮肤镜图像处理工作站 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 3-6 | 医用内窥镜 | 电子支气管镜 | 1(条) | 详见第二章 | 是 |
| 3-7 | 医用超声波仪器及设备 | 便携式彩色超声诊断系统 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-8 | 医用内窥镜 | 电子支气管内窥镜 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-9 | 医用低温、冷疗设备 | 亚低温治疗仪 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-10 | 其他医疗设备 | 一氧化氮治疗仪 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-11 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 遥测监护系统（一拖八） | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 3-12 | 急救和生命支持设备 | 麻醉机 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-13 | 其他医疗设备 | 晨检仪 | 1(台) | 详见第二章 | 是 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格承诺函》（或者提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料，并提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料 。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格承诺函》（或者提供2024年度或2025年度财务状况报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表) 或基本开户行出具的资信证明）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格承诺函》（或者参照投标（报价）函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（血液透析机（单泵）等设备）：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目

采购包2（手术显微镜等设备）：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目

采购包3（彩色超声诊断系统等设备）：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（血液透析机（单泵）等设备）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)如投标人为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件；如投标人为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

采购包2（手术显微镜等设备）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)如投标人为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件；如投标人为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

采购包3（彩色超声诊断系统等设备）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)如投标人为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件；如投标人为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：普宁市人民医院

地址：普宁市流沙大道东30号

联系方式：0663-2839980

#### 2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路726号18楼

联系方式：020-37860531、020-37860521

#### 3.项目联系方式

项目联系人：邓彩云、戴琨琳

电话：020-37860531、020-37860521

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1．项目标的及最高采购限价

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 最高采购限制单价（万元） | 最高采购限制总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 血液透析机（单泵） | 22 台 | 13.08 | 287.76 |
|  | 2 | 血液透析滤过机（双泵） | 8 台 | 23 | 184 |
|  | 3 | 血液透析用制水设备 | 1 套 | 32 | 32 |
|  | 4 | CRRT机（连续性肾脏替代治疗） | 1 台 | 19.9 | 19.9 |
|  | 5 | 呼吸机 | 3 台 | 12.8 | 38.4 |
| 2 | 1 | 手术显微镜 | 1 台 | 179 | 179 |
|  | 2 | 眼科光相干断层扫描仪（OCTA机） | 1 台 | 168 | 168 |
|  | 3 | 心肺功能测试仪 | 1 台 | 55.5 | 55.5 |
|  | 4 | 人体成分分析仪 | 1 台 | 12 | 12 |
|  | 5 | 呼吸分析仪（营养代谢仪） | 1 台 | 30 | 30 |
|  | 6 | 冲击波治疗仪 | 1 台 | 59 | 59 |
| 3 | 1 | 彩色超声诊断系统A | 1 台 | 158 | 158 |
|  | 2 | 彩色超声诊断系统B | 1 台 | 68 | 68 |
|  | 3 | 超激光疼痛治疗仪 | 2 台 | 37 | 74 |
|  | 4 | 射频消融治疗仪 | 1 台 | 46.9 | 46.9 |
|  | 5 | 皮肤镜图像处理工作站 | 1 套 | 27 | 27 |
|  | 6 | 电子支气管镜 | 1 条 | 42.4 | 42.4 |
|  | 7 | 便携式彩色超声诊断系统 | 1 台 | 29 | 29 |
|  | 8 | 电子支气管内窥镜 | 1 台 | 14.5 | 14.5 |
|  | 9 | 亚低温治疗仪 | 1 台 | 21.9 | 21.9 |
|  | 10 | 一氧化氮治疗仪 | 1 台 | 24.9 | 24.9 |
|  | 11 | 遥测监护系统（一拖八） | 1 套 | 22 | 22 |
|  | 12 | 麻醉机 | 1 台 | 31 | 31 |
|  | 13 | 晨检仪 | 1 台 | 19.9 | 19.9 |

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对所投包号的全部内容进行投标报价，如有缺漏或超出最高采购限价，将导致投标无效。

本项目包1的核心产品（主要产品）为“血液透析机（单泵）”，包2的核心产品（主要产品）为“手术显微镜”，包3的核心产品（主要产品）为“彩色超声诊断系统A”。

本项目包2“序号2眼科光相干断层扫描仪（OCTA机）”及包3“序号3超激光疼痛治疗仪”、“序号4射频消融治疗仪”、“序号6电子支气管镜”、“序号13晨检仪”经政府采购管理部门同意允许采购进口产品，其余设备不允许采购进口产品。

2．交货时间：采购人指定时间

3．交货地点：采购人指定地点

4．需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号)；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等；《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）；《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等。

5. 供应商提供《中小企业声明函》或《关于符合本国产品标准的声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料的”情形，依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规规定追究相应责任。

采购包1（血液透析机（单泵）等设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 1.交货完工期：供应商应在签订合同后90天内完成供货、安装调试、验收及交付采购人正常使用,并为采购人提供免费操作培训。 2.投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南、设备操作流程卡及一切和本项目有关的资料及说明。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,合同生效后，凭中标人向采购人提供的中标通知书、合同书、等额发票，采购人在10个工作日内支付合同金额的30%（如中标企业为中小企业，采购人在收到发票且具备支付条件后5个工作日内支付合同金额的30%）。 2期：支付比例65%,设备到货安装调试并验收完毕后，凭中标人向采购人提供的验收报告、等额发票，采购人在10个工作日内支付合同金额的65%。 3期：支付比例5%,设备正常使用180天后，凭中标人向采购人提供等额发票，采购人在10个工作日内支付合同金额的5%。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 2.进口产品具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 4.供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给医院，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5.医院组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由医院承担；否则鉴定费由供应商承担。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 交货包装运输 | 设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。 |
|  | 2 | 质保期及售后要求 | 1.产品（含标准配置及可选配件）质保期不少于1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，并提供原设备制造厂商承诺函，保证原厂售后服务。质保期内供应商对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身维修保养服务。 2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 3.质保期内, 供应商应当提供的年度定期预防性维护保养次数应不少于4次，免费更换零配件、免工时费。供应商应在每次预防性维护保养后应出具符合产品制造厂商标准的保养记录，每年度提供符合产品制造厂商技术标准或经国家质量监督管理机构指定的第三方认可的质控报告。 4.售后服务要求：对医院的服务通知，供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同.档次的设备予医院临时使用。 5.供应商5年内提供软件升级服务，并配合医院完成设备端信息化接口改造，相关产生的费用包含在投标报价中。如医院需要，供应商提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，保证10年或以上供应维修配件。 |
|  | 3 | 培训 | 1.供应商应与医院协商制定培训计划，在设备使用现场对使用人员和技术人员进行培训，保证使用人员能够正确操作设备，技术员基本掌握机器日常保养和基本维护技能。 2.供应商须为医院提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件。资料、文件包括但不限于： （1）技术材料（产品彩页、技术指南等）； （2）使用管理规定（包括但不限于：系统操作、运行程序逻辑说明等）； （3）维护保养规定（包括但不限于：保养维护计划，一般故障维修方法，维护程序等）。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 体外循环设备 | 血液透析机(单泵） | 台 | 22.00 | 130,800.00 | 2,877,600.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 体外循环设备 | 血液透析滤过机（双泵） | 台 | 8.00 | 230,000.00 | 1,840,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 体外循环设备 | 血液透析用制水设备 | 套 | 1.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 体外循环设备 | CRRT机（连续性肾脏替代治疗） | 台 | 1.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 急救和生命支持设备 | 呼吸机 | 台 | 3.00 | 128,000.00 | 384,000.00 | 工业 | 详见附表五 |

附表一：血液透析机(单泵）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
| ▲ | 2 | ▲1血液透析机，≥15英寸彩色液晶触摸显示屏，设备报警灯与显示器一体化，可满足操作人员在不同角度及时查看报警。 |
|  | 3 | 1.1可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。血路管、原液配方全开放. |
|  | 4 | 1.2 数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量 |
| ▲ | 5 | ▲1.3 机器使用期限≥10年 |
|  | 6 | 2透析液 |
| ▲ | 7 | ▲2.1透析液流量范围：300～800ml/min，连续可调 |
|  | 8 | 2.2透析液温度控制范围涵盖34.5℃～39.5℃ |
|  | 9 | 2.3透析液导电率监测范围涵盖13-15ms/cm |
| ▲ | 10 | ▲2.4反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度 |
|  | 11 | 3压力 |
|  | 12 | 3.1动脉压范围涵盖-400～＋400 mmHg |
|  | 13 | 3.2静脉压范围涵盖-50～＋390 mmHg |
|  | 14 | 3.3 跨膜压范围涵盖-100 ～ +700mmHg |
|  | 15 | 4血泵流量：0，50～600ml/min可调，血泵流量调节梯度（步长）10ml/min |
|  | 16 | 5 具有定时器提醒功能，可以输入提醒信息 |
|  | 17 | 6肝素注射：0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能 |
|  | 18 | 7漏血检测与报警：光学原理检测 |
|  | 19 | 8超滤 |
|  | 20 | 8.1超滤方式：容量式平衡腔控制 |
|  | 21 | 8.2超滤率：0，100～4000ml/h |
|  | 22 | 8.3超滤泵误差≤1% |
| ▲ | 23 | ▲9超滤曲线：可存储设定曲线，≥10种固定曲线，≥20种自定义曲线，满足个性化透析。 |
|  | 24 | 10钠离子曲线功能提供个性化透析方案 |
|  | 25 | 11碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案 |
|  | 26 | 12肝素曲线功能提供个性化透析方案 |
|  | 27 | 13透析液流量曲线功能提供个性化透析方案 |
| ▲ | 28 | ▲14透析液温度曲线功能提供个性化透析方案 |
|  | 29 | 15具有透析过程中补液功能，能够自动累计计算总补液量。 |
| ▲ | 30 | ▲16配有透析液过滤器支架和同品牌透析液过滤器，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用≥150人次或≥900小时 |
|  | 31 | 17配备透析充分性功能：显示Kt/v值 |
|  | 32 | 18可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录 |
|  | 33 | 19水供应，进水压力：0.5-6.0bar |
|  | 34 | 20具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断 |
|  | 35 | 21具有图标释义功能 |
|  | 36 | 22具有化学消毒和热消毒等多种消毒模式。 |
|  | 37 | 23配备后备电池，保证机器停电后最少使用≥20分钟，并且不丢失数据；所有血液侧功能和报警正常工作 |
| ▲ | 38 | ▲24 具有一键最低超滤功能，患者紧急情况下，可一键操作降低超滤 |
| ▲ | 39 | ▲25 具有待机模式，节约反渗水和浓缩液。 |
|  | 40 | 26符合国家安全标准 |
|  | 41 | 单台配置清单： 序号; 名称; 数量. 1; ≥15”彩色液晶触摸显示屏; 1个. 2; 血泵; 1个. 3; 肝素泵; 1个. 4; 透析器夹子; 1个. 5; 进水/出水管; 各1根. 6; 消毒液吸管; 1根. 7; 消毒液支架; 1个. 8; 输液支架; 1个. 9; 超净滤器支架; 1个. 10; 备用电池; 1个. 11; 操作手册; 1本. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二：血液透析滤过机（双泵）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
| ▲ | 2 | ▲1血液透析滤过机，≥15英寸彩色液晶触摸显示屏，设备报警灯与显示器一体化，可满足操作人员在不同角度及时查看报警。 |
|  | 3 | 1.1可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。血路管、原液配方全开放. |
|  | 4 | 1.2 数字显示主要参数，包括但不限于：动脉压、静脉压、总电导度、电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量 |
| ▲ | 5 | ▲1.3 机器使用期限≥10年 |
|  | 6 | 2透析液 |
| ▲ | 7 | ▲2.1透析液流量范围涵盖300～800ml/min，连续可调 |
|  | 8 | 2.2透析液温度控制范围涵盖34.5℃～39.5℃ |
|  | 9 | 2.3透析液导电率监测范围涵盖13-15ms/cm |
| ▲ | 10 | ▲2.4反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度 |
|  | 11 | 3压力 |
|  | 12 | 3.1动脉压范围涵盖-400～＋400 mmHg |
|  | 13 | 3.2静脉压范围涵盖-50～＋390 mmHg |
|  | 14 | 3.3 跨膜压范围涵盖-100 ～ +700mmHg |
|  | 15 | 4血泵流量：0，50～600ml/min可调，血泵流量调节梯度（步长）10ml/min |
|  | 16 | 5 置换液流量范围涵盖20-400ml/min |
|  | 17 | 6 具有定时器提醒功能，可以输入提醒信息 |
|  | 18 | 7肝素注射：0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能 |
|  | 19 | 8漏血检测与报警：光学原理检测 |
|  | 20 | 9超滤 |
|  | 21 | 9.1超滤方式：容量式平衡腔控制 |
|  | 22 | 9.2超滤率：0，100～4000ml/h |
|  | 23 | 9.3超滤泵误差 ≤1% |
| ▲ | 24 | ▲10超滤曲线：可存储设定曲线，≥10种固定曲线，≥20种自定义曲线，满足个性化透析。 |
|  | 25 | 11钠离子曲线功能提供个性化透析方案 |
|  | 26 | 12碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案 |
|  | 27 | 13肝素曲线功能提供个性化透析方案 |
|  | 28 | 14透析液流量曲线功能提供个性化透析方案 |
| ▲ | 29 | ▲15透析液温度曲线功能提供个性化透析方案 |
|  | 30 | 16具有透析过程中补液功能，能够自动累计计算总补液量。 |
| ▲ | 31 | ▲17配有透析液过滤器支架和同品牌透析液过滤器，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用≥150人次或≥900小时 |
|  | 32 | 18配备透析充分性功能：显示Kt/v值 |
|  | 33 | 19可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录 |
|  | 34 | 20水供应，进水压力涵盖0.5-6.0bar |
|  | 35 | 21具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断 |
|  | 36 | 22具有图标释义功能 |
|  | 37 | 23具有化学消毒和热消毒等多种消毒模式。 |
|  | 38 | 24配备后备电池，保证机器停电后最少使用≥20分钟，并且不丢失数据；所有血液侧功能和报警正常工作 |
| ▲ | 39 | ▲25具有一键最低超滤功能，患者紧急情况下，可一键操作降低超滤 |
| ▲ | 40 | ▲26 具有待机模式，节约反渗水和浓缩液。 |
|  | 41 | 27符合国家安全标准 |
|  | 42 | 单台配置清单： 序号; 名称; 数量. 1; ≥15”彩色液晶触摸显示屏; 1个. 2; 血泵; 1个. 3; 置换液泵; 1个. 4; 肝素泵; 1个. 5; 透析器夹子; 1个. 6; 进水/出水管; 各1根. 7; 消毒液吸管; 1根. 8; 消毒液支架; 1个. 9; 输液支架; 1个. 10; 超净滤器支架; 1个. 11; 备用电池; 1个. 12; 操作手册; 1本. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三：血液透析用制水设备

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
|  | 2 | 一、技术要求 |
|  | 3 | 1.运用PLC控制技术、全自动运行、定时自动开停机、定时自动冲洗等。 |
|  | 4 | 2.多种保护功能，在低压缺水、高压等客观不利情况下实行自锁保护并报警。 |
|  | 5 | 3.具备故障的自检解决帮助功能、多种应急方案以保证设备的运行。 |
|  | 6 | 4.实时进行水质、压力、流量等参数均在线数字监测。 |
|  | 7 | 5.预处理夜间待机全自动冲洗及再生，防微生物滋长。 |
|  | 8 | 6.反渗透主机：水处理工艺双级反渗透耦合，采用一二级全封闭直接对接方式，无任何中间存水装置，使设备运行安全简洁。设备具有自我维护及反渗膜定时自动冲洗消毒功能。 |
|  | 9 | 7.平衡器采用智能平衡阀系统，根据用水量保证水箱液位正负值在10mm以内，并可以数值化显示 |
|  | 10 | 8.不锈钢框架、集装式结构、多方位移动的脚轮。 |
|  | 11 | 9可与第三方透析机进行对接使用。 |
|  | 12 | 10.直供式智能恒压供水 |
|  | 13 | 11.具备液晶触摸屏显示、文本显示、中文操作界面，用户可远程操作，可联网厂家远程诊断系统，压力、流量、水质等可在液晶屏上以数字方式动态显示，液晶实时动态显示工作状态，具备自动、手动、消毒、待机等多种运行模式可选。 |
|  | 14 | 12.实时动态液晶显示工作状态，多种运行模式可供选择使用，具有双级运行、单一级运行、单二级运行及应急运行。 |
| ▲ | 15 | 13.▲具备预处理旁通应急、单级RO使用应急、PLC程序故障一键启动应急等功能。双路供水，故障自动切换到另一级制水或供水，实现活水透析。 |
|  | 16 | 14.一键式化学消装置，正常全循环运行。 |
|  | 17 | 15.长时间待机自动冲洗装置。 |
|  | 18 | 16.具备超静音压力调节阀，恒定的压力调节，压力调节精准可靠 |
| ▲ | 19 | 17.▲RO处理模块：采用双级RO设计，一级RO脱盐率≥98%；二级RO脱盐率≥99.5%。 |
| ▲ | 20 | 18.▲采用智能节水系统：水回收率≥75%以上（提供证明文件） |
| ▲ | 21 | 19.▲ 供水板块：实行恒压、密闭、直供、全循环供水方式（提供证明文件）。 |
|  | 22 | 20.产水量≥1500L/H；产水水质符合国家标准；电气控制应符合国家标准。 |
|  | 23 | 21.主机全管路及供水管路采用SUS304L不锈钢材质，具备大小循环（配备U形管连接设备）；可与第三方透析机进行对接使用。 |
|  | 24 | 22.整机工作噪音≤60d。 |
|  | 25 | 二、配置要求 |
|  | 26 | 1．自来水加压泵，全自动恒压控制。多介质过滤器，配套使用自动冲洗控制阀。 |
|  | 27 | 2．活性炭过滤器，配套使用自动冲洗控制阀。 |
|  | 28 | 3．软化器，配套使用自动再生控制器、化盐箱。 |
|  | 29 | 4．RO处理模块：双级反渗透主机。 |
|  | 30 | 5．供水板块：实行恒压、密闭、直供、全循环供水方式。 |
|  | 31 | 6．纯水管路采用食品级UPVC连接，专用于化学消毒系统，安全可靠、不易漏水。 |
|  | 32 | 三、血液透析用制水设备配置清单 项目; 设备名称; 数量. 预处理系统; 原水泵; 1台. 变频器; 1个. 压力变送器; 1个. 多介质过滤器; 1台. 自动控制阀; 1台. 活性炭过滤器; 1台. 自动控制阀; 1台. 软化器; 1台. 自动控制阀; 1台. 精密过滤器; 1套. 平衡器; 1台. 反渗透系统; 一级高压泵; 1台. 一级反渗透膜; 2支. 二级高压泵; 1台. 二级反渗透膜; 1支. 反渗透膜壳; 3支. 主机及管路; 1套. 控制系统; 彩色触摸屏; 1套. PLC 控制; 1套. 电器控制系统; 1套. 仪器仪表; 电导率仪; 3套. 电动阀; 1套. 流量传感器; 3只. 压力开关; 1个. 进水电动阀; 1个. 冲洗电动阀; 1个. 供水系统; 热消毒系统; 1套. 恒压系统; 1套. 纯水管路; 1套. 血透机接口; 配套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四：CRRT机（连续性肾脏替代治疗）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
|  | 2 | 一、治疗模式要求 |
|  | 3 | 1、具备持续性血液滤过（CHF）、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求。 |
|  | 4 | 2、具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式。 |
|  | 5 | 3、可自由选择前稀释或后稀释，在CVVH时能同时进行前稀释和后稀释。 |
|  | 6 | 4、设备不限用于成年患者的血液净化治疗。 |
|  | 7 | 二、技术参数要求 |
|  | 8 | 1、≥15英寸彩色液晶触摸屏，全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。 |
|  | 9 | 2、具备≥4个流量泵：包括但不限于血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。 （1）血液泵（BP）涵盖0，15～225mL/min （2）滤过液泵（FP）涵盖0，5～120mL/min （3）透析液泵（DP）涵盖0，2～50mL/min （4）置换液泵（RP）涵盖0，4～120mL/min |
|  | 10 | 3、独立多功能精密注射泵，适用20ml、30ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。注射泵持续流量0.5～20mL/h，追加剂量0.1ml/s。 |
|  | 11 | 4、具备两组夹持器，利于气泡排除，降低凝血风险。 |
| ▲ | 12 | ▲5、具备≥6个压力监测： （1）动脉压涵盖-53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg） （2）滤器入口压涵盖-53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg） （3）静脉压涵盖-53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg） （4）一级膜外压涵盖-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg) （5）血浆入口压涵盖-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg) （6）二级膜外压涵盖-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg) |
|  | 13 | 6、具备≥三组电磁开闭式管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。 |
|  | 14 | 7、加温器：两面热板加温方式，温度设置范围：35～38℃ |
|  | 15 | 8、电子秤：≥3个，称量范围：0～10KG |
|  | 16 | 9、气泡监测，超声波检测方式，检测最小气泡体积≤0.02ml，气泡报警限值不小于100ul |
|  | 17 | 10、补液断流，超声波检测方式 |
|  | 18 | 11、滤液断流，超声波检测方式 |
|  | 19 | 12、漏血监测，利用光学原理，分辨率可达到千分之一 |
|  | 20 | 13、液面监测：静电容量变化方式 |
|  | 21 | 14、网电源供电中断：电源中断后，设备自带锂电池可继续使用≥15min |
| ▲ | 22 | ▲15、开放式耗材，管路和滤器可拆分，可兼容多品牌的耗材，满足临床多种需求。 |
|  | 23 | 配置清单： 序号; 主机及配件名称; 规格及数量. 1; 显示屏; 1（≥15英寸彩色液晶触摸屏）. 2; 流量泵; 4（血泵、滤过液泵/分浆泵、置换液泵/返浆泵、透析液泵/弃浆泵）. 3; 肝素泵; 1. 4; 体外循环监测系统：. 4.1; 动脉压监测; 1. 4.2; 静脉压监测; 1. 4.3; 跨膜压监测; 1. 4.4; 滤器入口压监测; 1. 4.5; 血浆入口压监测; 1. 4.6; 一级膜外压监测; 1. 4.7; 二级膜外压监测; 1. 4.8; 空气检测器; 3（静脉端气泡检测、补液断流检测、血浆断流检测）. 4.9; 静脉管路夹; 1. 4.10; 漏血检测器; 1. 5; 液体平衡称重系统; 3. 6; 加热系统; 1（双面板加温）. 7; 管路截止阀; 3（电磁开闭式）. 8; 滤器夹持器; 2. 9; 输液杆; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表五：呼吸机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
|  | 2 | 1 基本要求 |
|  | 3 | 1.1通气模式：有创通气和无创通气 |
|  | 4 | 1.2患者类型：成人，儿童，婴幼儿 |
|  | 5 | 1.3显示单元：≥12寸触摸屏显示器 |
| ▲ | 6 | ▲1.4电动电控呼吸机，具有涡轮驱动，漏气补偿能力≥60L/min。 |
|  | 7 | 1.5 具备锂电池，电池工作时间不低于2小时。 |
|  | 8 | 2通气功能 |
|  | 9 | 2.1有创通气模式，至少具有：VCV，PCV，PRVC，SIMV(VCV)，SIMV(PCR)，SIMV(PRVC)，PSV，SPONT/CPAP，BILEVEL(或同等模式)。 |
| ▲ | 10 | ▲2.2无创通气模式：至少具有NIV/CPAP ，NIV-T，NIV-S/T无创通气模式。 |
|  | 11 | 2.3具有自动导管补偿功能，补偿度从0-100%。 |
| ▲ | 12 | ▲2.4具有窒息备份通气功能。 |
|  | 13 | 2.5具有吸气保持，呼气保持，手动呼吸，屏幕冻结测量，屏幕锁等功能。 |
|  | 14 | 2.6具有顺应性补偿功能。 |
| ▲ | 15 | ▲2.7具有肺功能测量功能，可测量顺应性，阻力，弹性，时间常数，内源性PEEP。 |
|  | 16 | 3参数设置 |
|  | 17 | 3.1 潮气量设置范围不低于20-2000ml。 |
|  | 18 | 3.2 呼吸频率设置范围不低于1-80bpm。 |
|  | 19 | 3.3 吸气时间设置范围不低于0.2-9s。 |
|  | 20 | 3.4 吸气压力设置范围不低于5-60cmH2O。 |
|  | 21 | 3.5支持压力设置范围不低于0-60cmH2O。 |
|  | 22 | 3.6 PEEP设置范围不低于1-35cmH2O。 |
|  | 23 | 3.7压力触发灵敏度设置范围不低于-20~0cmH2O。 |
|  | 24 | 3.8 流速触发灵敏度设置范围不低于0.5~20 LPM。 |
|  | 25 | 3.9 压力上升时间设置范围不低于0-2s。 |
|  | 26 | 3.10 吸气暂停时间设置范围不低于0-4s。 |
|  | 27 | 4 参数监测 |
|  | 28 | 4.1 压力参数监控至少具有：最小压（Pmin），平台压（Pplat），平均压（Pmean），峰值压力（Ppeak），呼气末正压 （PEEP） |
|  | 29 | 4.2容量、流速类参数监控至少具有：吸入潮气量（ VTI），呼出潮气量（VTE），分钟通气量MV，自主呼吸分钟通气量（MVspont），漏气百分比（Leak%） |
| ▲ | 30 | ▲4.3 具有以下参数监测：氧浓度，总呼吸频率，自主呼吸频率，呼气阻力，动态肺顺应性，自主呼吸吸气时间，RSBI，WOB，Vdaw和泄漏百分比。 |
|  | 31 | 4.4 可监测压力-时间，流速-时间，容量-时间和CO2-时间波形。 |
|  | 32 | 4.5 可监测压力-流速，压力-容量，流速-容量环。 |
|  | 33 | 5 报警功能 |
|  | 34 | 5.1 至少具有以下报警：分钟通气量高、分钟通气量低、管路脱落报警、气道压力高、气道压力低、持续气道压力高、呼气末正压低、呼气潮气量低、自主后续频率高、窒息时间、吸入氧浓度高、吸入氧浓度低、交流电故障、电池电压低、电池耗尽、空气源不足、氧气源不足。 |
|  | 35 | 5.2 具有报警信息记录功能，可记录≥1000条报警信息。 |
|  | 36 | 6 其他功能 |
|  | 37 | 6.1 具有智能吸痰功能。 |
|  | 38 | 6.2 具有同步雾化功能。 |
| ▲ | 39 | ▲6.3 金属呼气阀，可拆卸并高温高压一体化消毒。 |
|  | 40 | 6.4 具备吸气和呼气流速传感器，非耗材。 |
|  | 41 | 6.5 具有低流速氧气接口，可使用低流速氧气工作。 |
|  | 42 | 单台配置清单： 描述; 单位; 数量. 呼吸机：包含主机和相关附件; 套; 1. 呼吸机显示控制软件; 套; 1. NIV模式; 套; 1. 肺复张/趋势图; 套; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

采购包2（手术显微镜等设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 1.交货完工期：供应商应在签订合同后90天内完成供货、安装调试、验收及交付采购人正常使用,并为采购人提供免费操作培训。 2.投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南、设备操作流程卡及一切和本项目有关的资料及说明。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,合同生效后，凭中标人向采购人提供的中标通知书、合同书、等额发票，采购人在10个工作日内支付合同金额的30%（如中标企业为中小企业，采购人在收到发票且具备支付条件后5个工作日内支付合同金额的30%）。 2期：支付比例65%,设备到货安装调试并验收完毕后，凭中标人向采购人提供的验收报告、等额发票，采购人在10个工作日内支付合同金额的65%。 3期：支付比例5%,设备正常使用180天后，凭中标人向采购人提供等额发票，采购人在10个工作日内支付合同金额的5%。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 2.进口产品具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 4.供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给医院，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5.医院组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由医院承担；否则鉴定费由供应商承担。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 交货包装运输 | 设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。 |
|  | 2 | 质保期及售后要求 | 1.产品（含标准配置及可选配件）质保期不少于1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，并提供原设备制造厂商承诺函，保证原厂售后服务。质保期内供应商对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身维修保养服务。 2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 3.质保期内, 供应商应当提供的年度定期预防性维护保养次数应不少于4次，免费更换零配件、免工时费。供应商应在每次预防性维护保养后应出具符合产品制造厂商标准的保养记录，每年度提供符合产品制造厂商技术标准或经国家质量监督管理机构指定的第三方认可的质控报告。 4.售后服务要求：对医院的服务通知，供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同.档次的设备予医院临时使用。 5.供应商5年内提供软件升级服务，并配合医院完成设备端信息化接口改造，相关产生的费用包含在投标报价中。如医院需要，供应商提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，保证10年或以上供应维修配件。 |
|  | 3 | 培训 | 1.供应商应与医院协商制定培训计划，在设备使用现场对使用人员和技术人员进行培训，保证使用人员能够正确操作设备，技术员基本掌握机器日常保养和基本维护技能。 2.供应商须为医院提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件。资料、文件包括但不限于： （1）技术材料（产品彩页、技术指南等）； （2）使用管理规定（包括但不限于：系统操作、运行程序逻辑说明等）； （3）维护保养规定（包括但不限于：保养维护计划，一般故障维修方法，维护程序等）。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 医用光学仪器 | 手术显微镜 | 台 | 1.00 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 医用光学仪器 | 眼科光相干断层扫描仪（OCTA机） | 台 | 1.00 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心肺功能测试仪 | 台 | 1.00 | 555,000.00 | 555,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 人体成分分析仪 | 台 | 1.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 呼吸分析仪（营养代谢仪） | 台 | 1.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 冲击波治疗仪 | 台 | 1.00 | 590,000.00 | 590,000.00 | 工业 | 详见附表六 |

附表一：手术显微镜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
|  | 2 | 一、光学&照明系统： |
| ▲ | 3 | 1、▲照明系统：多种照明方式 |
|  | 4 | 2、黄斑保护滤光片：具备 |
| ▲ | 5 | 3、▲光源：12V 100W卤素灯 |
|  | 6 | 4、光纤照明，避免热损伤 |
|  | 7 | 5、所有光学系统均采用复消色差技术 |
|  | 8 | 6、物镜焦距：≥200mm |
| ▲ | 9 | 7、▲电动调焦范围：≥50mm |
|  | 10 | 8、目镜放大倍率：≥12.5X |
|  | 11 | 9、主镜目镜筒俯仰角度可调 |
| ▲ | 12 | 10、▲零度立体助手镜：可以独立变倍、独立调焦；俯仰角度可调范围≥45° |
| ▲ | 13 | 11、▲具备分光器，而且术中分光比例可调：20/80或50/50 |
| ▲ | 14 | 12、▲具有裂隙照明，可用脚踏调整裂隙照明位置 |
|  | 15 | 13、具有景深增强系统 |
| ▲ | 16 | 14、▲主刀配置电动倒像镜，可以和非接触广角系统联动，自动切换倒像系统 |
|  | 17 | 15、助手配置倒像镜 |
|  | 18 | 二、控制系统： |
|  | 19 | 1、 XY系统移动范围：≥50×50mm |
|  | 20 | 2、具有一键自动复位功能 |
|  | 21 | 3、 功能脚踏，可根据医生需要设置不同位置按键功能 |
|  | 22 | 4、 可以通过脚踏直接切换≥三种照明角度，无需手动切换 |
|  | 23 | 三、支架系统： |
|  | 24 | 1、电磁锁立式支架，操控简单 |
|  | 25 | 2、可设置最低安全限位 |
|  | 26 | 四、非接触广角系统 |
|  | 27 | 1. 配置同品牌电动非接触广角系统，可通过显微镜脚踏控制电动调焦。 |
| ▲ | 28 | 2、▲使用非接触广角系统，显微镜调焦过程中，前置镜和角膜的距离不变。 |
|  | 29 | 3. 配置前节观察镜，焦平面可快速地在眼底和眼前节之间切换。 |
|  | 30 | 4.非接触前置镜材质：玻璃 |
|  | 31 | 5、灭菌方式：可高温高压灭菌，支持132℃五分钟快速消毒 |
| ▲ | 32 | 6、▲免光导照明系统：可以使用显微镜光源照明，通过免光导的方式进行双手玻切手术 |
|  | 33 | 五、配置清单： 1.显微镜支架 1套 2.光学镜头及照明组件 1套 3.脚踏 1个 4.非接触广角系统 2套 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二：眼科光相干断层扫描仪（OCTA机）进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：1.所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
| ★ | 2 | ★总体要求：2.如所投产品为进口产品的，投标人应提供有效的授权证明材料（如投标人为代理经销商）。 |
| ▲ | 3 | 1、▲扫描速度（A扫描/秒）≥100,000 A-scans /秒 |
|  | 4 | 2、光源：超级发光二极管（SLD) |
|  | 5 | 3、具备光相干断层扫描血流成像（OCTA）模块 |
|  | 6 | 4、断层图像扫描模式：高清21-线扫描、高清放射状扫描、高清十字扫描、高清扫描、高清5-线扫描（扫描线长度、角度和位置可调） |
|  | 7 | 5、前节扫描模式：眼前节容积512x128组合扫描、眼前节5线扫描 |
|  | 8 | 6、容积扫描：黄斑容积≥200×200组合扫描、黄斑容积≥512×128组合扫描、视盘容积≥200×200组合扫描 |
|  | 9 | 7、成像方式：单线扫描激光眼底镜（LSO) |
|  | 10 | 8、眼球追踪：实时眼球追踪 |
|  | 11 | 9、追踪频率：同步追踪，频率≥20Hz |
|  | 12 | 10、轴向光学分辨率（组织中）≤5um，横向光学分辨率（组织中）≤15um |
|  | 13 | 11、血管成像扫描范围：3mm×3mm、6mm×6mm、8mm×8mm、12mm×12mm，多档可选 |
|  | 14 | 12、具备自动拼图功能，最大面积14mm×14mm |
|  | 15 | 13、可预设分层：ORCC、RPE-RPBfit、SubRPE |
|  | 16 | 14、视盘扫描：4.5mm×4.5mm，并可进行ONH参数分析：平均杯盘比，平均、浅层及RNFL下厚度 |
| ▲ | 17 | 15、▲原始数据分析功能：医生可以在电脑端实现和设备一致的原始数据分析，医生可以根据需要选择分析程序，进行前后数据对比分析，疾病进展分析，三维重建等医疗设备级的功能。 |
| ▲ | 18 | 16、▲跨设备组合分析功能：支持整合来自眼底造影、眼底彩照、OCT和视野计的等不同设备的患者数据，通过分析数据间的相关性，提供整合数据报告，其结果符合医疗设备的严格要求，能用于临床诊断工作。 |
|  | 19 | 17、同类型设备整合分析功能：同类型设备数据的整合分析。实现同类型设备的患者数据共享，可以整合同一患者在不同设备上的检查数据，进行疾病进展预测，前后对比分析等功能。 |
| ▲ | 20 | 18、▲黄斑厚度分析、神经节细胞/神经节细胞复合体（IPL）厚度分析、视网膜神经纤维层（RNFL）厚度分析、视乳头/视盘（ONH）参数分析，含亚洲人群相关年龄相关正常值数据及年龄相关性正常人群数据库（多人种且含亚洲人数据）（提供证明文件）。 |
| ▲ | 21 | 19、▲支持高级视网膜色素上皮层（RPE）分析（提供证明文件）。 |
| ▲ | 22 | 20、▲具备青光眼指导性进展分析( GPA）分析（提供证明文件）。 |
|  | 23 | 21、患者医疗数据电子化：患者检查报告均可电子化上传到中央服务器，并保存，服务器内存不小于16TB。 |
|  | 24 | 22、OCTA 配置清单：①主机1台②键盘 1个③鼠标1个④电动升降台1张⑤彩色配套专用打印机1台⑥电源线1根⑦防尘罩1个⑧具备下颚托1个⑨具备镜头1组⑩外固视1个 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三：心肺功能测试仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
|  | 2 | 一、设备用途：用于婴幼儿、儿童到成人的肺功能检测，可满足临床诊断及科研需求。 |
|  | 3 | 二、主要测试项目： |
|  | 4 | 1、慢通气功能：最大肺活量VCMAX、潮气量VT、呼吸频率BF、每分通气量MV、补呼气量ERV、深吸气量IC等。 |
|  | 5 | 2、流量容积环和用力时间肺活量：用力肺活量FVC、0.75秒量FEV.75、一秒量FEV1、呼气峰流量PEF、25%、50%、75%呼气流量MEF25、MEF50、MEF75、中段呼气流量MMEF、一秒率FEV1%F和FEV1%M、外切容积EV、外切容积比EV/FVCFET、吸气峰流量PIF、一秒用力呼气容积FIV1等。 |
|  | 6 | 3、每分最大通气量：最大通气量MVV、FEV1*30、通气储备VR%等。 |
| ▲ | 7 | ▲4、婴幼儿潮气呼吸环：主要用于婴幼儿的肺功能测试，达峰时间比TPEF/TE、达峰容积比VPEF/VTex、公斤潮气量VT/Kg中期流量比TIF50/TEF50、呼吸频率RR、潮气呼气中期流量TMMEF等。具有伪、差识别系统，能自动识别不合格的原始资料，使潮气呼吸环的分析结果可靠。 |
|  | 8 | 5、一口气法弥散残气：肺总量TLC、残气量RV、功能残气FRC、残总比RV/TLC、弥散量TLCO、比弥散KCO等、VA肺泡死腔量等。 |
|  | 9 | 6、内呼吸法弥散残气：弥散量DLCO-ib、比弥散KCO-ib、肺总量TLC-ib、残气量RV-ib 、VA肺泡死腔量等。 |
|  | 10 | 7、阻断法气道阻力：气道总阻力ROCC、气道传导率GOCC等。 |
|  | 11 | 8、呼吸肌力：P0.1、P1MAX、PEMAX等。 |
|  | 12 | 9、舒张试验：用药前后比较。 |
|  | 13 | 10、激发试验：具备多种激发给药规程，能从1种或2种药物浓度产生不同的给药剂量，可精确完成各种支气管反应性检查。 |
| ▲ | 14 | ▲11、脉冲振荡法呼吸阻抗测试：呼吸总阻抗Zrs、总气道阻力R5、中心气道阻力R20、周边弹性阻力X5、共振频率Fres、电抗面积AX等。 |
| ▲ | 15 | ▲12、气体代谢测试功能：通气量VE、二氧化碳排出量VCO2、摄氧量VO2、基础代谢REE、碳水化合物消耗CHO和氧化率CHO%、蛋白质消耗PROT和氧化率PROT%、脂类消耗FAT和氧化率FAT%、呼吸熵RQ、非蛋白呼吸熵NPRQ，可获得患者气体代谢基础信息。 |
|  | 16 | 三、技术要求： |
| ▲ | 17 | ▲1、传感器：数字超声流量传感器 |
|  | 18 | 2、流量测试范围：0-±20升/秒；测量精度：±3%；容积测试范围：0-±21升；测量精度：±1.5%。。 |
|  | 19 | 3、传感器中间没有任何阻力筛网等障碍物，呼吸阻力为0。 |
|  | 20 | 4、只使用一个流量传感器即可全部覆盖从婴幼儿至成人的呼吸功能检测 |
|  | 21 | 5、CO气体分析器：非电化学电池原理，红外光谱吸收技术，测量范围：0 - 33% ，浓度偏差：± 0.01%。 |
|  | 22 | 6、CH4气体分析器：非电化学电池原理，测量范围：0-33%，浓度偏差：± 0.01%。 |
| ▲ | 23 | ▲7、CO2气体分析器：红外光谱吸收技术，测量范围：0–10% ，测量精度：±0.1%。 |
| ▲ | 24 | ▲8、O2气体分析器：分析器内部无高温等危险部件，测量范围：10-45%，测量精度：±0.1% 。 |
|  | 25 | 9、弥散测试方法：应符合快速一口气法弥散残气测定，具有小肺活量弥散残气测试的功能。 |
|  | 26 | 10、具备温度、湿度及大气压传感器，实时测量环境参数，自动环境校正，自动、手动定标两种选择。 |
|  | 27 | 11、软件采用SQL数据库系统，提供数据查询、分析功能。 |
|  | 28 | 12、报告单中参数术语要求具备中文显示，报告单可以word、excel、PDF等多种格式任意输出。 |
|  | 29 | 13、数据组合：在测试界面，能从不同的用力流量容积环测试曲线上分别选取最佳的吸气环和呼气环，重新组成一个流量容积环和测试数据。 |
|  | 30 | 14、质量控制：在测试界面，每次流量容积环测试结束后，测试软件能按ATS和ERS的质控要求，对测试结果自动分析每条测试数据是否满足其质控要求，并标记出哪一点没达到质控要求，方便受试者后续改进。 |
|  | 31 | 15、动画演示程序：流量容积环的动态图画演示程序，具有鱼吹泡泡、吹气球、吹蜡烛等动画。 |
|  | 32 | 16、自动评估功能：可根据流量容积环的测试结果自动给出中文的诊断文字意见。 |
|  | 33 | 17、振荡测试头 |
|  | 34 | 17.1 内部没有障碍物，所有共同呼吸回路可更换； |
|  | 35 | 17.2 连续频率脉冲振荡，测试数据需包含R15，R30，R35； |
|  | 36 | 18、信息化接口：免费开放端口，提供Web-API的接口说明文档，可与医院信息化系统连接，连接后支持扫码枪扫码输入病人信息资料。 |
|  | 37 | 四、配置清单： 1、主机 1个 2、超声流量传感器 2个 3、弥散残气模块 1个 4、气体代谢模块（营养代谢） 1个 5、药物雾化模块 1个 6、振荡模块 1个 7、台车 1个 8、图文输出设备 1台 9、工作站 1台 10、3L定标筒 1个 11、100ML定标筒 1个 12、弥散测试气体 1瓶 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四：人体成分分析仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
|  | 2 | 1.测量方法：多频生物电阻抗测试法 |
|  | 3 | 2.生物电阻抗（BIA）：（1）阻抗(Z)，通过3种不同频率(5kHz，50kHz，250kHz) 分别在6个部位(全身、右下肢、左下肢、右上肢、左上肢、双脚间)进行18种阻抗测量（2）电抗(X) ：通过3种不同频率(5kHz，50kHz，250kHz)分别在6个部位(全身、右下肢、左下肢、右上肢、左上肢、双脚间)进行18种电抗测量 |
|  | 4 | 3.计算方法：严格按照身高、性别/体型、年龄的系数，精准测算 |
|  | 5 | 4.测量系统：多频 8-电极 |
|  | 6 | 5.测量频率：5 kHz /50 kHz /250 kHz |
|  | 7 | 6.测量模式：≥2种模式，包括但不限于普通人模式和运动员模式 |
|  | 8 | 7.测量电流：90μA |
|  | 9 | 8.测量部分：6个部位，左上肢、右上肢、躯干、右下肢、左下肢、全身 |
|  | 10 | 9.阻抗测量范围：75.0～1500.00Ω（0.1Ω单位） |
|  | 11 | 10.体重测量系统：应变式称重传感器 |
|  | 12 | 11.体重最大称量：≥270kg |
|  | 13 | 12.具有预置皮重功能：预估试测者所穿衣服重量，可以减掉所穿衣服重量。 |
|  | 14 | 13.准确度等级：Ⅲ级 |
|  | 15 | 14.体重最小刻度（最小显示值）：0～270 kg (0.1kg 单位) |
| ▲ | 16 | 15.▲体脂肪率判定标准分年龄段说明，脂肪率测量范围：1.0～75.0%（0.1% 单位） |
|  | 17 | 16.基础代谢年龄：评估代谢水平的量化指标 |
|  | 18 | 17.四肢骨骼肌质量指数、腿部肌肉点数和身体平衡：用于跌倒风险预警和评估“肌少症”的干预效果。 |
|  | 19 | 18.肌肉量及脂肪率分析：≥5个部位 |
|  | 20 | 19.细胞营养评价 指标：相位角，可提供50kHz的全身相位角，以及5个部位的身体节段相位角，进一步了解肌肉质量。可通过相位角绝对值大小来评估肌肉质量 |
|  | 21 | 20.体型判定：≥九种体形判定，根据人体内脂肪率和肌肉量可提供九种身体类型评价；可以给出个人体重控制目标，结合个人情况，综合给出测试意见 |
|  | 22 | 21.输出数据接口：RS-232C输入/输出 |
|  | 23 | 22.软件配置：能够实现与计算机的连接，由计算机向设备发送数据和指令，进行自动化操作 |
|  | 24 | 23.兼容打印机 |
|  | 25 | 24.测量速度：≤60秒钟的时间能完成全部测量，并得出各项测量值指标，并根据不同受试者的各项测试指标指数得出个性化的分析评定报告，综合给出测试意见。 |
|  | 26 | 25.采用RS-232C和USB接口与计算机直接相连输出数据，通过专用体成分管理系统软件进行数据分析，提供评定报告为运动、营养分析提供指导。 |
|  | 27 | 26.测试时间：≤60秒 |
|  | 28 | 27.测试年龄范围：5~99岁； |
|  | 29 | 28.测试身高范围：90-249.9cm |
|  | 30 | 29.输出报告：分为成人报告及儿童报告，即18-99岁人群输出报告为成人报告、5-17岁人群输出报告为儿童报告、孕妇报告 |
|  | 31 | 30.输出值（成人报告）：体重、去脂体重、BMI、体脂肪率、体脂肪量、肌肉量、骨骼肌、推定骨量、体水分率、体水分量、细胞外液、细胞内液、细胞外液率、细胞外液率平均值、身体成分构成图显示、内脏脂肪等级、基础代谢率、基础代谢年龄、四肢骨骼肌质量指数(SMI)、各部位（躯干部、左上肢、右上肢、左下肢、右下肢）肌肉量综合评价（数值及图表显示）、各部位（躯干部、左上肢、右上肢、左下肢、右下肢）脂肪量综合评价（数值及图表显示）、肌肉平衡分析（图表显示）、腿部肌肉点数、体型判定：九种体形判定：根据人体内脂肪率和肌肉量九种身体类型评价（图表显示）、细胞营养评价指标：全身相位角和5个部位的身体节段相位角、目标体重、体重控制、肌肉控制、脂肪控制、显示直流电阻抗/交流电阻抗信息（科研基础数据）、着衣重量 |
|  | 32 | 31.输出值（儿童报告）：体重、BMI、体脂肪率、去脂体重、体水分量、肌肉量、骨骼肌、推定骨量、蛋白质、儿童肥胖指数、基础代谢、各部位（躯干部、左上肢、右上肢、左下肢、右下肢）肌肉量综合评价（数值及图表显示）、各部位（躯干部、左上肢、右上肢、左下肢、右下肢）脂肪量/脂肪率综合评价（数值及图表显示）、肌肉平衡分析（图表显示）、儿童身高体重成长曲线图（图表显示）、细胞营养评价指标：相位角、历史数据曲线图（身高、体重、BMI、体脂肪率）、体型判定：九种体形判定，根据人体内脂肪率和肌肉量九种身体类型评价（图表显示）、着衣重量 |
|  | 33 | 32.输出值（孕妇报告）：体重、体重增加量、脂肪量、除脂肪重、体水分量、水分脂肪比、细胞内液、细胞外液、推定骨量、蛋白质、体脂肪率、基础代谢率、妊娠前/妊娠前后BMI、节段（躯干、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢）脂肪量/脂肪率综合评价、节段（躯干、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢）肌肉量、孕期体重变化值和总孕期体重增长范围、孕期体重增长目标（图表显示）、全身相位角、孕妇宫高腹围参考图表、（孕期体重/肌肉量/体脂率）历史数据变化图表 |
|  | 34 | 配置清单 序号; 名称; 数量. 1; 控制台; 1个. 2; 立柱; 1个. 3; 测量台; 1个. 4; AC电源线; 1根. 5; AC变压器; 1根. 6; 通信连接线; 1根. 7; 螺丝; 2颗. 8; 螺丝刀; 1把. 9; 狭缝面壳; 2个. 10; 操作台面壳; 1个. 11; PC端标准工作管理软件; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表五：呼吸分析仪（营养代谢仪）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
|  | 2 | 1、用途：用于测量人体摄氧量（VO2）和二氧化碳排出量（VCO2），为临床医生的营养评估提供数据支持。 |
|  | 3 | 2、测试原理：根据呼吸过程中消耗的氧气浓度、产生的二氧化碳浓度与通气量计算，分析得出VO2、VCO2等人体静息代谢指标。 |
|  | 4 | 3、测量参数：静息能量消耗量REE、静息能量代谢预计值REE pred、呼吸熵RQ、碳水化合物消耗占比CHO/REE*100%、脂肪消耗占比FAT/REE*100%、蛋白质消耗占比PRO/REE*100%、每分钟摄氧量VO2、每分钟产生二氧化碳量VCO2、非蛋白呼吸熵NPRQ、呼吸频率RR、变异系数REE-COVAR*100% |
|  | 5 | 4、技术要求 |
|  | 6 | 4.1流量传感器：传感器类型：涡轮流量传感器；分辨率：0.002L/s；精确度：±3%；流量范围：0~18L/s；当流量为12L/s，阻力：≤0.7cmH2O s/L |
|  | 7 | 4.2氧分析器：传感器类型：电化学传感器；测量范围：0~100%；测量误差：±0.03%；分辨率：0.01%；响应时间：≤120ms |
|  | 8 | 4.3二氧化碳分析器：传感器类型：非分散红外传感器；测量范围：0~20%；测量误差：±0.03%；分辨率：0.01%；响应时间：≤120ms |
|  | 9 | 5、自定义设置检测时间，测量结束具有有效提示；一键定标检测（可通过气瓶和气袋进行），实时显示过程曲线和数据； |
|  | 10 | 6、配备≥10英寸触摸屏。具备便携提手使用，也可配备台车工作台使用 |
|  | 11 | 7、具备锂电池持续使用时间≥4小时 |
|  | 12 | 8、不需要预热，开机即可以进行测试 |
|  | 13 | 9、可选择多种预计值公式进行评估代谢状态 |
|  | 14 | 10、可选择热敏纸打印报告和A4报告打印，可设置多种预制报告格式 |
|  | 15 | 11、存储用户测试信息≥十万条测量记录，可导出数据，可对接医院HIS系统，可对接第三方平台，具有数据管理系统，查看检测详细报告及对比分析 |
|  | 16 | 12、具备完整患者数据管理，查看检测详细报告及对比分析 |
|  | 17 | 13、可升级头罩测试模块、重症ICU呼吸机模块，实时测试REE，VO2，VCO2，VO2 Covar％，VCO2 Covar%等数值 |
|  | 18 | 14、可升级肺功能测试模块，测试FVC、SVC、MVV等数值 |
|  | 19 | 15、配置清单 序号; 名称; 数量. 1-1; 呼吸代谢检测主机; 1个. 1-1-1; 内嵌氧电池传感器; 1个. 1-1-2; 内嵌二氧化碳传感器; 1个. 1-1-3; 内嵌环境模块测量温湿度大气压; 1套. 1-2-1; 涡轮流量传感器; 1个. 1-2-2; 内嵌干燥采样管; 1条. 1-2-3; 内嵌航空接头电磁屏蔽数据线; 1条. 1-3; 头罩测试模块; 1套. 1-3-1; 头罩; 1个. 1-3-2; 风机; 1套. 1-3-3; 头罩连接管; 1条. 2-1; ≥4寸万向轮移动台车; 1台. 2-2; 金属储物篮; 2个. 3-1; 产品使用说明书; 1本. 3-2; 出厂合格证; 1个. 3-3; 产品保修卡; 1个. 4-1; 一次性麻醉面罩; 20个. 4-2; 硅胶面罩; 2个. 4-3; 面罩绑带; 2条. 5-1; 定标气体4L钢瓶封装; 1瓶. 5-2; 气瓶减压表; 1个. 5-3; 定标气袋; 1个. 6-1; 配套打印装置; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表六：冲击波治疗仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
|  | 2 | 1、冲击波源：压电式冲击波源。 |
| ▲ | 3 | ▲2、最大焦点尺寸：径向≤±1.5mm，轴向≤±5mm。 |
|  | 4 | 3、治疗深度：0～44mm可调。 |
| ▲ | 5 | ▲4、具有≥1种治疗头，可根据不同疾病需要选择。 |
|  | 6 | 5、治疗探头须通过生物相容性检测。 |
|  | 7 | 6、最大能量密度≥0.73mJ/mm2。 |
| ▲ | 8 | ▲7、能级涵盖：1～10级。 |
|  | 9 | 8、冲击频率1～8Hz，步进1Hz。 |
|  | 10 | 9、具有单次冲击模式和连续冲击模式。 |
|  | 11 | 10、具有高分辨率智能彩色触摸屏，≥12英寸，中英文菜单易于操作。 |
|  | 12 | 11、治疗过程中，具有计数、显示冲击总能量功能。 |
|  | 13 | 12、具有人体解剖图，具备≥10种治疗模式。 |
|  | 14 | 13、声压范围10～60MPa。 |
|  | 15 | 14、脉冲宽度：≤1μs。 |
|  | 16 | 15、压力脉冲上升时间：≤1μs。 |
|  | 17 | 16、计数功能：100～7000，级差100，允差±10%。 |
|  | 18 | 17、操作键：治疗头手柄上设有触发键。 |
|  | 19 | 18、显示病人累计治疗总能量和冲击次数。 |
|  | 20 | 19、柜式一体机组成，内部设有储物空间，可存放物品。 |
|  | 21 | 20、具有耦合剂加热功能。 |
|  | 22 | 21、整机噪音：≤60dB(A)。 |
|  | 23 | 配置清单： 名称; 数量. 主机; 1台. 电源线; 1条. 熔断器; 2个. 治疗手柄; 1把. 凝胶垫; 1套（8个）. 凝胶垫托盘; 1个. 耦合剂; 1瓶. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

采购包3（彩色超声诊断系统等设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 1.交货完工期：供应商应在签订合同后90天内完成供货、安装调试、验收及交付采购人正常使用,并为采购人提供免费操作培训。 2.投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南、设备操作流程卡及一切和本项目有关的资料及说明。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,合同生效后，凭中标人向采购人提供的中标通知书、合同书、等额发票，采购人在10个工作日内支付合同金额的30%（如中标企业为中小企业，采购人在收到发票且具备支付条件后5个工作日内支付合同金额的30%）。 2期：支付比例65%,设备到货安装调试并验收完毕后，凭中标人向采购人提供的验收报告、等额发票，采购人在10个工作日内支付合同金额的65%。 3期：支付比例5%,设备正常使用180天后，凭中标人向采购人提供等额发票，采购人在10个工作日内支付合同金额的5%。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 2.进口产品具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 4.供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给医院，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5.医院组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由医院承担；否则鉴定费由供应商承担。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 交货包装运输 | 设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。 |
|  | 2 | 质保期及售后要求 | 1.包3的“序号8电子支气管内窥镜”（含标准配置及可选配件）质保期不少于4年，“序号4射频消融治疗仪”、“序号9亚低温治疗仪”、“序号10一氧化氮治疗仪”（含标准配置及可选配件）质保期不少于3年，其余产品（含标准配置及可选配件）质保期不少于1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，并提供原设备制造厂商承诺函，保证原厂售后服务。质保期内供应商对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身维修保养服务。 2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 3.质保期内, 供应商应当提供的年度定期预防性维护保养次数应不少于4次，免费更换零配件、免工时费。供应商应在每次预防性维护保养后应出具符合产品制造厂商标准的保养记录，每年度提供符合产品制造厂商技术标准或经国家质量监督管理机构指定的第三方认可的质控报告。 4.售后服务要求：对医院的服务通知，供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同.档次的设备予医院临时使用。 5.供应商5年内提供软件升级服务，并配合医院完成设备端信息化接口改造，相关产生的费用包含在投标报价中。如医院需要，供应商提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，保证10年或以上供应维修配件。 |
|  | 3 | 培训 | 1.供应商应与医院协商制定培训计划，在设备使用现场对使用人员和技术人员进行培训，保证使用人员能够正确操作设备，技术员基本掌握机器日常保养和基本维护技能。 2.供应商须为医院提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件。资料、文件包括但不限于： （1）技术材料（产品彩页、技术指南等）； （2）使用管理规定（包括但不限于：系统操作、运行程序逻辑说明等）； （3）维护保养规定（包括但不限于：保养维护计划，一般故障维修方法，维护程序等）。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 医用超声波仪器及设备 | 彩色超声诊断系统A | 台 | 1.00 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 医用超声波仪器及设备 | 彩色超声诊断系统B | 台 | 1.00 | 680,000.00 | 680,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 医用超声波仪器及设备 | 超激光疼痛治疗仪 | 台 | 2.00 | 370,000.00 | 740,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 射频消融治疗仪 | 台 | 1.00 | 469,000.00 | 469,000.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 医用光学仪器 | 皮肤镜图像处理工作站 | 套 | 1.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 医用内窥镜 | 电子支气管镜 | 条 | 1.00 | 424,000.00 | 424,000.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 |  | 医用超声波仪器及设备 | 便携式彩色超声诊断系统 | 台 | 1.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 工业 | 详见附表七 |
| 8 |  | 医用内窥镜 | 电子支气管内窥镜 | 台 | 1.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 工业 | 详见附表八 |
| 9 |  | 医用低温、冷疗设备 | 亚低温治疗仪 | 台 | 1.00 | 219,000.00 | 219,000.00 | 工业 | 详见附表九 |
| 10 |  | 其他医疗设备 | 一氧化氮治疗仪 | 台 | 1.00 | 249,000.00 | 249,000.00 | 工业 | 详见附表十 |
| 11 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 遥测监护系统（一拖八） | 套 | 1.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 工业 | 详见附表十一 |
| 12 |  | 急救和生命支持设备 | 麻醉机 | 台 | 1.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 工业 | 详见附表十二 |
| 13 |  | 其他医疗设备 | 晨检仪 | 台 | 1.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 工业 | 详见附表十三 |

附表一：彩色超声诊断系统A

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
|  | 2 | 1.1主机成像系统 |
|  | 3 | 1.1.1高分辨率液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |
| ▲ | 4 | 1.1.2▲操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸。触摸屏可独立调节角度≥40度。（提供证明文件） |
|  | 5 | 1.1.3触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。 |
|  | 6 | 1.1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度≥180度，前后拉升≥35cm，上下移动≥30cm。 |
|  | 7 | 1.1.5控制面板上可自定义按键≥10个，按键上可直接显示自定义的功能名称。 |
|  | 8 | 1.1.6支持中央刹车控制系统。 |
|  | 9 | 1.1.7具有一体化超声工作站。 |
|  | 10 | 1.1.8可连接其他品牌超声工作站，通过控制面板上的按键可直接存储静态/动态超声图像到工作站 |
|  | 11 | 1.1.9具备数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟。 |
|  | 12 | 1.1.10主机操作面板一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三挡可调； |
|  | 13 | 1.1.11探头接口≥5个，全激活、相互通用 |
|  | 14 | 1.1.12系统数字通道数≥7000000 |
|  | 15 | 1.1.13支持具备电池，可在不接电源的情况下可进行正常的超声检查。扫查时间≥120分钟。电池可徒手拆卸和安装。 |
|  | 16 | 1.1.14无需开机，即可在控制面板上显示电池的剩余电量 |
|  | 17 | 1.1.15解剖M型技术，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。 |
| ▲ | 18 | 1.1.16▲曲线解剖M型模式，可在二维彩色多普勒速度图像上，对于扫查切面内任意一段心肌组织作M型取样，其取样线走行可为任意方向、任意形状，从而获得心肌节段的舒缩运动时相关信息（提供证明文件） |
|  | 19 | 1.1.17斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持； |
|  | 20 | 1.1.18一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度。 |
|  | 21 | 1.1.19自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。 |
|  | 22 | 1.1.20穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度 |
|  | 23 | 1.1.21声功率可调，实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS） |
|  | 24 | 1.1.22自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。 |
|  | 25 | 1.1.23支持超声远程会诊系统。 |
|  | 26 | 1.1.24实时双幅对比成像 |
|  | 27 | 1.2测量/分析和报告 |
|  | 28 | 1.2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量 |
|  | 29 | 1.2.2全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等 |
|  | 30 | 1.2.3血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项。 |
|  | 31 | 1.2.4支持血管内中膜自动实时测量，自动获取≥6组IMT内膜厚度值，并实时更新。 |
|  | 32 | 1.2.5支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 |
| ▲ | 33 | 1.2.6▲支持自动肝肾比测量，可自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供HRI值（提供证明文件） |
|  | 34 | 1.3电影回放和数据存储 |
|  | 35 | 1.3.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能 |
|  | 36 | 1.3.2硬盘：≥1T硬盘，SSD固态硬盘≥128G |
|  | 37 | 1.3.3多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 |
|  | 38 | 1.3.4支持一键传输图片到智能手机终端或PC端 |
|  | 39 | 1.4连通性要求 |
|  | 40 | 1.4.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足第三方PACS联网传输。 |
|  | 41 | 1.4.2≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱、TYPE C 数据接口 |
|  | 42 | 1.5系统技术参数及要求 |
|  | 43 | 1.5.1二维灰阶模式 |
|  | 44 | 1.5.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit |
|  | 45 | 1.5.1.2接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 |
|  | 46 | 1.5.1.3扫描线：每帧线密度≥512超声线 |
|  | 47 | 1.5.1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 |
|  | 48 | 1.5.1.5复合成像技术：采用≥9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像； |
|  | 49 | 1.5.1.6组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 |
|  | 50 | 1.5.1.7声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示 |
|  | 51 | 1.5.1.8最大显示深度：≥38cm |
|  | 52 | 1.5.1.9 TGC：≥8段，LGC：≥6段 |
|  | 53 | 1.5.1.10动态范围：≥200 |
|  | 54 | 1.5.1.11增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db |
|  | 55 | 1.5.1.12伪彩图谱：≥8种 |
|  | 56 | 1.5.1.13最大帧率：≥1000 帧/秒 |
|  | 57 | 1.5.1.14成像速度：相控阵探头，18CM深度时，扫描角度90度，帧率≥50帧/秒；凸阵探头，18CM深度时，扫描角度最大，帧率≥20帧/秒 |
|  | 58 | 1.5.2彩色多普勒成像 |
|  | 59 | 1.5.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 |
|  | 60 | 1.5.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW |
| ▲ | 61 | 1.5.2.3▲取样框偏转：≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节（提供证明文件） |
|  | 62 | 1.5.2.4速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度 |
|  | 63 | 1.5.2.5最大帧率：≥260 帧/秒 |
|  | 64 | 1.5.3频谱多普勒模式 |
|  | 65 | 1.5.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 |
|  | 66 | 1.5.3.2显示方式：B，PW，B/PW，B/C/PW，B/CW，B/C/CW等等 |
|  | 67 | 1.5.3.3最大速度：≥7.60m/s（连续多普勒速度：≥30m/s） |
|  | 68 | 1.5.3.4最小速度：≤1 mm /s（非噪声信号） |
|  | 69 | 1.5.3.5取样容积：0.5-20mm ，支持所有探头 |
| ▲ | 70 | 1.5.3.6▲线阵探头偏转角度：≥±30度 ，并支持快速角度校正（提供证明文件） |
|  | 71 | 1.5.3.7零位移动：≥8 级 |
|  | 72 | 1.5.3.8支持频谱自动测量 |
|  | 73 | 1.5.4探头规格 |
|  | 74 | 1.5.4.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 |
| ▲ | 75 | 1.5.4.2▲扫描频率：凸阵探头：带宽涵盖1.2-6.0MHz，角度≥72°；术中凸阵探头：带宽涵盖3.0-9MHz，角度≥80°；腹腔镜探头：带宽涵盖3-11MHz；线阵探头：带宽涵盖3-14MHz；（提供证明文件） |
|  | 76 | 1.5.4.3穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 |
|  | 77 | 1.5.5应变式弹性成像 |
|  | 78 | 1.5.5.1支持探头：浅表探头、腔内探头 |
|  | 79 | 1.5.5.2弹性成像图谱≥5种可选。 |
|  | 80 | 1.5.5.3弹性模式具有压力操作提示图标。 |
|  | 81 | 1.5.5.4具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。 |
|  | 82 | 1.5.5.5具备肿块周边组织弹性定量分析功能。 |
|  | 83 | 1.5.5.6具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。 |
|  | 84 | 1.5.6剪切波弹性成像 |
|  | 85 | 1.5.6.1支持探头：凸阵探头，线阵探头； |
| ▲ | 86 | 1.5.6.2▲支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像（提供证明文件） |
|  | 87 | 1.5.6.3实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。 |
|  | 88 | 1.5.6.4实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。 |
|  | 89 | 1.5.6.5同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据。 |
|  | 90 | 1.5.6.6支持肿块周边组织定量分析功能。 |
|  | 91 | 1.5.7造影成像及定量分析功能 |
|  | 92 | 1.5.7.1支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，心脏探头，腔内探头 |
|  | 93 | 1.5.7.2支持微血管造影增强功能 |
|  | 94 | 1.5.7.3双计时器 |
|  | 95 | 1.5.7.4支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储 |
|  | 96 | 1.5.7.5具备混合模式 |
|  | 97 | 1.5.7.6支持造影图像和组织图像位置互换 |
|  | 98 | 1.5.7.7造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。 |
|  | 99 | 1.5.7.8支持牛眼图显示和报告显示 |
|  | 100 | 1.6外设和附件 |
|  | 101 | 1.6.1耦合剂加热器 |
|  | 102 | 1.6.2腔内探头放置架，可左右互换 |
|  | 103 | 配置清单： 名称; 单位; 数量. 彩超主机系统; 台; 1. 单晶腹部凸阵探头; 把; 1. 腹腔镜探头; 把; 1. 术中探头; 把; 1. 线阵探头; 把; 1. 自动肝肾比测量软件; 套; 1. 穿刺增强应用软件; 套; 1. 应变式弹性成像; 套; 1. 造影成像及定量分析软件; 套; 1. 剪切波弹性成像; 套; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二：彩色超声诊断系统B

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
|  | 2 | 1用途： |
|  | 3 | 1.1主要用于超声可视化下麻醉神经阻滞、术中监测、疼痛治疗研究和临床实践 |
|  | 4 | 1.2机器需保证有持续升级能力。 |
|  | 5 | 2主要技术规格及系统要求： |
|  | 6 | 2.1主要技术规格及系统要求： |
|  | 7 | 2.1.1显示器：≥20英寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作 |
|  | 8 | 2.1.2显示器支持上下俯仰、左右旋转 |
|  | 9 | 2.1.3电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥240分钟； |
|  | 10 | 2.1.4独立电量显示屏幕，能显示电量的续航时间 |
|  | 11 | 2.1.5一体化的台车，带储物盒功能 |
|  | 12 | 2.1.6简洁控制面板，面板防水，具备防水轨迹球，有独立的储物凹槽 |
|  | 13 | 2.1.7主机支持指纹登陆操作者账户 |
|  | 14 | 2.1.8台车支持一键电动升降 |
|  | 15 | 2.1.9车上自带专业的消毒用杯套。 |
|  | 16 | 2.1.10全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥50176 |
|  | 17 | 2.1.11数字化高分辨率二维灰阶成像 |
|  | 18 | 2.1.12谐波成像技术 |
|  | 19 | 2.1.13彩色多普勒 |
|  | 20 | 2.1.14能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图 |
|  | 21 | 2.1.15M模式 |
|  | 22 | 2.1.16脉冲波多普勒，连续波多普勒 |
|  | 23 | 2.1.17实时血流三同步 |
|  | 24 | 2.1.18频谱多普勒自动包络、分析单元，自动显示测量分析参数，包络心动周期数可调实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收 |
|  | 25 | 2.1.19实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收。 |
|  | 26 | 2.1.20自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率 |
|  | 27 | 2.1.21频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。 |
|  | 28 | 2.1.22全场聚焦技术 |
| ▲ | 29 | 2.1.23▲智能穿刺增强技术，穿刺针增强显影自适应调整，无需手动调节。（支持线阵和凸阵探头） |
| ▲ | 30 | 2.1.24▲智能穿刺增强技术，凸阵探头下穿刺针非伪彩有两种或以上颜色显示。 |
|  | 31 | 2.1.25智能神经标准面辅助教学，能用不同颜色标识神经、肌肉、血管等。 |
|  | 32 | 2.1.26穿刺针中位线：便于穿刺使用，探头有中位线，中位线可以预测进针深度 |
|  | 33 | 2.1.27可预留激光定位平面内和平面外，人体上投射参考线 |
|  | 34 | 2.1.28图像一键优化 |
|  | 35 | 2.1.29凸阵、线阵探头扩展成像、梯形扩展成像 |
|  | 36 | 2.1.30极简模式：主机上可全屏显示图像而无任何其他按键界面。 |
|  | 37 | 2.1.31麻醉科专用的成像条件：比如臂丛神经、坐骨神经、股神经、CVC等。（麻醉）/全科成像条件：比如心脏、腹部、妇科、产科、泌尿等。（全科）/疼痛科专用的成像条件：比如头面部、颈椎、运动关节、胸腹壁等。（疼痛） |
|  | 38 | 2.1.32教学录制软件，可以在超声设备上实时显示操作手法、超声图像和音频，并可以进行录制，录制后支持手机扫描二维码调阅原始视频。 |
|  | 39 | 2.1.33预留ETCO2接口 |
|  | 40 | 2.1.34具备专业教学软件，包括麻醉、疼痛等应用的教学内容。内含解剖图谱、超声图像及操作手法，包含多部位的相关专家的教学视频，可使用移动终端扫码观看 |
|  | 41 | 2.2测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式） |
|  | 42 | 2.2.1一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等） |
|  | 43 | 2.2.2产科测量，具有产科应用软件（全科） |
|  | 44 | 2.2.3多普勒血流测量与分析 |
|  | 45 | 2.2.4全自动血流多普勒包络分析 |
|  | 46 | 2.3一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件： |
|  | 47 | 2.3.1超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现 |
|  | 48 | 2.3.2病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |
|  | 49 | 2.4输入/输出信号及参考信号： |
|  | 50 | 2.4.1输入：网络 |
|  | 51 | 2.4.2输出：HDMI，USB |
|  | 52 | 2.5图像管理与记录装置： |
|  | 53 | 2.5.1大容量硬盘≥240G |
|  | 54 | 2.5.2图像可存储为PC兼容格式 |
|  | 55 | 2.5.3USB接口支持打印和数据输出 |
|  | 56 | 2.6云端互联功能 |
|  | 57 | 2.6.1手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能。 |
|  | 58 | 2.6.2具备4G网卡、无线网卡及远程超声工作站，便于超声影像的快速获取和快速分享，可实现临床超声远程诊断及远程教学 |
|  | 59 | 2.6.3支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等。 |
|  | 60 | 2.6.4支持远程售后，云服务。 |
|  | 61 | 3技术参数及要求： |
|  | 62 | 3.1系统通用功能： |
|  | 63 | 3.1.1主机探头接口：≥3个，非扩展接口。 |
|  | 64 | 3.1.2安全性能：符合国家标准 |
|  | 65 | 3.2探头规格： |
|  | 66 | 3.2.1频率：配备探头群频率范围涵盖1.0-22.0MHz |
|  | 67 | 3.2.2配备探头最高频率≥22MHz |
|  | 68 | 3.2.3支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵 |
|  | 69 | 3.2.4线阵探头有效阵元≥192，配备线阵探头最大阵元≥256 |
|  | 70 | 3.2.5线阵探头上自带按键，可远程操控主机 |
|  | 71 | 3.2.6凸阵探头上自带按键，可远程操控主机 |
|  | 72 | 3.3二维图像主要参数： |
|  | 73 | 3.3.1常用探头工作频率范围涵盖1.0-15.0MHz：凸阵探头频率涵盖1.0-6.0MHz；线阵探头频率涵盖4-15MHz |
|  | 74 | 3.3.2接收方式：可视可调动态范围≥180 |
|  | 75 | 3.3.3二维灰阶≥256 |
|  | 76 | 3.3.4数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT |
|  | 77 | 3.3.5支持全域整场聚焦技术 |
|  | 78 | 3.3.6电影回放：灰阶图像回放≥16000幅； |
|  | 79 | 3.3.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节 |
|  | 80 | 3.3.8根据专业手术室应用场景改良TGC分段≤3段，LGC调节≤2段，适合手术室医生的使用。 |
|  | 81 | 3.3.9谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波 |
|  | 82 | 3.3.10扫描深度≥30cm |
|  | 83 | 3.4频谱多普勒成像技术参数： |
|  | 84 | 3.4.1支持方式：PWD、CWD、HPRF |
|  | 85 | 3.4.2最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s；CWD：血流速度最大35 m/s |
|  | 86 | 3.4.3最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号） |
|  | 87 | 3.4.4显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF，、B/M、B/B、B/CFI/D |
|  | 88 | 3.4.5电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算 |
|  | 89 | 3.4.6零位移动：≥8级 |
|  | 90 | 3.4.7取样容积及位置范围：0.5–30mm；分级可调； |
|  | 91 | 3.5彩色多普勒 |
|  | 92 | 3.5.1显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 |
|  | 93 | 3.5.2偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30° |
|  | 94 | 3.5.3显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比 |
|  | 95 | 3.5.4彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图 |
|  | 96 | 3.6超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调。 |
|  | 97 | 4.配置清单： 4.1.超声主机1台 4.2.超声系统基础软件1套 4.3.疼痛应用授权码 1套 4.4.线阵探头 1把 4.5.腹部探头1把 4.6.超高频L型线阵探头1把 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三：超激光疼痛治疗仪进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：1.所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
| ★ | 2 | ★总体要求：2.如所投产品为进口产品的，投标人应提供有效的授权证明材料（如投标人为代理经销商）。 |
| ▲ | 3 | ▲1输出光具有激光的特性，有效作用深度≥5cm。 |
|  | 4 | 2、主机上配有可左右旋转、上下折叠的独立活动显示屏，显示屏可左右0~90°方向任意节，方便观察治疗进度。 |
|  | 5 | 3、主机与机体可分离，主机上显示屏可上下0~90°之间折叠，方便设备运输及携带。 |
|  | 6 | 4、输出光缆：由多成分光学纤维及光学过滤系统组成。总长度≥310cm。为确保治疗安全性，光缆插入处具备光缆自检功能，当光缆插入不牢固时，会出现警告鸣响提示，照射不能正常开始。 |
|  | 7 | 5、高温安全装置：为保证设备安全性，当由于外环境或内环境导致主机内部温度异常时，温报警启动。 |
|  | 8 | 6、具有连续和间歇照射治疗模式：连续治疗时间在1min~10min范围内步距可调，步距1min。间歇照射治疗模式1s、1.5s、2~9s分档可调。 |
|  | 9 | 7、具有时间和功率自动变换模式：治疗中，时间模式会按固定的比例自动变换，功率模式会按固定的比例自动变换。 |
|  | 10 | 8、声音提示功能：照射音、结束鸣响均有多种音量可以调节的音色供选择。 |
|  | 11 | 9、输出功率调节：10%~100%步距可调，步距10%，治疗过程中可任意调节输出功率。 |
|  | 12 | 10、支撑探头的万向臂：万向臂由6组关节组成，可向前拉伸180°，左右旋转360°。 |
|  | 13 | 11、强磁夹头：可360度无盲点旋转，定位和操作灵活可靠。 |
|  | 14 | 12、探头前端与患者接触部分材料均通过了细胞毒性试验、超敏反应试验和皮内反应试验等最严格的安全卫生试验，符合使用要求。 |
|  | 15 | 13、在EMC检测报告中的发射试验与抗扰度试验均符合试验要求。 |
|  | 16 | 14、主机上配置治疗程序锁死功能，可防止治疗中非操作人员的随意调节。 |
|  | 17 | 15、配有患者手持应急线控开关，患者可自行操作。 |
|  | 18 | 16、主机和机体分别配有储物盒，方便透镜的存储。 |
|  | 19 | 17、治疗仪整机噪声≤60dB。 |
|  | 20 | 18、配置清单（单台） 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 可移动机座; 1台. 3; 光导纤维束; 1条. 4; 万向臂; 2组. 5; 强磁夹头; 2组. 6; 探头A; 2组. 7; 探头B; 2组. 8; 可活动LED显示器; 1个. 9; 电源线; 1条. 10; 患者自控线; 1条. 11; 过滤网; 2片. 12; 专用螺丝刀; 2把. 13; 神经照射方法; 1本. 14; 操作说明书; 1本. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四：射频消融治疗仪进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：1.所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
| ★ | 2 | ★总体要求：2.如所投产品为进口产品的，投标人应提供有效的授权证明材料（如投标人为代理经销商）。 |
|  | 3 | 1、可用于疼痛治疗的射频毁损手术，包括但不限于三叉神经痛、 膝关节痛、癌痛和腰交感神经等疼痛疾病的治疗。 |
|  | 4 | 2、基本功能：具备实时阻抗显示、感觉/运动刺激模式、热凝射频模式、脉冲射频模式。 |
|  | 5 | 3、阻抗监测：0-3000欧姆，使用时可分别同时显示每一路的阻抗值 |
| ▲ | 6 | ▲4、感觉/运动刺激模式：具有电流刺激模式、电压刺激模式 |
|  | 7 | 4.1、电压刺激模式：电压刺激幅度0.00-5.0V(包含)，步长精度0.01V，连续可调，频率涵盖：2-200Hz，脉宽涵盖： 0.1-3ms |
|  | 8 | 4.2、电流刺激模式：电流刺激幅度0.00-10mA(包含)，步长精度0.1mA，连续可调，频率涵盖：2-200Hz，脉宽涵盖： 0.1-3ms |
|  | 9 | 5、射频输出：支持4路输出，可以同时治疗≥4个靶点，在>1单极或者>1双极模式下，可以选择性开启或关闭任意一路输出。 |
|  | 10 | 6、射频输出模式：具备单极射频模式和双极射频模式 |
|  | 11 | 7、延迟启动模式 在>1单极或者>1双极模式下，可实现第2极/双极延迟启动模式，根据治疗部位不同，选择不同时间开始每个电极治疗。 |
|  | 12 | 8、射频治疗模式：具有脉冲射频模式和连续射频模式。 |
| ▲ | 13 | ▲8.1、脉冲射频消融模式：能量发放可以从温度、电压、脉宽、频率、时间上来进行调节：1)温度范围：37-90℃；2)至100v峰值电压3)脉宽范围：2～50ms；4)时间范围：0：05～30min；5)频率：1-10Hz |
|  | 14 | 8.2、连续射频升温模式：所投设备具备递增升温、阶梯升温、电压升温三种模式，1)温度设定范围：37℃~90℃； 2)连续射频时间设定：0：05～30min |
|  | 15 | 9、自动升温速率设定功能：可设定升温速率，范围：0.1℃/s-5℃/s，设备按预设速率升温 |
|  | 16 | 10、输出功率≤50W，工作频率480KHZ+/-20% |
|  | 17 | 11、操控方式：可以全触摸屏模式和手动旋钮模式，支持手动和自动控制；支持鼠标控制 |
|  | 18 | 12、自检功能：设备可自检 |
|  | 19 | 13、工作状态监控：设备可实时监控电极温度、阻抗、回路完整性，发生故障或超预设温度设定自动停机报警 |
|  | 20 | 14、支持多种电极，具有电极尖端超声增强显影的型号，电极尖端有直型、弯型、弯钝型之分 |
|  | 21 | 15、配置清单 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 射频消融治疗仪; 台; 1. 2; 电源线; 条; 1. 3; 热偶电极; 根; 2. 4; 热偶电极; 根; 2. 5; 消毒盒; 个; 2. 6; 电极连接线; 根; 2. 7; 一次性使用射频套管; 盒; 2. 8; 一次性使用射频套管; 盒; 2. 9; 鳄鱼夹线束; 根; 1. 10; 测试棒; 盒; 1. 11; 中英文说明书; 套; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表五：皮肤镜图像处理工作站

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
|  | 2 | （一）设备参数： |
|  | 3 | 1、微观摄像机成像分辨率≥2592×1944，2048×1536，1600×1200，1280×960，640×480可调。 |
|  | 4 | 2、微观摄像机像素≥500万像素。 |
|  | 5 | 3、微观摄像机LED光源照度≥3000Lux。 |
|  | 6 | 4、20X～220X连续可调，放大等级支持无极变倍功能，无极变倍时无需更换镜头。 |
|  | 7 | 5、具有放大等级锁定功能：接触式观察时不少于3个可以锁定的放大等级且需要支持刻度显示，非接触式观察时不少于5个可以锁定的放大等级。 |
|  | 8 | 6、成像视觉分辨力：放大等级为20时，成像视觉分辨力≥70线对/mm；放大等级为100时，成像视觉分辨力≥100线对/mm。 |
|  | 9 | 7、成像视野范围：放大等级为20时≥19mm×14mm；放大等级为220倍≥1.6mm×1.2mm。 |
|  | 10 | 8、镜头：须为光学偏光镜，支持实时放大，镜头自带偏光功能。 |
|  | 11 | 9、镜头应支持多种图像观察方法，须包含：偏振光法、非偏振光法、浸润式、非浸润式、接触式、非接触式的任意组合使用。 |
|  | 12 | 10、应支持多种图像采集方法，包括：脚踏采集、鼠标采集、键盘采集等. |
|  | 13 | 11、支持图形叠加预览及保存。 |
| ▲ | 14 | ▲12、图像成像均匀度不低于95%。（提供证明文件）。 |
| ▲ | 15 | ▲13、图像缺陷：图像中央四分之一面积的范围内不允许出现缺陷像素。（提供证明文件）。 |
|  | 16 | 14、支持自动/手动白平衡操作，支持手动RGB色彩调整。 |
|  | 17 | 15、支持自动/手动曝光，曝光时间可调。 |
|  | 18 | 16、须适配≥13种镜头罩，用于支持各种皮损检测，方便快捷。 |
|  | 19 | 17、须包含锥形镜头罩用于指缝、耳背、外耳道、鼻腔等特殊部位。 |
|  | 20 | 18、接触式观察方法具有玻璃光学接触面，光学接触面要求具有标尺显示功能； |
|  | 21 | 19、镜头支架透光率：≥86%。 |
|  | 22 | （二）软件参数： |
|  | 23 | 1、支持实时动态高清晰数字图像显示，编写报告的整个过程图像在后台同步显示，支持多光谱成像。 |
|  | 24 | 2、支持大体图像拍照，一键获取图像，图像显示、图像采集、编写报告须在同一界面内完成。 |
|  | 25 | 3、提供图像暂存功能。 |
|  | 26 | 4、具备危值提示功能：支持不同灯危值提示。 |
|  | 27 | 5、具备定标、测量功能，支持多种放大等级定标功能，支持刻度尺显示。 |
|  | 28 | 6、具备文字标注功能。 |
|  | 29 | 7、具备亮度、对比度、色度、饱和度调节功能。 |
|  | 30 | 8、提供 ≥6种模式≥21种分析方法。 |
|  | 31 | 9、“模式法”应不少于：模式法-（黑素细胞）痣、模式法-黑素瘤、模式法-面部黑素瘤、模式法-肢端黑素细胞性皮损、模式法-非黑素细胞性肿瘤、模式法-色素减少性皮肤病、模式法-非色素性皮肤肿瘤、模式法-红斑鳞屑性疾病、模式法-甲病、模式法-毛发、模式法-感染性皮肤病、模式法-寄生虫性皮肤病。 |
|  | 32 | 10、需支持诊断符合率（与病理阳性率比对）统计，避免增加病人负担。 |
|  | 33 | 11、软件系统数据库须涉及病种至少400种，包含常见皮肤肿瘤。配备皮肤病皮肤镜图谱的数据库，并对疾病有详细的文字描述。涉及的疾病模板符合“皮肤镜诊断专家共识”包括：痣、黑素瘤、面部黑素瘤、肢端黑素细胞性皮损、非黑素细胞性肿瘤、色素减少性皮肤病、非色素性皮肤肿瘤、红斑鳞屑性疾病、甲病、毛发等。 |
|  | 34 | 12、须提供全面详尽的电子皮肤镜报告模版，报告模板应根据不同分析方法自动切换。 |
|  | 35 | 13、报告模版在调用过程中可进行多选和数值输入。 |
|  | 36 | 14、提供便捷的工具对术语、典型病例进行添删改维护，可以对术语、检查部位等内容无限制增添。 |
|  | 37 | 15、报告模版可进行自定义修改。可针对每个医生进行个人模板与专用模块的建设，可包括但不限于提供普通图文报告及特异性指征报告≥2种模式。 |
|  | 38 | 16、支持用户自定义的排版方法；自定义打印格式的选择和存储。 |
|  | 39 | 17、支持各种介质打印图文报告；报告仿真预览功能。 |
|  | 40 | 18、预览窗口中可修改报告文字内容，并与数据库同步。 |
|  | 41 | 19、可调整文字显示大小与字体，灵活适应各种诊断需要，对不同诊断字数的报告都可缩放在同一张报告单中。 |
|  | 42 | 20、提供多种统计检索项目，包括检查项目、分类、年龄、性别、申请科室、申请医生、检查医生、报告医生、病种等检索条件。 |
|  | 43 | 21、支持模糊查询功能；多个条件可组合使用，实现准确适用的检索。 |
|  | 44 | 22、支持检查工作量统计，包括检查医生工作量、报告医生工作量、科室工作量等。 |
|  | 45 | 23、所有统计检查结果可导出成EXCEL表格，生成统计报表；将登记簿数字化；提供典型图片倒出倒入功能，方便医生调取有价值的图片。 |
|  | 46 | 24、配置清单 （1）皮肤镜图像处理工作站软件 一套 （2）微观摄像机 一个 （3）主机 一台 （4）配套专用打印设备 一台 （5）仪器台车 一台 （6）镜头罩 13种 （7）图谱 一本 （8）数码相机 一台 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表六：电子支气管镜进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：1.所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
| ★ | 2 | ★总体要求：2.如所投产品为进口产品的，投标人应提供有效的授权证明材料（如投标人为代理经销商）。 |
|  | 3 | 1、观察方向：0° |
|  | 4 | 2、视野角：≥120°。 |
|  | 5 | 3、观察距离：2-50mm。 |
| ▲ | 6 | ▲4、头端部直径：≤5mm，钳道内径：≥2.0 mm。 |
|  | 7 | 5、弯曲角度：上≥210度，下≥130度 |
|  | 8 | 6、有效长度：≥600mm |
|  | 9 | 7、全长：≥870mm |
|  | 10 | 8、画质：高清画质 |
|  | 11 | 9、CMOS传感器，无彩虹症现象 |
|  | 12 | 10、特殊光模式：同时具备光学染色和电子分光染色，具有联动成像（LCI）、蓝光成像（BLI）、电子染色（FICE）等技术 |
|  | 13 | 11、插入部可实现左右≥120°旋转角度 |
|  | 14 | 配置清单 名称; 数量. 电子支气管镜（细镜）; 1. 测漏器; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表七：便携式彩色超声诊断系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
|  | 2 | 1.总体要求： |
| ▲ | 3 | 1.1.▲支持全域动态聚焦，全场无焦点，即支持全程发射及全程接收聚焦，使图像近、中、远场保持均匀一致 |
|  | 4 | 1.2.组织自适应成像 |
|  | 5 | 1.3.自适应频率复合成像 |
|  | 6 | 1.4.自适应空间复合成像 |
|  | 7 | 1.5.谐波成像 |
|  | 8 | 1.6.自适应斑点噪声抑制 |
|  | 9 | 1.7.智能频谱增强技术 |
|  | 10 | 1.8.数字多波束合成 |
|  | 11 | 1.9.具备智能图像单键优化技术，可根据不同的组织，不同体型的病人，单键控制仪器的调节来满足临床的需要 |
|  | 12 | 1.10.智能彩色多普勒技术，具备根据流速调整多普勒频率功能 |
|  | 13 | 2.系统通用功能： |
|  | 14 | 2.1.彩色显示器≥15英寸，液晶显示器，开合角度：0°-180°，便于医生从不同角度观察图像 |
| ▲ | 15 | 2.2.▲主机一体化高灵敏度触摸屏≥12英寸，触摸屏旁支持≥5个功能按键。 |
|  | 16 | 2.3.无实体轨迹球、触摸板 |
|  | 17 | 2.4.全密封式硅胶面板，易于消毒 |
|  | 18 | 2.5.显示器磁吸合装置 |
|  | 19 | 2.6.可拔插、置换锂电池：容量≥13000mA |
|  | 20 | 2.7.系统动态范围≥300DB |
|  | 21 | 2.8.增益调节：≥240 |
|  | 22 | 2.9.空间复合成像，曲别针试验可显示≥9角度 |
|  | 23 | 2.10.二维灰阶成像单元 |
|  | 24 | 2.11.彩色多普勒成像单元 |
|  | 25 | 2.12.彩色能量图单元 |
|  | 26 | 2.13.彩色方向性能量图单元 |
|  | 27 | 2.14.M型模式 |
|  | 28 | 2.15.配备彩色M型 |
|  | 29 | 2.16.解剖M型功能，(≥3条取样线，360度自由旋转) 、配备曲线解剖M型 |
|  | 30 | 2.17.PW功能 |
|  | 31 | 2.18.CW功能 |
|  | 32 | 2.19.TDI组织多普勒成像，成像模式≥3种 |
|  | 33 | 2.20.实时三同步功能 |
|  | 34 | 2.21.侧向增益补偿功能，LGC≥8段 |
|  | 35 | 2.22.支持梯形成像功能 |
|  | 36 | 2.23.支持宽景成像 |
|  | 37 | 2.24.支持3D/4D成像功能（需配备容积探头） |
|  | 38 | 2.25.实时双幅对比成像 |
|  | 39 | 2.26.穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度 |
|  | 40 | 2.27.支持穿刺针增强技术，可双屏实时对比显示 |
|  | 41 | 2.28.支持声学放大功能，二维和彩色模式实时图像下高清放大感兴趣区的图像 |
|  | 42 | 2.29.频谱自动测量分析软件包，用户可根据不同检查部位自定义测量结果项目 |
|  | 43 | 2.30.一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像 |
|  | 44 | 2.31.支持同病人及不同检查的图像对比功能 |
|  | 45 | 2.32.机器具备教学软件功能，可提供扫查手法图，扫查方法描述、标准超声示意图等 |
|  | 46 | 3.探头规格 |
|  | 47 | 3.1.探头频率：宽频变频探头，二维、谐波、彩色分别支持独立变频≥5段 |
|  | 48 | 3.2.频率：超宽频带探头频率范围涵盖2.0 - 17.0MHZ |
|  | 49 | 3.3.类型：凸阵探头、相控阵探头 |
|  | 50 | 3.4.腹部凸阵探头频率涵盖2.0-5.0MHZ，基波5段变频，谐波≥5段变频 |
|  | 51 | 3.5.相控阵探头频率涵盖2.0-5.0MHZ，基波≥5段变频，谐波≥5段变频 |
|  | 52 | 4显像参数 |
|  | 53 | 4.1二维： |
|  | 54 | 4.1.1.扫描线：每帧线密度≥512超声线。 |
|  | 55 | 4.1.2.回放重现：灰阶图像回放≥19380幅，回放速度可调。 |
|  | 56 | 4.1.3.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。 |
|  | 57 | 4.1.4.可调节，STC（TGC）分段≥8 |
| ▲ | 58 | 4.1.5.▲最大显示深度：≥42cm |
|  | 59 | 4.1.6.动态范围：≥96dB |
|  | 60 | 4.1.7.成像速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥50帧/秒。 |
|  | 61 | 4.1.8.伪彩图谱：≥5种 |
|  | 62 | 4.1.9.梯形成像：线阵扫描最大扩展角度：10° |
|  | 63 | 4.1.10.超声功率输出调节：B/M、CWD，PWD、彩色多普勒输出功率可调 |
|  | 64 | 4.2彩色多普勒 |
|  | 65 | 4.2.1.彩色多普勒成像，具有彩色速度图，能量图，方向能量图 |
|  | 66 | 4.2.2.显示方式：B/C、B/C/M、PDI/DPDI、B/C/PW |
|  | 67 | 4.2.3.取样框偏转：≥25° |
|  | 68 | 4.3频谱多普勒 |
|  | 69 | 4.3.1.包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 |
|  | 70 | 4.3.2.显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 |
|  | 71 | 4.3.3.PW最大速度：≥12.00m/s，连续多普勒速度：≥75m/s |
|  | 72 | 4.3.4.最小速度：≤1mm /s（非噪声信号） |
|  | 73 | 4.3.5.取样容积：0.5-34mm |
|  | 74 | 4.3.6.偏转角度：≥±30度 (线阵探头) |
|  | 75 | 4.3.7.支持自动频谱测量 |
|  | 76 | 5.测量/分析和报告 |
|  | 77 | 5.1.测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、弹性成像） |
|  | 78 | 5.2.一般测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等） |
|  | 79 | 5.3.心血管系统测量与分析（具备多种测量公式及心功能分析方法等） |
|  | 80 | 6.存储、电影回放和原始数据处理 |
|  | 81 | 6.1.全数字化硬盘，硬盘容量为≥500GB |
|  | 82 | 6.2.可存储≥19380单帧图像 |
|  | 83 | 6.3.存储压缩格式可设置 |
|  | 84 | 6.4.支持手动、自动回放 |
|  | 85 | 6.5.支持一键存储静态、动态图像到U盘 |
|  | 86 | 6.6.支持长视频存储，存储时长≥25分钟 |
|  | 87 | 6.7.支持≥8档速度自动播放 |
|  | 88 | 6.8.原始数据处理，可对静态文件及回放的动态图像进行离线参数分析，包括但不限于图像参数调节，测量、体标和注释 |
|  | 89 | 6.9.可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时存储、传输、删除图像 |
|  | 90 | 6.10.支持多种文件格式（BMP、JPG、AVI、DICOM、TIF、WMV、MP4等）静态及动态图像的存储 |
|  | 91 | 7.连通性要求 |
|  | 92 | 7.1.支持导出检查数据（静态图、动态图、报告）到网盘 |
|  | 93 | 7.2.支持DICOM 3.0 |
|  | 94 | 7.3.支持DICOM存储、多幅打印、MPPS、存储确认、查询检索 |
|  | 95 | 7.4.输出：S-Video 、USB接口、Ethernet 网口、HDMI接口 |
|  | 96 | 7.5.连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。 |
|  | 97 | 7.6.支持设置导出图像时图像压缩比类型 |
|  | 98 | 7.7.支持有线和无线网络连接 |
|  | 99 | 7.8.支持设备无线传输图像到移动设备终端 |
|  | 100 | 7.9.USB接口≥5个 |
|  | 101 | 8.外设和附件 |
|  | 102 | 8.1.支持支持黑白视频、彩色视频和彩色报告打印机 |
|  | 103 | 8.2.支持脚踏开关 |
|  | 104 | 8.3.支持生理信号：ECG（包含呼吸波） |
|  | 105 | 9.配置要求 |
|  | 106 | 9.1全身应用彩色超声诊断系统主机1台。 |
|  | 107 | 9.2配置探头：凸阵探头1把、相控阵探头1把。 |
|  | 108 | 配置清单： 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 全身应用彩色超声诊断系统主机; 台; 1. 2; 凸阵探头; 把; 1. 3; 相控阵探头; 把; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表八：电子支气管内窥镜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
|  | 2 | 1.电子支气管镜操作手柄（含插入管）： |
|  | 3 | 1.1适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 |
|  | 4 | 1.2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维，耐弯曲。 |
| ▲ | 5 | ▲1.3 支气管软镜插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm。 |
|  | 6 | 1.4 插入部有效长度≥610mm，自带有360°刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。 |
| ▲ | 7 | ▲1.5 视场角≥120°。 |
|  | 8 | 1.6景深：3-100mm。 |
|  | 9 | 1.7 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。 |
|  | 10 | 1.8 弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。 |
|  | 11 | 1.9 操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。 |
|  | 12 | 1.10 吸引阀座一体式防脱。 |
| ▲ | 13 | ▲1.11操作手柄具有≥3个具备独立电子功能的按键。 |
|  | 14 | 1.11.1 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能； |
|  | 15 | 1.11.2 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照； |
|  | 16 | 1.11.3 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能。 |
|  | 17 | 1.12 具备LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。 |
|  | 18 | 1.13 连接方式：采用立体式航空插座技术连接。 |
|  | 19 | 1.14 操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。 |
|  | 20 | 1.15 消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。 |
|  | 21 | 2.电子内窥镜图像处理器 |
|  | 22 | 2.1 配备≥10英寸显示屏。 |
|  | 23 | 2.2 显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。 |
|  | 24 | 2.3 显示屏高宽比为16：10，最大视野≥170°。 |
|  | 25 | 2.4 电容式触摸屏。 |
|  | 26 | 2.5 高清视频信号输出分辨率：≥1280×800。 |
|  | 27 | 2.6 开机时间≤5秒，一键开机即能使用。 |
|  | 28 | 2.7 通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能。 |
|  | 29 | 2.8 配备有外置存储卡，可以存储图片及视频，内存≥64G，可兼容≥128G。 |
|  | 30 | 2.9 可实时回放视频及照片。 |
|  | 31 | 2.10 采用图像自动还原清晰显像算法技术，确保显示清晰还原度。 |
|  | 32 | 2.11 具有白平衡功能，可一键恢复白平衡出厂值，具有开机记忆色彩功能。 |
|  | 33 | 2.12 具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能。 |
|  | 34 | 2.13 具有≥3种输出图像形状可选。 |
|  | 35 | 2.14 亮度调节：≥3级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度。 |
|  | 36 | 2.15 具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。 |
|  | 37 | 2.16 具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示。 |
|  | 38 | 2.17 视频转接线：搭配指定型号内镜时配备≥180度可旋转的视频转接线，调整视频线方向，配合更多诊疗操作。 |
|  | 39 | 2.18 可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度。 |
|  | 40 | 2.19 色彩还原性≥4级。 |
|  | 41 | 2.20 可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。 |
|  | 42 | 2.21 具有CVBS视频输出接口和HDMI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接。 |
|  | 43 | 2.22 采用立体式航空插座技术连接。 |
|  | 44 | 3.配置清单： 序号; 名称; 数量. 1; 电子支气管内窥镜操作部(含主控软件); 1条. 2; 防水盖; 1个. 3; 活检阀帽; 5个. 4; 吸引按钮; 2个. 5; 电子内窥镜图像处理器（含主控软件）; 1台. 6; AC适配器电源线; 1条. 7; 12V 电源适配器; 1个. 8; ≥64G SD卡; 1个. 9; SD读卡器; 1个. 10; HDMI-DVI视频线; 1条. 11; BNC-BNC视频线; 1条. 12; 移动台车; 1台. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表九：亚低温治疗仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
|  | 2 | 1.适用于医疗机构对患者全身或局部进行物理降温或升温，达到调控体温的目的。 |
|  | 3 | 2.亚低温治疗仪由主机、水毯、直肠温度传感器、皮肤温度传感器、注水瓶（含网兜）、软管套件组成。 |
|  | 4 | 3.≥8寸液晶显示触控屏幕，可显示温度、趋势、菜单等功能； |
|  | 5 | 4.屏幕亮度1-5档可调，可以在不同光线环境下进行操作； |
|  | 6 | 5.具有夜间模式，减少光亮刺激； |
|  | 7 | 6.CPC双向快速液压接头，插拔快速，杜绝液体的喷溅； |
|  | 8 | 7.机身小巧，移动方便 |
|  | 9 | 8.配备台车，使用灵活方便； |
|  | 10 | 9.可配置清洁片等消毒耗材； |
|  | 11 | 10.自动控制，控温精确，性能稳定，可长时间连续运行； |
|  | 12 | 11.采用半导体制冷技术，为新生儿提供环保无氟治疗环境；热惯性小，制冷/制热切换快； |
|  | 13 | 12.提供≥二种大小型号水毯，可一次性使用，也可以重复性使用，满足临床不同应用需求； |
|  | 14 | 13.水毯表面采用TPU材料； |
|  | 15 | 14.毯面采用蜂窝状，水循环通畅，制冷快，毯面柔软舒适，防止褥疮； |
|  | 16 | 15.具有≥三种操作模式：包括但不限于恒温毯模式、恒温直肠模式、自动操作模式（直肠）； |
| ▲ | 17 | 16.▲自动操作模式下，可以根据用户实际需要，设定从当前温度达到目标温度的时间，也可以设定达到目标温度后的治疗持续时间，调控新生的体温恒定状态，同时复温也可精准调控，保障新生儿的安全； |
| ▲ | 18 | 17.▲在恒温直肠模式、自动操作模式（直肠）下具有后备模式功能：如果发生偏差报警，就会进入后备模式，使水毯温度保持在异常前的温度附近，提供安全保障； |
|  | 19 | 18. 直肠温度控制范围：a）自动操作模式（直肠）降温阶段：32.0 ℃～38.0 ℃升温阶段：36.0 ℃～37.0；b） 恒温直肠模式：降温阶段：32.0 ℃～38.0 ℃；升温阶段：32.0 ℃～37.0 ℃； |
|  | 20 | 19.主机出水口水温控制范围：12.0℃～39.0℃； |
|  | 21 | 20.循环液体温度显示准确度：±1.5℃ |
|  | 22 | 21.空载升降温平均速率：制冷：0.7 ℃/min (允差±0.2 ℃/min)水温变化区间：16 ℃～24 ℃；制热：1.0 ℃/min（允差±0.2 ℃/min）水温变化区间：30 ℃～38 ℃ |
|  | 23 | 22.加热时间：将水温从20℃加热到37℃，加热时间≤12分钟； |
|  | 24 | 23.负载升降温平均速率：制冷：负载为50 kg时为1 ℃/h；负载为10 kg时为2.3 ℃/h；制热：负载为50 kg时为1℃/h；负载为10 kg时为1.9 ℃/h；（允差±20%） |
|  | 25 | 24.设备正常工作时，工作噪声应不大于 55 dB的的 A 加权声压级； |
|  | 26 | 25.三级声光报警，报警声高低两档可调； |
|  | 27 | 26.支持患者添加信息录入，可以添加患者ID、血型、性别； |
|  | 28 | 27.具有掉电记忆功能：断电恢复后，可以按照原来的状态继续进行治疗； |
|  | 29 | 28.设备使用期限为≥8年。 |
|  | 30 | 配置清单： 序号; 名称; 数量; 备 注. 1; 亚低温治疗仪主机; 1. 2; 大毯; 1. 3; 皮肤温度传感器; 1. 4; 体温探头; 1; 一体式直肠 温度传感器. 5; 软管套件; 1. 6; 注水瓶; 1. 7; 注水瓶网兜; 1. 8; 熔丝管; 2. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十：一氧化氮治疗仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
|  | 2 | 1.规格要求 |
|  | 3 | 1.1.治疗仪标准工作状态下，新电池在充满电后的最低续航时间≥60分钟； |
|  | 4 | 1.2.主机使用年限：≥8年； |
|  | 5 | 1.3.电池使用寿命：≥3年； |
|  | 6 | 1.4.气体过滤器使用时长：≥1000小时； |
|  | 7 | 1.5.配备传感器：同步流量传感器、电化学NO/NO2浓度传感器 |
|  | 8 | 1.6.主机接口：1个RJ45接口、1个USB接口。 |
|  | 9 | 2.设备性能 |
|  | 10 | 2.1.治疗用一氧化氮(NO）气体来源：实时通过电离环境空气产生NO，一氧化氮发生装置无需定期检查； |
|  | 11 | 2.2.具备气体过滤器过滤除NO外的废气、杂质颗粒，保证NO的纯度与病人安全； |
|  | 12 | 2.3.支持有创呼吸机、无创呼吸机、麻醉呼吸机、高频呼吸机，呼吸回路连接示意图在主界面实时显示； |
|  | 13 | 2.4.NO浓度波形； |
|  | 14 | 2.5.数据传输：可通过USB接口导出与导入数据； |
|  | 15 | 2.6.无创模式：不使用同步流量传感器下，治疗仪仍可连接呼吸回路持续送气治疗病人，且保证监测NO/NO2准确性； |
| ▲ | 16 | 2.7.▲多种呼吸回路连接方式：具备重复用一体式混合器，具备一次性分体式混合器； |
|  | 17 | 2.8.重复用一体式混合器可消毒后重复使用； |
|  | 18 | 2.9.积水杯上下盖可拆卸，支持重复消毒使用； |
|  | 19 | 2.10.自动排水系统：积水杯具备自动排水系统定时排水； |
|  | 20 | 2.11.同步流量传感器，消毒后可重复使用，适用成人、儿童、新生儿。 |
|  | 21 | 3.显示屏 |
|  | 22 | 3.1.主屏幕显示：≥12英寸彩色TFT LCD，主屏幕分辨率：≥1024×768像素； |
|  | 23 | 3.2.屏幕操作：全可触摸操作界面和飞梭旋钮两种方式； |
| ▲ | 24 | 3.3.▲主屏幕同屏显示界面：NO/NO2实时监测浓度、NO监测浓度波形、治疗浓度设置，有创呼吸机、无创呼吸机、麻醉呼吸机、高频呼吸机连接方式，已治疗时间； |
|  | 25 | 3.4.NO/NO2传感器和过滤器使用寿命在主界面同屏显示； |
|  | 26 | 3.5.治疗过程中支持锁屏，亮度调节，静音。 |
|  | 27 | 3.6.设备根据一氧化氮输出控制精度，对不同NO目标浓度自动设置报警上下限，并在屏幕显示上下限值； |
|  | 28 | 4.控制、监测与报警要求 |
|  | 29 | 4.1.一氧化氮气体浓度输出范围：0ppm～80ppm，步长1ppm； |
|  | 30 | 4.2.一氧化氮控制精度：当 1ppm≤一氧化氮设置值≤4ppm，±0.8ppm； 当 5ppm≤一氧化氮设置值≤80ppm，±2ppm；或一氧化氮设置值的±10%，取大者； |
|  | 31 | 4.3.一氧化氮监测范围：0ppm～100ppm，分辨率0.1ppm。监测精度：小于等于20ppm时，精度为± (0.5ppm+读数20%)；大于20ppm时，精度为±(0.5ppm+读数10%)； |
|  | 32 | 4.4.二氧化氮监测范围：0ppm～50ppm，分辨率0.1ppm。精度：±0.5ppm 或二氧化氮实际读数的±4%，取大者； |
|  | 33 | 4.5.一氧化氮报警：上限设定范围：6ppm～96ppm，下限设定范围：0ppm～64ppm； |
|  | 34 | 4.6.二氧化氮报警上限设定范围：2ppm； |
|  | 35 | 4.7.报警方式：灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁。 |
|  | 36 | 配置清单： 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 主机; 台; 1. 2; 台车; 台; 1. 3; 一次性使用分体式混合器; 台; 2. 4; 一次性使用波纹管; 条; 2. 5; 外用流量传感器; 条; 1. 6; 外用流量传感器线缆; 条; 1. 7; 国标三芯电源线; 条; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十一：遥测监护系统（一拖八）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
|  | 2 | 1.整机要求 |
|  | 3 | 1.1遥测发射盒重量≤170克（含电池）。 |
|  | 4 | 1.2遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过≥1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）。 |
|  | 5 | 1.3遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240×240像素 |
|  | 6 | 1.4遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。 |
|  | 7 | 2.监测参数 |
| ▲ | 8 | 2.1▲配备心电监护，提供HR，ST，PVC测量值，配备血氧监测，提供SpO2，PR，测量值（ST，PVC在中央站上显示）。 |
|  | 9 | 2.2具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。 |
|  | 10 | 2.3支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。 |
|  | 11 | 2.4具有抗运动算法，良好的抗干扰性 |
|  | 12 | 2.5提供3/5导心电监护，心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。 |
|  | 13 | 2.6心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），运动模式（1~20 Hz）。 |
|  | 14 | 2.7提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。（中央站上显示） |
|  | 15 | 2.8提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。（中央站上显示） |
|  | 16 | 2.9提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。 |
|  | 17 | 2.10提供起搏分析。 |
| ▲ | 18 | 2.11▲具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。（中央站上显示） |
|  | 19 | 2.12 QTc计算公式提供：Bazett，Fridericia，Framingham，Hodges。 |
|  | 20 | 2.13支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，支持≥27种实时心律失常分析。 |
|  | 21 | 2.14提供阻抗呼吸，呼吸率测量范围：成人：0~ 120 rpm，小儿：0 ~ 150 rpm。 |
|  | 22 | 2.15血氧饱和度测量范围：0 - 100%，来自于血氧的脉率测量范围：20 – 300 bpm。 |
|  | 23 | 2.16可显示弱灌注指数（PI）。（中央站上显示） |
|  | 24 | 3.系统功能 |
|  | 25 | 3.1遥测发射盒有≥三个硬按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键。 |
|  | 26 | 3.2遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。 |
|  | 27 | 3.3支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。 |
| ▲ | 28 | 3.4▲支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。 |
|  | 29 | 3.5支持给患者发送消息。 |
|  | 30 | 3.6可以采用一块可充电锂电池供电，使用充满电的锂电池，工作时间≥170h；可以采用3节AA 电池供电，工作时间≥110h。 |
|  | 31 | 3.7采用无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。 |
|  | 32 | 3.8锂电池集中充电器能够同时提供≥10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间≤5小时。 |
|  | 33 | 3.9适用于成人、小儿的监测。 |
|  | 34 | 配置清单： 序号; 名称; 数量. 1; 合格证，中文操作卡; 各8份. 2; 使用说明书; 1套. 3; 发射盒; 8个. 4; 锂电池; 8块. 5; 血氧功能; 8套. 6; 血氧附件包; 8套. 7; 5导遥测导联线（按扣式）; 8套. 8; ECG电极片; 8套. 9; 可重复使用背带; 8套. 10; 中央充电站; 1套. 11; 基本附件包; 8个. 12; AP无线路由器; 6台. 13; PoE交换机; 1台. 14; 中央监护系统; 1套. 15; 配套专用打印装置; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十二：麻醉机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证。 |
|  | 2 | 1.主机部分： |
| ▲ | 3 | 1.1.▲≥15英寸彩色触摸屏，屏幕旋转角度≥360°；（提供证明文件） |
|  | 4 | 1.2.电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能； |
|  | 5 | 1.3.具备嵌入式顶光照明系统，LED灯泡数量≥8个，且照明亮≥3级可调； |
|  | 6 | 1.4.后备锂电池，单块电池使用时间≥155分钟； |
|  | 7 | 1.5.具有辅助网电源插座，交流电源接口，辅助输出电源接口，RJ45接口，USB接口，DB9接口，VGA接口，为围术期设备提供电源支持； |
|  | 8 | 1.6.主机机身具备个≥3模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2等监测； |
|  | 9 | 1.7.可升级具有同品牌的废气回收系统，自主吸引废弃排空，同时有效的保证麻醉气体不会被排出浪费。 |
|  | 10 | 2.气源部分 |
|  | 11 | 2.1.氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa； |
|  | 12 | 2.2.具备氧气，笑气，空气。调节范围：空气：0-15L/min，笑气：0-15L/min，氧气：0.2-15L/min，调节精度0.05L，调节分辨率10%，适合低微流量麻醉手术，总流量调节范围0.2L/min～20L/min； |
|  | 13 | 2.3.具备氧气，笑气，空气管道气源和氧气、笑气备用气源电子气源表； |
| ▲ | 14 | 2.4.▲全电子流量计，氧浓度设置范围21%～100%，氧笑空25%～100%。（提供证明文件） |
|  | 15 | 2.5.具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，氧气与空气混合时，氧浓度设置范围25%～100%； |
|  | 16 | 2.6.可升级最佳流量指示工具，指导医生进行低微流量麻醉，显示麻醉气体用量； |
|  | 17 | 2.7.并配备备用旋钮式电子流量计，在主流量计面板故障时，也能正常使用流量计； |
|  | 18 | 2.8.提供机械总流量机调节范围：0-15L/min； |
|  | 19 | 2.9.快速充氧范围25 - 75 L/min。 |
|  | 20 | 3.麻醉呼吸机： |
|  | 21 | 3.1.气动电控呼吸机； |
| ▲ | 22 | 3.2.▲麻醉机适用于全年龄段病人，包含成人、小儿、新生儿（提供证明文件）； |
|  | 23 | 3.3.具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得； |
|  | 24 | 3.4.气动电控呼吸机，通气模式包含但不限于手动，VCV、PCV、CPAP/PSV、SIMV-VC、SIMV-PC、PRVC，可升级SIMV-PRVC、PSVPro、APRV、AMV高级通气模式。 |
|  | 25 | 3.5.通气模式下： |
|  | 26 | 3.5.1.VCV模式下潮气量设置范围：10～1500ml； |
|  | 27 | 3.5.2.可选PRVC模式下潮气量控制范围：5～1500ml； |
|  | 28 | 3.5.3.呼吸频率设置范围：2～100次/min； |
| ▲ | 29 | 3.5.4.▲吸呼比设置范围：4：1～1：10；（提供证明文件） |
| ▲ | 30 | 3.5.5.▲吸气压力设置范围：5～90 cmH2O；（提供证明文件） |
|  | 31 | 3.5.6.PEEP设置范围：OFF，3～50 cmH2O； |
|  | 32 | 3.5.7.压力限制设置范围：10～100cmH2O； |
|  | 33 | 3.5.8.吸气暂停设置范围：OFF，5%~60%； |
|  | 34 | 3.5.9.高压水平设置范围：3-90cmH2O； |
|  | 35 | 3.5.10.触发窗设置范围：5%～90%； |
|  | 36 | 3.5.11.吸气触发设置范围：触发流速0.2～15L/min；触发压力-20 cmH2O～-1cmH2O； |
|  | 37 | 3.5.12.压力斜坡设置范围：0s～2.0s； |
|  | 38 | 3.5.13.吸气时间设置范围：0.2～10s； |
|  | 39 | 3.5.14.支持压力设置范围：OFF，3～60 cmH2O； |
|  | 40 | 3.5.15.叹息压力设置范围：OFF，3～40 cmH2O； |
|  | 41 | 3.6.监测范围： |
|  | 42 | 3.6.1.分钟通气量：0～100L/min； |
|  | 43 | 3.6.2.吸气和呼气潮气量：0～3000ml； |
|  | 44 | 3.6.3.顺应性：0～300mL/cmH2O； |
|  | 45 | 3.6.4.气道压力：-20～120 cmH2O； |
|  | 46 | 3.6.5.氧浓度：18%-100%； |
|  | 47 | 3.7.其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比，可升级：吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等； |
|  | 48 | 3.8.呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形； |
|  | 49 | 3.9.可升级压力-容积环（P-V）、压力-流量环（P-F）、容积-流量环（V-F），容积-二氧化碳环（V-CO2）； |
|  | 50 | 4.呼吸回路： |
|  | 51 | 4.1.配备双向流量传感器监测，流量传感器采样管在回路中，具有防水处理装置； |
|  | 52 | 4.2.呼吸回路的进气端和出气端可≥30°旋转，满足不同临床术种； |
|  | 53 | 4.3.安全上升式风箱，便于观察泄漏，适用于成人、小儿和新生儿，用于各类病人时无需更换风箱； |
|  | 54 | 4.4.集成式、一体化模块化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L； |
|  | 55 | 4.5.APL阀范围：2～70 cmH2O |
|  | 56 | 4.6.一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒且传感器上有标识； |
|  | 57 | 4.7.具备有辅助新鲜气体出口ACGO，辅助气路开关与辅助气路盖一体化，气路盖采用旋转卡扣式，方便开启和关闭辅助气路，能外接Bain回路、T管回路等； |
|  | 58 | 4.8.智能化旁路功能，支持术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，钠石灰罐具备在位提醒功能，保证麻醉安全； |
|  | 59 | 4.9.配备回路加热功能，不接受冷凝处理，消除水汽冷凝，增强病人呼吸舒适性，便于设备维护。 |
|  | 60 | 4.10.配备≥2个钠石灰罐，安装时能使用单手下拉操作，单个钠石灰罐容量≥2L； |
|  | 61 | 4.11.可选择氧气或空气作为机械通气驱动源； |
|  | 62 | 4.12.回路泄漏量≤50ml/min； |
|  | 63 | 4.13.具备流量暂停功能，便于给临床吸痰，可升级一键冲洗麻醉气体； |
|  | 64 | 4.14.体外循环CPB，可升级VCV，并在机控模式下启动 |
|  | 65 | 4.15.在机控通气模式下具备肺复张工具； |
|  | 66 | 5.蒸发器： |
|  | 67 | 5.1.双罐位，配备一个七氟醚高标准蒸发器，具有温度、压力、流量补偿功能； |
|  | 68 | 5.2.单个挥发罐容量≥300ml |
|  | 69 | 5.3.蒸发罐型号具有安全转运T模式，转运无需排空麻药； |
|  | 70 | 6.辅助功能 |
|  | 71 | 6.1.中央刹车系统：单踏板控制、开合一体式，解锁和锁定为同一踏板； |
|  | 72 | 6.2.≥3个抽屉； |
|  | 73 | 6.3.可升级隔离变压器，有效保障医生用电安全； |
|  | 74 | 6.4.可升级具备具备负压排痰； |
|  | 75 | 6.5.可升级高压氧源，支持高频通气； |
|  | 76 | 6.6.具备≥30分钟趋势图、趋势表； |
|  | 77 | 6.7.具备BMI、基础代谢率计算； |
|  | 78 | 6.8.可升级打印功能，打印趋势表趋势图报告，捕捉未被发现的临床风险； |
|  | 79 | 6.9.可升级高流量给氧功能，降低低氧血症发生概率； |
|  | 80 | 麻醉机配置清单 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 国标电源线; 1; 根. 3; 氧气嘴接头; 1; 个. 4; 氧气气嘴螺母; 1; 个. 5; 空气嘴接头; 1; 个. 6; 空气气嘴螺母; 1; 个. 7; 一次性成人波纹管套件A; 1; 套. 8; 一次性小儿波纹管套件B; 1; 套. 9; 可充气成人麻醉面罩; 1; 个. 10; 可充气小儿麻醉面罩; 1; 个. 11; 国标氧气软管; 1; 根. 12; 国标氧气插头; 1; 个. 13; 蜗杆传动软管夹; 1; 个. 14; 呼末二氧化碳监测模块; 1; 个. 15; 电子流量计（软件）; 1; 套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十三：晨检仪进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：如所投产品为进口产品的，投标人应提供有效的授权证明材料（如投标人为代理经销商）。 |
|  | 2 | 1、用途：直线加速器的QA测量和稳定性检测工具；中心轴剂量、均整性、楔形角、对称性和射线质的稳定性检测等。 |
|  | 3 | 2、探头类型：所有探头要求是电离室探头 |
|  | 4 | 3、探头数量：≥13个通气型电离室探头 |
| ▲ | 5 | ▲4、探头分布范围：≥20×20 cm2 |
|  | 6 | 5、测量电离室体积：≤0.1cm3；能量电离室体积：≤0.2cm3 |
| ▲ | 7 | ▲6、照射野大小：可测量(10x10) cm2，也可测量 (20×20)cm2； |
|  | 8 | 7、无线操作：无须连接转换器，可以无线操作功能。 |
|  | 9 | 8、连接加速器数量：无限制。 |
|  | 10 | 9、水等效深度：测量电离室：≥0.5cm；能量电离室分别为：≥5cm；≥3.5cm；≥2.5cm；≥1.5cm。 |
|  | 11 | 10、能量类型：60Co；高能光子：4MV-25 MV；高能电子4 MeV – 25 MeV |
|  | 12 | 11、剂量率：(0.5 … 10) Gy/min； (1 … 25) Gy/min |
|  | 13 | 12、数据显示：要求具备集成液晶显示屏，实时显示测量值；要求具备电脑软件显示，无需外接电脑，并实时显示单个参数趋势图和测量数据。 |
|  | 14 | 13、状态指示灯：要求自带三种指示灯，显示正常，报警灯功能，可实时指示当前数据是否超出容差，电池电量和设备测量状态。 |
|  | 15 | 14、列表生成器：用于为晨检仪配置流程列表，设置计算分析协议和容差等。 |
|  | 16 | 15、具备数据库软件：要求将数据存储在内存中，导出晨检仪测量数据，可视化的数据趋势，观察和分析数据的长期变化趋势，保存或打印数据报告。 |
|  | 17 | 16、无线测量：对晨检仪进行远程控制测量。 |
|  | 18 | 17、连接方式：RS232、USB和LAN |
|  | 19 | 置清单： 序号; 名称; 数量. 1; 晨检仪主机; 1套. 2; 充电器; 1套. 3; 晨检仪软件; 1套. 4; 连接线; 3根. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司 ，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指普宁市人民医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共3个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 远程电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 采购包3：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 采购包2：2家 采购包3：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 采购包2：1家 采购包3：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：本项目兼投兼中。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：本次招标向中标人收取服务费，按招标文件附件要求收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 采购包3：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由国义招标股份有限公司 代收。具体操作要求详见国义招标股份有限公司 有关指引，递交事宜请自行咨询国义招标股份有限公司 ；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至国义招标股份有限公司 ，到账情况以开标时国义招标股份有限公司 查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860713、37860715（工作/接收时间：8：30-17：00）

传真：020-37860699

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市越秀区东风东路726号9楼纪检审计部

邮编：510000

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：普宁市财政局政府采购管理股

地 址：广东省普宁市流沙西街道南平里11幢

电 话：0663-2253011

邮 编：515300

传 真：0663-2218899

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(血液透析机（单泵）等设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(手术显微镜等设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包3(彩色超声诊断系统等设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由国义招标股份有限公司 统一对外发布。

（2）对国义招标股份有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 4.价格扣除相关要求

采购包1（血液透析机（单泵）等设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包2（手术显微镜等设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包3（彩色超声诊断系统等设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（血液透析机（单泵）等设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《资格承诺函》（或者提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料，并提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料 。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《资格承诺函》（或者提供2024年度或2025年度财务状况报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表) 或基本开户行出具的资信证明）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《资格承诺函》（或者参照投标（报价）函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本项目特定的资格要求 | 如投标人为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件；如投标人为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目 |

采购包2（手术显微镜等设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《资格承诺函》（或者提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料，并提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料 。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《资格承诺函》（或者提供2024年度或2025年度财务状况报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表) 或基本开户行出具的资信证明）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《资格承诺函》（或者参照投标（报价）函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本项目特定的资格要求 | 如投标人为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件；如投标人为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目 |

采购包3（彩色超声诊断系统等设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《资格承诺函》（或者提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料，并提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料 。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《资格承诺函》（或者提供2024年度或2025年度财务状况报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表) 或基本开户行出具的资信证明）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《资格承诺函》（或者参照投标（报价）函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本项目特定的资格要求 | 如投标人为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件；如投标人为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目 |

表二符合性审查表：

采购包1（血液透析机（单泵）等设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过最高采购限价 2）对本项目的所投包号进行投标报价 3）投标报价是唯一确定的 |
| 2 | 所投产品 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。 |
| 3 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期为提交投标文件的截止之日起90天 |
| 4 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 提供有效的法定代表人证明书及授权委托书 |
| 5 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 6 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求 | 投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 7 | 异常低价审查 | （1）若评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 （3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 8 | 其它情况 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 |

采购包2（手术显微镜等设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过最高采购限价 2）对本项目的所投包号进行投标报价 3）投标报价是唯一确定的 |
| 2 | 所投产品 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。 |
| 3 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期为提交投标文件的截止之日起90天 |
| 4 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 提供有效的法定代表人证明书及授权委托书 |
| 5 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 6 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求 | 投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 7 | 异常低价审查 | （1）若评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 （3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 8 | 其它情况 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 |

采购包3（彩色超声诊断系统等设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过最高采购限价 2）对本项目的所投包号进行投标报价 3）投标报价是唯一确定的 |
| 2 | 所投产品 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。 |
| 3 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期为提交投标文件的截止之日起90天 |
| 4 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 提供有效的法定代表人证明书及授权委托书 |
| 5 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 6 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求 | 投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 7 | 异常低价审查 | （1）若评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 （3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 8 | 其它情况 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(血液透析机（单泵）等设备):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分5.0分 技术部分65.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 所投产品对用户需求书中重要技术参数的响应情况 (30.0分) | 每1项技术参数满足用户需求书中带▲号的重要技术参数的得1分，最高得30分（共30项）。 供应商请提供产品介绍、彩页、说明书或其他佐证材料(用户需求书中另有要求的,按用户需求书提供)。 |
|  |  | 所投产品对用户需求书中一般技术参数的响应情况 (14.0分) | 完全满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数的得14分，有1项负偏离得13.5分，有2项负偏离得13分，有3项负偏离得12.5分，有4项负偏离得12分，以此类推，有27项或以上负偏离视为较大程度偏离项目要求，有可能影响产品质量或者难以实现政府采购项目目标，得0.5分。 供应商请提供产品介绍、彩页、说明书或其他佐证材料(用户需求书中另有要求的,按用户需求书提供)。 |
|  |  | 项目实施方案 (7.0分) | 根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案（不包括售后服务和培训方案），包括但不限于项目到货计划、项目实施计划、项目运输保障、安装调试（如计划步骤、人员安排等）等内容进行评审： （1）投标人针对本项目有明确具体的计划安排、对每个标的设备的运输过程有针对性保障手段、设备到场时的专人安装调试有明确的安排措施，得7分； （2）投标人针对本项目有明确的计划安排、对设备的运输过程有基本的保障手段、设备到场时的专人安装调试有基本的安排措施，得4分； （3）投标人针对本项目有简单的计划安排、对设备的运输过程有简单的保障手段、设备到场时的专人安装调试有简单的安排措施，得1分； （4）不提供的不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 (7.0分) | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务人员（专人跟进、服务沟通等）的安排、售后服务计划安排、响应时间的及时性、提供备品备件服务等内容进行评审： （1）投标人所提供的质保期内和质保期后售后服务方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，完全满足项目要求的得7分； （2）投标人所提供的质保期内售后服务方案内容完整，有基本的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有基础保底操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不够及时，部分满足项目要求的得4分； （3）投标人只提供了简单的售后服务方案，维修服务安排无法满足项目要求，对日常维修和应急情况响应慢，或质保期不能满足项目要求的得1分； （4）不提供的不得分。 |
|  |  | 培训方案 (7.0分) | 投标人根据产品特点及保养事项对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训： （1）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有明确的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有详细指引，对特殊情况（如设备反复重启，操作失灵，错误操作等情况）有图文详解及完整应对培训的，得7分； （2）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有简单的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有基本操作指引，得4分； （3）投标人提供指导和培训课程安排简单含糊，课程及培训内容安排不明确，对操作培训含糊其辞，得1分； （4）不提供的不得分。 |
| 商务部分 |  | 投标人业绩 (3.0分) | 2023年1月至今投标人的同类业绩，每提供一份有效的合同得1分，最高得3分。 |
|  |  | 使用用户评价 (2.0分) | 2023年1月至今所投核心产品（血液透析机(单泵））的以往用户评价，每提供一个有效的使用用户评价材料得1分，最高得2分，要求评价为“满意”“优良”或类似正面评价并加盖用户印章。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包2(手术显微镜等设备):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分5.0分 技术部分65.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 所投产品对用户需求书中重要技术参数的响应情况 (25.0分) | 每1项技术参数满足用户需求书中带▲号的重要技术参数的得1分，最高得25分（共25项）。 供应商请提供产品介绍、彩页、说明书或其他佐证材料(用户需求书中另有要求的,按用户需求书提供)。 |
|  |  | 所投产品对用户需求书中一般技术参数的响应情况 (19.0分) | 完全满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数的得19分，有1项负偏离得18.5分，有2项负偏离得18分，有3项负偏离得17.5分，有4项负偏离得17分，以此类推，有37项或以上负偏离视为较大程度偏离项目要求，有可能影响产品质量或者难以实现政府采购项目目标，得0.5分。 供应商请提供产品介绍、彩页、说明书或其他佐证材料(用户需求书中另有要求的,按用户需求书提供)。 |
|  |  | 项目实施方案 (7.0分) | 根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案（不包括售后服务和培训方案），包括但不限于项目到货计划、项目实施计划、项目运输保障、安装调试（如计划步骤、人员安排等）等内容进行评审： （1）投标人针对本项目有明确具体的计划安排、对每个标的设备的运输过程有针对性保障手段、设备到场时的专人安装调试有明确的安排措施，得7分； （2）投标人针对本项目有明确的计划安排、对设备的运输过程有基本的保障手段、设备到场时的专人安装调试有基本的安排措施，得4分； （3）投标人针对本项目有简单的计划安排、对设备的运输过程有简单的保障手段、设备到场时的专人安装调试有简单的安排措施，得1分； （4）不提供的不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 (7.0分) | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务人员（专人跟进、服务沟通等）的安排、售后服务计划安排、响应时间的及时性、提供备品备件服务等内容进行评审： （1）投标人所提供的质保期内和质保期后售后服务方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，完全满足项目要求的得7分； （2）投标人所提供的质保期内售后服务方案内容完整，有基本的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有基础保底操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不够及时，部分满足项目要求的得4分； （3）投标人只提供了简单的售后服务方案，维修服务安排无法满足项目要求，对日常维修和应急情况响应慢，或质保期不能满足项目要求的得1分； （4）不提供的不得分。 |
|  |  | 培训方案 (7.0分) | 投标人根据产品特点及保养事项对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训： （1）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有明确的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有详细指引，对特殊情况（如设备反复重启，操作失灵，错误操作等情况）有图文详解及完整应对培训的，得7分； （2）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有简单的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有基本操作指引，得4分； （3）投标人提供指导和培训课程安排简单含糊，课程及培训内容安排不明确，对操作培训含糊其辞，得1分； （4）不提供的不得分。 |
| 商务部分 |  | 投标人业绩 (3.0分) | 2023年1月至今投标人的同类业绩，每提供一份有效的合同得1分，最高得3分。 |
|  |  | 使用用户评价 (2.0分) | 2023年1月至今所投核心产品（手术显微镜）的以往用户评价，每提供一个有效的使用用户评价材料得1分，最高得2分，要求评价为“满意”“优良”或类似正面评价并加盖用户印章。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包3(彩色超声诊断系统等设备):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分5.0分 技术部分65.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 所投产品对用户需求书中重要技术参数的响应情况 (35.0分) | 每1项技术参数满足用户需求书中带▲号的重要技术参数的得1分，最高得35分（共35项）。 供应商请提供产品介绍、彩页、说明书或其他佐证材料(用户需求书中另有要求的,按用户需求书提供)。 |
|  |  | 所投产品对用户需求书中一般技术参数的响应情况 (12.0分) | 完全满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数的得12分，有1项负偏离得11.5分，有2项负偏离得11分，有3项负偏离得10.5分，有4项负偏离得10分，以此类推，有23项或以上负偏离视为较大程度偏离项目要求，有可能影响产品质量或者难以实现政府采购项目目标，得0.5分。 供应商请提供产品介绍、彩页、说明书或其他佐证材料(用户需求书中另有要求的,按用户需求书提供)。 |
|  |  | 项目实施方案 (6.0分) | 根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案（不包括售后服务和培训方案），包括但不限于项目到货计划、项目实施计划、项目运输保障、安装调试（如计划步骤、人员安排等）等内容进行评审： （1）投标人针对本项目有明确具体的计划安排、对每个标的设备的运输过程有针对性保障手段、设备到场时的专人安装调试有明确的安排措施，得6分； （2）投标人针对本项目有明确的计划安排、对设备的运输过程有基本的保障手段、设备到场时的专人安装调试有基本的安排措施，得4分； （3）投标人针对本项目有简单的计划安排、对设备的运输过程有简单的保障手段、设备到场时的专人安装调试有简单的安排措施，得2分； （4）不提供的不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 (6.0分) | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务人员（专人跟进、服务沟通等）的安排、售后服务计划安排、响应时间的及时性、提供备品备件服务等内容进行评审： （1）投标人所提供的质保期内和质保期后售后服务方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，完全满足项目要求的得6分； （2）投标人所提供的质保期内售后服务方案内容完整，有基本的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有基础保底操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不够及时，部分满足项目要求的得4分； （3）投标人只提供了简单的售后服务方案，维修服务安排无法满足项目要求，对日常维修和应急情况响应慢，或质保期不能满足项目要求的得2分； （4）不提供的不得分。 |
|  |  | 培训方案 (6.0分) | 投标人根据产品特点及保养事项对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训： （1）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有明确的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有详细指引，对特殊情况（如设备反复重启，操作失灵，错误操作等情况）有图文详解及完整应对培训的，得6分； （2）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有简单的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有基本操作指引，得4分； （3）投标人提供指导和培训课程安排简单含糊，课程及培训内容安排不明确，对操作培训含糊其辞，得2分； （4）不提供的不得分。 |
| 商务部分 |  | 投标人业绩 (3.0分) | 2023年1月至今投标人的同类业绩，每提供一份有效的合同得1分，最高得3分。 |
|  |  | 使用用户评价 (2.0分) | 2023年1月至今所投核心产品（彩色超声诊断系统A）的以往用户评价，每提供一个有效的使用用户评价材料得1分，最高得2分，要求评价为“满意”“优良”或类似正面评价并加盖用户印章。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包3：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲方：

电话：     传真：    地址：

乙方：

电话：    传真：     地址：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总价款包含采购清单中全部设备产品的设计、设备制造、随机零配件、标配工具、备品备件、包装、仓储、运输并搬运至甲方指定地点、运输保险、安装、调试、检测、培训等伴随服务、质保期服务、各项税费以及在合同履行过程中的不可预见费用等。

二、合同金额为（大写）：          元（￥        元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

（一）交货时间：乙方应在签订合同后__个日历日内完成供货、安装调试、验收及交付甲方正常使用,并为甲方提供免费操作培训。

（二）交货地点：甲方指定地点。

（三）乙方应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南、设备操作流程卡及一切和本项目有关的资料及说明。文件应随货物一并交付至甲方指定地点。

（四）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在设备到货安装调试验收合格报告后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。

五、付款方式：

（一）本合同以人民币付款。

（二）付款办法

（1）合同生效后，凭乙方向甲方提供的中标通知书、合同书、等额发票，甲方在10个工作日内支付合同金额的30%（如乙方为中小企业，甲方在收到发票且具备支付条件后5个工作日内支付合同金额的30%）。

（2）设备到货安装调试并验收完毕后，凭乙方向甲方提供的验收报告、等额发票，甲方在10个工作日内支付合同金额的65%。

（3）设备正常使用180天后，凭乙方向甲方提供等额发票，甲方在10个工作日内支付合同金额的5%。

六、质保期及售后服务要求

1.产品（含标准配置及可选配件）质保期不少于    年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，并提供原设备制造厂商承诺函，保证原厂售后服务。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.质保期内, 乙方应当提供的年度定期预防性维护保养次数应不少于4次，免费更换零配件、免工时费。乙方应在每次预防性维护保养后应出具符合产品制造厂商标准的保养记录，每年度提供符合产品制造厂商技术标准或经国家质量监督管理机构指定的第三方认可的质控报告。

4.质保期内，对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同.档次的设备予甲方临时使用。乙方应提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，保证至少10年供应维修配件，质保期内负责提供软件升级服务，并负责配合甲方完成设备端信息化接口改造。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、培训

1.乙方应与甲方协商制定培训计划，在设备使用现场对使用人员和技术人员进行培训，保证使用人员能够正确操作设备，技术员基本掌握机器日常保养和基本维护技能。

2.乙方须为甲方提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件。资料、文件包括但不限于：

（1）技术材料（产品彩页、技术指南等）；

（2）使用管理规定（包括但不限于：系统操作、运行程序逻辑说明等）；

（3）维护保养规定（包括但不限于：保养维护计划，一般故障维修方法，维护程序等）。

九、验收：

1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.进口产品具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

十、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，违约金额最高不超过5%；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款的，每日按当期未付款项的3‰向乙方偿付违约金，违约金额最高不超过5%。

4）乙方未能履行质保期服务承诺，导致保修期内因设备故障导致开机率低于95%的，保修期按1:2（按天算）顺延，保修期内因设备故障导致开机率低于80%的，乙方须向甲方支付该项设备合同总价3%作为违约金。

5) 其它违约责任按中华人民共和国现行法律法规处理。

十一、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十二、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）本合同正本一式陆份，甲方叁份、乙方壹份、政府采购监管部门壹份，招标代理机构壹份，各份具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                    法定代表人（负责人）：

经办人签名：                              经办人签名：

开户银行：

账号：

年  月  日                                   年  月  日

廉洁自律责任合同书

甲方（采购方）：普宁市人民医院

乙方（供应方）：

为搞好普宁市人民医院廉政工作，从源头上杜绝全单位各部门及其工作人员违规违纪行为的发生，确保工作健康有序开展，保障人民群众的切身利益。根据中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等有关文件的要求，结合本次                 项目的实际，经双方协商一致，特制订本廉洁自律责任合同书。

第一条  甲乙双方共同的权利及义务

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动的有关法律、法规及相关政策，严格遵守廉政建设的各项规定。

（二）严格履行采购合同的各项规定，自觉按照合同办事。

（三）采购活动全过程必须坚持公开、公平、公正、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取单位或个人的不正当利益而损害国家、集体及对方利益，不得违反招标投标采购工作的有关程序及各项规章制度。

（四）建立健全廉洁自律制度，积极开展廉政教育，设立并公布监督举报电报，严肃认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中存在违规、违纪、违法行为时，应及时提醒对方，情节严重的，应及时向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第二条  甲方的义务

甲方领导及从事该采购项目的工作人员，在采购活动的事前、事中、事后，应严格遵守以下规定：

（一）不准向乙方或相关单位索要或接受回.扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准向乙方或相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方或相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶提供费用或为配偶配子女安排工作以及提供国出境、旅游机会。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的由乙方或相关单位安排的宴请、健身及娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或安排配偶、子女、亲属参与同本次采购活动有关的设备、原料、劳务供应等经济活动。不得以任何理由向乙方或相关单位推荐或要求购买采购合同规定以外的物资。

第三条  乙方的义务

严格执行政府采购设备、物资的市场准入制度，严格遵守行业及产品各项硬性指标，严格按照招标投标有关规定开展业务，与甲方保持正常的业务交往，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方或相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证劵、贵重物品和回.扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方或相关单位报销任何应由对方支付的费用。

（三）不准暗示或实施为甲方或相关单位及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶提供费用，不准为甲方或相关单位及其工作人员出国出境、旅游提供方便，不准为甲方工作人员配偶、子女或亲属安排工作。

（四）不准以任何理由为甲方或相关单位及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身或娱乐等活动。

（五）采购合同约定所需的设备、物资由乙方总承包。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员如违反本合同书第一、二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法有关追究刑事责任；给乙方单位或个人造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员如违反本合同书第一、三条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法有关追究刑事责任；给甲方单位或个人造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本合同书作为采购合同的附件，与采购合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效，有效期自签署之日起至采购合同执行完毕之日止。本合同的执行由     负责监督执行。

第六条  本合同正本一式陆份，甲方叁份、乙方壹份、政府采购监管部门壹份，招标代理机构壹份，各份具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                    法定代表人（负责人）：

经办人签名：                              经办人签名：

年月日                                   年月日

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：445281-2026-01597

#### 采购项目编号：0724-2631ST822148

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、投标保证金

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、资格性审查要求的其他资质证明文件

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、联合体共同投标协议书

十六、投标人业绩情况表

十七、技术和服务要求响应表

十八、商务条件响应表

十九、履约进度计划表

二十、各类证明材料

二十一、采购代理服务费支付承诺书

二十二、需要采购人提供的附加条件

二十三、询问函、质疑函、投诉书格式

二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十五、政府采购投标（响应）担保函

二十六、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“普宁市人民医院医疗设备采购项目”项目的招标[采购项目编号为：0724-2631ST822148]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“普宁市人民医院医疗设备采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

#### 关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“普宁市人民医院医疗设备采购项目”项目采购[采购项目编号为0724-2631ST822148]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式十：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：普宁市人民医院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十七：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十一：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的普宁市人民医院医疗设备采购项目招标中获中标（采购项目编号：0724-2631ST822148），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司 的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

国义招标股份有限公司

我单位已登记并准备参与“普宁市人民医院医疗设备采购项目”项目（采购项目编号：0724-2631ST822148 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十六：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日