# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：445281-2026-01635

#### 采购项目编号：0724-2631ST822187

#### 项目名称：普宁市妇幼保健院采购高端妇产彩色超声诊断仪等医疗设备项目

#### 采购人：普宁市妇幼保健院

#### 采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第一章投标邀请

国义招标股份有限公司 受普宁市妇幼保健院的委托，采用公开招标方式组织采购普宁市妇幼保健院采购高端妇产彩色超声诊断仪等医疗设备项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：普宁市妇幼保健院采购高端妇产彩色超声诊断仪等医疗设备项目

采购计划编号：445281-2026-01635

采购项目编号：0724-2631ST822187

采购方式：公开招标

预算金额：4,198,800.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(高端妇产彩色超声诊断仪等设备):

采购包预算金额：3,354,600.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用超声波仪器及设备 | 高端妇产彩色超声诊断仪 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-2 | 医用 X 线诊断设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-3 | 急救和生命支持设备 | 麻醉机 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-4 | 急救和生命支持设备 | 静脉输注工作站 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-5 | 急救和生命支持设备 | 除颤仪 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-6 | 临床检验设备 | 精子质量分析仪 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-7 | 临床检验设备 | 全自动精子染色机 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-8 | 临床检验设备 | 全自动五分类血球分析仪 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-9 | 临床检验设备 | 全自动生殖道分泌物分析仪 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-10 | 医用低温、冷疗设备 | 医用低温冰箱 | 3(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-11 | 医用激光仪器及设备 | 半导体激光治疗仪（双治疗头） | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-12 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 振动式物理治疗仪 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-13 | 医用激光仪器及设备 | 半导体激光治疗仪（单治疗头） | 2(套) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

采购包2(婴儿培养箱（救护车转运）等设备):

采购包预算金额：844,200.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 病房护理及医院设备 | 婴儿培养箱（救护车转运） | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-2 | 病房护理及医院设备 | 医用控温仪 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-3 | 病房护理及医院设备 | 婴儿培养箱 | 10(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-4 | 急救和生命支持设备 | 双道注射泵 | 10(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-5 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 病人监护仪 | 10(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-6 | 普通诊察器械 | 经皮黄疸测试仪 | 3(套) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格承诺函》（或者提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料，并提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料 。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格承诺函》（或者提供2024年度或2025年度财务状况报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表) 或基本开户行出具的资信证明）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格承诺函》（或者参照投标（报价）函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（高端妇产彩色超声诊断仪等设备）：包1不属于专门面向中小企业采购的项目

采购包2（婴儿培养箱（救护车转运）等设备）：包2属于专门面向中小企业采购的项目（参与的供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商须按投标文件格式提供《中小企业声明函》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”）。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（高端妇产彩色超声诊断仪等设备）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)如投标人为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件；如投标人为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

4)包1投标人具有有效期内的《辐射安全许可证》

采购包2（婴儿培养箱（救护车转运）等设备）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)如投标人为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件；如投标人为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：普宁市妇幼保健院

地址：普宁市流沙大道31号

联系方式：0663-2160694

#### 2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼

联系方式：020-37860531、020-37860521

#### 3.项目联系方式

项目联系人：邓彩云、戴琨琳

电话：020-37860531、020-37860521

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1．项目标的及最高采购限价

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 最高采购限制单价（万元） | 最高采购限制总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 高端妇产彩色超声诊断仪 | 1套 | 190.34 | 190.34 |
|  | 2 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1套 | 41.50 | 41.50 |
|  | 3 | 麻醉机 | 1套 | 23.90 | 23.90 |
|  | 4 | 静脉输注工作站 | 1套 | 5.70 | 5.70 |
|  | 5 | 除颤仪 | 1套 | 4.60 | 4.60 |
|  | 6 | 精子质量分析仪 | 1套 | 22.30 | 22.30 |
|  | 7 | 全自动精子染色机 | 1套 | 9.30 | 9.30 |
|  | 8 | 全自动五分类血球分析仪 | 1套 | 9.26 | 9.26 |
|  | 9 | 全自动生殖道分泌物分析仪 | 1套 | 2.78 | 2.78 |
|  | 10 | 医用低温冰箱 | 3套 | 3.46 | 10.38 |
|  | 11 | 半导体激光治疗仪（双治疗头） | 1套 | 6.20 | 6.20 |
|  | 12 | 振动式物理治疗仪 | 1套 | 2.40 | 2.40 |
|  | 13 | 半导体激光治疗仪（单治疗头） | 2套 | 3.40 | 6.80 |
| 包2新生儿科使用 | 1 | 婴儿培养箱（救护车转运） | 1套 | 19.90 | 19.90 |
|  | 2 | 医用控温仪 | 1套 | 14.20 | 14.20 |
|  | 3 | 婴儿培养箱 | 10套 | 2.69 | 26.90 |
|  | 4 | 双道注射泵 | 10套 | 0.41 | 4.10 |
|  | 5 | 病人监护仪 | 10套 | 1.53 | 15.30 |
|  | 6 | 经皮黄疸测试仪 | 3套 | 1.34 | 4.02 |

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对所投包号的全部内容进行投标报价，如有缺漏或超出最高采购限价，将导致投标无效。

本项目包1的核心产品（主要产品）为“高端妇产彩色超声诊断仪”，包2的核心产品（主要产品）为“婴儿培养箱（救护车转运）”。

本项目不允许采购进口产品。

2．交货时间：采购人指定时间

3．交货地点：采购人指定地点

4．需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号)；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等；《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）；《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等。

5. 供应商提供《中小企业声明函》或《关于符合本国产品标准的声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料的”情形，依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规规定追究相应责任。

采购包1（高端妇产彩色超声诊断仪等设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后1个月内到货并完成安装调试 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,合同生效并且全部设备到货后，凭中标人向采购人提供的中标通知书、合同书及等额发票，采购人在收到发票后10个工作日内支付合同金额的30%。（如中标企业为中小企业，采购人在合同生效5个工作日内支付合同金额的30%） 2期：支付比例70%,设备到货安装调试并验收完毕后，凭中标人向采购人提供的中标通知书、合同书及等额发票，采购人在收到发票后10个工作日支付合同金额的70%。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：设备到货验收后，免费安装调试至能正常使用，并免费培训操作 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 免费维保期 | 售后服务由生产厂家负责，“高端妇产彩色超声诊断仪、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备”保修期限不少于3年，其余设备保修期限不少于2年,并提供终身有偿维护。 |
|  | 2 | 售后要求 | 对医院的服务通知，投标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。 |
|  | 3 | 包装和运输 | 设备交货距离出厂时间不得超过半年，包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。 |
|  | 4 | 安装、调试与测试 | 1.投标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，测试无故障。 2.合同设备安装 1）各种设备必须提供装箱清单，按合同清单验收货物。 2）投标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。如损坏医院院内设备、设施，投标人需与医院协商赔偿事宜。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 医用超声波仪器及设备 | 高端妇产彩色超声诊断仪 | 套 | 1.00 | 1,903,400.00 | 1,903,400.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 医用 X 线诊断设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 套 | 1.00 | 415,000.00 | 415,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 急救和生命支持设备 | 麻醉机 | 套 | 1.00 | 239,000.00 | 239,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 急救和生命支持设备 | 静脉输注工作站 | 套 | 1.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 急救和生命支持设备 | 除颤仪 | 套 | 1.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 临床检验设备 | 精子质量分析仪 | 套 | 1.00 | 223,000.00 | 223,000.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 |  | 临床检验设备 | 全自动精子染色机 | 套 | 1.00 | 93,000.00 | 93,000.00 | 工业 | 详见附表七 |
| 8 |  | 临床检验设备 | 全自动五分类血球分析仪 | 套 | 1.00 | 92,600.00 | 92,600.00 | 工业 | 详见附表八 |
| 9 |  | 临床检验设备 | 全自动生殖道分泌物分析仪 | 套 | 1.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | 工业 | 详见附表九 |
| 10 |  | 医用低温、冷疗设备 | 医用低温冰箱 | 套 | 3.00 | 34,600.00 | 103,800.00 | 工业 | 详见附表十 |
| 11 |  | 医用激光仪器及设备 | 半导体激光治疗仪（双治疗头） | 套 | 1.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | 工业 | 详见附表十一 |
| 12 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 振动式物理治疗仪 | 套 | 1.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 工业 | 详见附表十二 |
| 13 |  | 医用激光仪器及设备 | 半导体激光治疗仪（单治疗头） | 套 | 2.00 | 34,000.00 | 68,000.00 | 工业 | 详见附表十三 |

附表一：高端妇产彩色超声诊断仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 一、设备用途及说明：妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、颅脑、肌 骨、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。 |
|  | 3 | 二、主要规格及系统概述 |
|  | 4 | 1.彩色多普勒超声波诊断仪包括： |
|  | 5 | 1.1主机一体化LCD显示器≥23英寸 |
| ▲ | 6 | ▲1.2液晶触摸屏≥15英寸，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作，可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。 |
|  | 7 | 1.3.数字化二维灰阶成像单元 |
|  | 8 | 1.4.数字化彩色多普勒单元 |
|  | 9 | 1.5.数字化能量多普勒成像单元 |
|  | 10 | 1.6.PW脉冲波多普勒成像单元 |
|  | 11 | 1.7.CW连续波多普勒成像单元 |
|  | 12 | 1.8.实时四维成像单元 |
|  | 13 | 1.9.软件波束形成器技术 |
|  | 14 | 1.10.二维凸阵探头及高频线阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量 |
| ▲ | 15 | ▲1.11.二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。 |
|  | 16 | 1.12.二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。 |
|  | 17 | 1.13.具有二维高清血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注。 |
|  | 18 | 1.14.组织多普勒成像技术 |
|  | 19 | 1.15.应变式弹性成像技术 |
|  | 20 | 1.16.宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头 |
|  | 21 | 1.17.主机具备子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。 |
|  | 22 | 1.18.具备标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估 |
|  | 23 | 1.19.支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。 |
|  | 24 | 1.20.具备耦合剂加热功能。 |
|  | 25 | 2.容积四维成像技术： |
|  | 26 | 2.1.支持灰阶三维/四维成像模式，具有虚拟光源技术，可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。 |
|  | 27 | 2.2.断层超声显像技术 |
|  | 28 | 2.3.具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。 |
|  | 29 | 2.4.卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 |
|  | 30 | 2.5.专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 |
|  | 31 | 2.6.STIC时间空间相关成像技术 |
|  | 32 | 2.7.STIC胎心容积导航技术，基于STIC容积数据自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。 |
|  | 33 | 2.8.具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 |
|  | 34 | 2.9.腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查 |
|  | 35 | 2.10.具备实时空间对比成像技术。 |
|  | 36 | 2.11.智能中枢神经系统检查：人工智能(AI)工具，基于深度学习算法支持，通过自动寻找成像切面位置，显示3D容积数据中的检查胎儿大脑的推荐切面和测量来帮助提高工作效率。自动识别胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面4个标准平面。自动同时测量BPD,HC,0FD,CM后颅窝池，小脑横径， |
|  | 37 | 2.12.Vp侧脑室后角≥6组生物指标。 |
| ▲ | 38 | ▲2.13.智能三维产程监测功能：能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告(提供证明资料)。 |
|  | 39 | 3.AI智能筛查系列技术： |
|  | 40 | 3.1.智能先心病筛查技术：AI-胎心检查导航，通过文字说明、参考图像和正常解剖结构示意图，分步指导如何识别正常解剖结构及扫描流程。AI智能生成四腔心切面、三血管/三血管气管切面以及心轴角度。 |
|  | 41 | 3.2.智能盆底检查：基于人工智能,遵循国际规范，自动获得盆底测量，重复性好。自动寻找valsalva和缩肛状态下，最大裂孔平面位置；自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径。 |
|  | 42 | 4.测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |
|  | 43 | 4.1.一般测量 |
|  | 44 | 4.2.多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能 |
|  | 45 | 4.3.妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析 |
|  | 46 | 4.4.胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长 |
|  | 47 | 4.5.自动NT及自动IT测量技术 |
|  | 48 | 4.6.自动胎心率测量技术 |
|  | 49 | 4.7.不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积 |
|  | 50 | 4.8.容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI,FI和VFI |
|  | 51 | 5.图像存储、管理及回放重现 |
|  | 52 | 5.1.输入/输出信号：USB,HDMI,S-Video,VGA |
|  | 53 | 5.2.连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0 |
|  | 54 | 5.3.超声图像存档与病案管理系统 |
|  | 55 | 5.4.回放重现单元 |
|  | 56 | 5.5.硬盘容量≥1T |
|  | 57 | 5.6.一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像 |
|  | 58 | 5.7.支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式 |
|  | 59 | 6.技术参数要求 |
|  | 60 | 6.1.监视器≥23英寸高分辨率LCD监视器 |
|  | 61 | 6.2.操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定 |
|  | 62 | 6.3.探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口 |
|  | 63 | 6.4.≥15英寸多点触控触摸屏 |
|  | 64 | 6.5.空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准 |
|  | 65 | 6.6.超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
|  | 66 | 7.探头 |
|  | 67 | 7.1.频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。 |
|  | 68 | 7.2.腹部二维凸阵探头：超声频率覆盖2.0—5.0MHz,阵元数≥192 |
|  | 69 | 7.3.腹部二维凸阵探头：阵元数≥192,成像角度≥110°。 |
|  | 70 | 7.4.腹部容积探头：超声频率覆盖2.0—8.0MHz |
|  | 71 | 7.5.高频线阵探头：超声频率覆盖4.0—10.0MHz |
|  | 72 | 7.6.腔内容积探头：超声频率覆盖4.0—9.0MHz |
|  | 73 | 8.二维灰阶及容积成像主要参数 |
|  | 74 | 8.1.凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒； |
|  | 75 | 8.2.凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒 |
|  | 76 | 8.3.数字集成化智能TGC分段≥8段 |
|  | 77 | 8.4.二维成像扫描深度≥46cm |
|  | 78 | 8.5.回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。 |
|  | 79 | 8.6.系统动态范围≥400dB |
|  | 80 | 8.7.预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
|  | 81 | 8.频谱多普勒 |
|  | 82 | 8.1.方式：PW,CW |
|  | 83 | 8.2.多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 |
|  | 84 | 8.3.PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s |
|  | 85 | 8.4.最低测量速度：≤10mm/s |
|  | 86 | 8.5.零位移动：≥10级 |
|  | 87 | 8.6.PWD取样宽度：0.1-20mm,分级可调 |
|  | 88 | 9.彩色多普勒 |
|  | 89 | 9.1.显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示 |
|  | 90 | 9.2.凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒； |
|  | 91 | 9.3.凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒 |
|  | 92 | 9.4.彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s(非噪声信号) |
|  | 93 | 9.5.彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图 |
|  | 94 | 三、配置清单（单套）： 1.主机一台 2.实时四维软件包一套 3.二维立体血流一套 4.输卵管造影一套 5.弹性成像一套 6.盆底软件包一套 7.腹部微凸探头一把 8.腹部容积探头一把 9.腔内容积探头一把 10.高频线阵探头一把 11.工作站、彩色打印输出装置各1台 12.端口一个 13.电源稳压器1台 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 一、基础要求： |
|  | 3 | 1.机器类型：四合一机型，支持多种拍摄模式；具有全功能图像后处理软件 |
| ▲ | 4 | ▲2.拍摄模式：具有CT、全景、头颅正/侧位、TMJ、小牙片和局部CT独立拍摄模式 |
|  | 5 | 3.拍摄程序：具有儿童(男)、儿童(女)、成年男性、成年女性、老年男性、老年女性等六种患者拍摄模式，支持低剂量拍摄 |
|  | 6 | 4.影像技术：PD降噪算法技术、TOMO多区域全景技术、去金属伪影技术 |
|  | 7 | 二、设备参数 |
|  | 8 | 1.电机防护分类：I类 |
|  | 9 | 2.电机保护等级：B型 |
|  | 10 | 3.运行方式：间歇加载，连续运行 |
|  | 11 | 4.定位激光线：平面激光灯正中矢状平面激光灯 |
|  | 12 | 5.立柱升降行程：≥730mm |
|  | 13 | 6.保护装置：具备行程自动保护装置 |
|  | 14 | 7.底座：U型底座，轮椅可方便进出 |
|  | 15 | 8.患者摆位：摆位及扫描过程中受检者面向柱，非侧对立柱站立，患者可实时通过镜面反射观察自身情况，方便调整患者至正确的位置 |
|  | 16 | 三、图像参数 |
| ▲ | 17 | ▲1.视野范围：≥16cm×10cm,一次拍摄成像视野 |
|  | 18 | 2.局部CT成像视野：≥5cm×8cm |
|  | 19 | 3.一次拍摄最大DICOM数据量：≥1100张 |
|  | 20 | 4.最小体素尺寸：精细重建最小体素尺寸为≤41μm |
|  | 21 | 5.全景图像尺寸：高度≥10.9cm |
|  | 22 | 6.全景成像空间分辨率≥：3.11p/mm |
|  | 23 | 7.侧位图像尺寸：宽度≥24.0cm,高度≥19.5cm |
|  | 24 | 8.侧位成像空间分辨率：≥2.01p/mm |
|  | 25 | 9.CT成像空间分辨率：≥2.81p/mm |
|  | 26 | 10.重建时间：≤60s |
|  | 27 | 11.灰度值：16bit |
|  | 28 | 四、X射线管头 |
|  | 29 | 1.焦点标称值：0.5×0.5mm，允差10% |
|  | 30 | 2.曝光方式：连续曝光或脉冲曝光 |
|  | 31 | 3.总滤过：CT模式5.2mmAl |
|  | 32 | 4.管电压：60-100kV,电压值可调，步进值为1kV |
|  | 33 | 5.管电流：2-10mA，电流值可调，步进值为0.5mA |
|  | 34 | 6.阳极类型：固定阳极 |
|  | 35 | 7.最大阳极热容量：≥35kJ |
|  | 36 | 8.最大球管热容量：≥360kJ |
|  | 37 | 9.X线照射时间：CT≤16秒；全景≤17秒；TMJ模式≤20秒；局部CT扫描≤16秒；头颅侧位≤12秒；口内摄影：0.1~2.00s |
|  | 38 | 五、牙科摄影装置 |
|  | 39 | 1.焦点标称值：0.4×0.4mm，允差10% |
|  | 40 | 2.总滤过：3,6mmAl，允差10% |
|  | 41 | 3.管电压：65kV固定 |
|  | 42 | 4.管电流：7mA固定 |
|  | 43 | 5.阳极类型：固定阳极 |
|  | 44 | 六、探测器 |
|  | 45 | 1.探测器数量：两个，全景拍摄和CT扫描模式探测器自动切换 |
|  | 46 | 2.CT探测器类型：金属氧化物TFT平板探测器 |
|  | 47 | 3.CT探测器面积：15.36cm*15.36cm，允差10% |
|  | 48 | 4.CT探测器像素尺寸：100μm，允差10% |
|  | 49 | 5.CT传感器速度：CBCT：≥40fps |
|  | 50 | 6.正/侧位探测器类型：碘化铯CMOS平板探测器 |
|  | 51 | 7.正/侧位探测器尺寸：23cm×0.7cm，允差10% |
|  | 52 | 8.正/侧位探测器像素尺寸：100μm，允差10% |
|  | 53 | 七、软件要求 |
|  | 54 | 1.软件数量：提供数字化影像浏览软件1套，正畸分析系统1套，且终身升级不额外收费。 |
|  | 55 | 2.影像算法：具备影像降噪技术和去伪影算法。金属伪影矫正，可降低金属以及其他致密不透射线物体对影像产生的条纹或阴影状伪影，提高图像质量。 |
|  | 56 | 3.全景功能：具备二维全景片的拍摄功能：具备多层全景拍摄功能，对于牙弓曲面可智能自适应识别生成牙弓曲线，自动脊骨补偿，拟合出最佳的全景影像。 |
|  | 57 | 4.标准投影侧位影像：提供正位/侧位的投照影像。 |
|  | 58 | 5.集成化界面：将同一患者所有影像数据融合在同一软件中诊断管理。 |
|  | 59 | 6.测量：支持距离测量、多线段测量和曲线测量、角度测量、直方图统计、面积测量。 |
|  | 60 | 7.测量方案存储/加载：测量方案可选择保存，下次打开该患者时可自动加载。 |
|  | 61 | 8.感兴趣区域：具有垂直裁切、曲线裁切等裁切方式。 |
|  | 62 | 9.多平面重建：支持任意位置、任意方向观察患者切片影像。 |
|  | 63 | 10.三维显示：三维视图支持VR(容积漫游成像)MIP(最大密度投影)两种显示模式. |
|  | 64 | 11.三维渲染参数设置：设置亮度、对比度、颜色、透明度三维显示参数 |
|  | 65 | 12.三维渲染模式保存：可保存三维渲染模式，系统提供≥10种默认模式。 |
|  | 66 | 13.三维全景：可实现全景影像三维化展示，拖动全景观察窗口，可联动展示对应区域的轴状面，矢状面、冠状面影像。 |
|  | 67 | 14.智能神经管标记：可一键自动生成双侧神经管，并且可设置神经管模型颜色及半径，还可设置神经管碰撞检测阈值，生成的神经管模型可在二维视图及三维视图中显示。 |
|  | 68 | 15.定向观察：可在三维视图中以任意一点为中心，围绕该点做360度定向旋转观察，帮助进行牙体及组织的位置关系判断。 |
|  | 69 | 16.颢颌关节：具有CBCT独立颞颌关节观察模块，可自动定位双侧颞颌关节位置，呈现左右颞颌关节2D、3D影像，提供多角度切片观察。 |
|  | 70 | 17.灯箱：可进行轴、冠、矢状位多层面一次呈现，最多可呈现6×6层面图像。 |
|  | 71 | 18.虚拟种植：提供丰富的种植体库，添加的种植体可自动带出牙冠，且支持调整牙冠大小和角度，可显示个性化基台的高度和角度。 |
|  | 72 | 19.骨密度测量：支持种植体周围骨密度测量，并可显示骨密度D1-D4分类。 |
|  | 73 | 20.三维头模定向：在种植体观察界面具有三维头模定向功能，用于确定植体旋转时的位置朝向。 |
|  | 74 | 21.种植体库：可升级种植体库，植体品牌无数量限制，依据医院需求添加所需要的品牌、系列种植体模型。 |
|  | 75 | 22.智能气道分析：可分段量化气道容积、面积数据，可自动显示气道狭窄范围，计算最小横截面面积。 |
|  | 76 | 23.三维正畸：预设三维正畸模块，可在3D视图中进行标志点标记，并可在轴失冠视图中进行微调，可导出三维头影测量分析报告。 |
|  | 77 | 24.虚拟内窥镜：可实现神经管、气道、根管等结构的内部3D观察。 |
|  | 78 | 25.口扫数据配准：3D影像可与口扫数据进行自动配准，辅助进行椅旁正畸方案及种植手术导板设计制作。 |
|  | 79 | 26.根骨剥离：可自动分割出牙体数据，生成牙齿模型，可在牙齿模型上自动标注牙齿牙位及牙长轴信息，可进行三维髓腔的观察。可控制单颗牙齿模型的显隐，可以对牙齿进行旋转及平移操作，并且可量化牙齿移动数据，可生成表格导出数据。 |
|  | 80 | 27.颌骨分割：可自动分割出下颌骨模型，并进行颌骨各点三维距离及颌骨体积的测量计算，可导出三维颌骨分析报告。 |
|  | 81 | 28.智能正畸测量分析系统：可自动标记66个或以上分析标志点、168个或以上测量项目，提供包含Tweed、Downs等在内的21种或以上测量分析方法，并支持添加自定义分析法。 |
|  | 82 | 29.正畸报告导出：支持导出头影测量分析报告，可选择单一分析法导出及全部分析法导出。 |
|  | 83 | 30.可视化矫正模拟：支持可视化矫正模拟,可预测正畸术前术后患者侧貌的面容改变情况。 |
|  | 84 | 31.全景病症分析：可自动识别全景片各牙齿轮廓并标注牙位信息，自动识别缺失牙及智齿，可选中牙位选择对应病症，输出健康报告。 |
|  | 85 | 32.面容分析：可对正貌及侧貌照片进行自动定点测量及分析，输出面部美学报告 |
|  | 86 | 33.骨龄分析：可通过侧位片进行颈椎骨龄自动分析，为评估患者生长发育情况提供参考。 |
|  | 87 | 34.口腔数字化云平台：提供口腔科预约、分诊、接诊、治疗、收费、随访等功能。可直连影像设备，支持上传影像进行云端阅片，提供手机端及电脑端数据共享功能。 |
|  | 88 | 35.局部放大镜：具备局部放大镜功能选项，提供图像感兴趣区域随移动实时放大检查功能(无需调整图像整体尺寸),便捷检查及医患沟通。 |
|  | 89 | 36.PACS接口：设备支持接入医院现有PACS网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能；没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输。 |
|  | 90 | 37.刻录功能：支持将患者数据和影像浏览程序导出到输出介质(光碟、U盘等)中。 |
|  | 91 | 38.胶片输出：支持DICOM3.0设备打印胶片，支持排版后胶片导出BMP图片。 |
|  | 92 | 39.图像格式：具备数据输出接口，兼容符合DICOM3.0标准的PACS系统。 |
|  | 93 | 40.患者管理：包括患者预约、登记、检查等信息，能够增加、编辑、删除患者个人信息，可以将图像归档到服务器，可以将图像导出到指定位置，支持DCM和BMP。 |
|  | 94 | 41.打印排版：提供报告编辑、打印功能，打印页面布局可自定义调整，预设10种以上打印布局，可选择不同打印尺寸。 |
|  | 95 | 八、配置清单（单套）： 1.扫描架 数量：1 2.射源 数量：1 3.球管 数量：1 4.CT探测器 数量：1 5.侧位探测器 数量：1 6.牙科X射线机 数量：1 7.操作台软件 数量：1 8.影像浏览软件 数量：1 9.正畸软件 数量：1 10.工控机 数量：1 11.液晶显示器 数量：1 12.HDMI高清数字线 数量：1 13.加密狗 数量：1 14.彩色打印输出装置 数量：1 15.配套专用台式机电脑（(i5≥CUP，≥256G固态+≥500G硬盘，≥8G内存)+显示器≥21.5） 数量：1 16.工作站 数量：1 17.设备接口 数量：1 18.电源稳压器1台 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三：麻醉机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 一、基本要求： |
|  | 3 | 1.1配备两气源，氧气、空气 |
|  | 4 | 1.2氧气：低压安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警 |
|  | 5 | 1.3快速充氧范围25-75 L/min |
|  | 6 | 二、流量计 |
|  | 7 | 2.1机械流量计，支持低流量、最低流量麻醉 |
|  | 8 | 2.2 Air：0-12L/min；O2：0-10L/min |
|  | 9 | 三、呼吸回路 |
|  | 10 | 3.1集成式呼吸回路设计，可以反复耐高温高压灭菌 |
|  | 11 | 3.2APL阀具备不对称压力刻度显示（0-70cmH2O)，APL阀上带有压力刻度显示（且30cmH2O以下压力刻度为5cmH2O/10cmH2O/20cmH2O/30cmH2O）至少6档精确调节，具备快排功能 |
|  | 12 | 3.3上升式风箱，小儿麻醉不用更换风箱 |
|  | 13 | 3.4容积≥1.5升二氧化碳吸收罐，拆卸简单方便 |
|  | 14 | 四、技术要求 |
|  | 15 | 4.1气动电控呼吸机 |
|  | 16 | 4.2全中文操作和显示，同屏显示至少3道波形 |
|  | 17 | 4.3支持压力限制、窒息通气保护 |
| ▲ | 18 | 4.4▲配备通气模式：IPPV、PCV、SIMV-VC、PS/CPAP、SIMV-PC、PCV-VG、MANUAL |
|  | 19 | 4.5配备可多角度旋转彩色触摸监测屏，≥10寸 |
|  | 20 | 4.6容量模式下潮气量设置：20ml-1500ml，在呼吸频率小于20次/分时能实现20 ml潮气量，满足婴幼儿麻醉手术。 |
|  | 21 | 4.7可以通过主机操作按键实现手动机控一键转换功能 |
|  | 22 | 4.8具备动态潮气量补偿功能 |
|  | 23 | 4.9呼吸频率：4-100次/分钟 |
|  | 24 | 4.10吸呼比：4:1到1:8 |
|  | 25 | 4.11压力范围（压力模式）：5到70cmH2O |
|  | 26 | 4.12电子PEEP：OFF，3到30cmH2O |
|  | 27 | 4.13在PCV、SIMV、PS模式下具备压力上升时间参数：0-2S |
|  | 28 | 4.14在容量模式和压力模式之间切换时，设备可以智能设置关键参数； |
|  | 29 | 4.15智能化呼吸机，有防止错误设置参数功能，保证麻醉安全 |
|  | 30 | 五、监测 |
|  | 31 | 5.1 监测参数：吸入氧、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）； |
|  | 32 | 5.2配备实时压力时间、流速时间、容量时间波形描记 |
|  | 33 | 5.3配备呼吸环监测功能：压力容量环、流量容量环、压力流速环；一键进入，具备呼吸环冻结功能 |
| ▲ | 34 | 5.4▲具有数据监测，数据记录功能：≥17项重要参数、≥200条报警日志回顾，≥30天同步存储记录，最短30秒刷新 |
|  | 35 | 5.5具有趋势记录功能，可连续记录潮气量变化，分钟通气量，气道压力变化，二氧化碳，五种麻醉气体，氧浓度变化，可描记≥72小时记录图，同屏选择两图显示。 |
|  | 36 | 5.6报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息通气 |
|  | 37 | 六、麻药蒸发器 |
|  | 38 | 6.1双蒸发器罐位并配备蒸发器一只（且麻醉机、蒸发器为同一品牌）。 |
|  | 39 | 6.2 温度、流量、压力补偿功能，温度补偿：15℃-30℃，流量补偿：200ml/min-14000ml/min |
|  | 40 | 七、基本配置要求 |
|  | 41 | 7.1抽拉式写字板 |
|  | 42 | 7.2后备电池使用时间：≥120分钟 |
|  | 43 | 7.3配备辅助工作台，承重不小于12KG |
|  | 44 | 八、配置清单（单套）： 1.麻醉机1台（包含：1个≥10寸彩色触摸屏主机、氧空两气源、麻醉吸收回路、流量计、附件） 2.麻醉机软件 1套 3.蒸发器（七氟醚）1个 4.接入手麻系统端口1个 5.氧气源管道1条（用于连接治疗带）+备用氧气源管道1条（带减压阀） |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四：静脉输注工作站

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 一、总体要求 |
|  | 3 | 1.可支持≥24个输注泵通道，即插即用，单泵与输液信息采集系统数据无缝连接。输液信息采集系统应具有独立的中控显示屏，能同时显示当前已开机的输液泵/注射泵的运行状态，剩余时间、累积量。 |
| ▲ | 4 | 2.▲输液信息采集系统应能同步显示输液泵和注射泵的报警信息。中控屏上设置病人信息、系统设置、报警设置可以一键自动同步到各通道单泵。 |
|  | 5 | 3.≥3.5英寸电容触摸显示屏。配备环境光自动调节功能，屏幕亮度可根据环境光的强弱自动进行调节。 |
|  | 6 | 4.输液信息采集系统应支持级联功能，用户可选择顺序级联、循环级联、自定义级联，满足用户的连续输液需求。 |
|  | 7 | 5.系统可显示至少三种用药曲线：压力曲线、速度曲线、累积量曲线。 |
|  | 8 | 6.输液信息采集系统具有独立的内置锂电池，可给系统供电，工作时间不少于6h。可支持通过扫描枪输入病人信息。可加装无线模块，实现无线联网监测。 |
|  | 9 | 二、注射泵模块 |
|  | 10 | 1.注射精度≤±1.8%。 |
|  | 11 | 2.速度范围：0.1-2000ml/h，最小步进0.01ml/h。 |
|  | 12 | 3.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml。 |
|  | 13 | 4.快进流速范围：0.1-2000ml/h，最小步进0.01ml/h。 |
|  | 14 | 5.体重设置范围：0.1-500kg。 |
|  | 15 | 6.适用注射器规格：2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。 |
| ▲ | 16 | 7.▲≥11种注射模式：TCI模式、TIVA模式、速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、首剂量模式、序列模式、微量模式、梯度模式、和剂量时间模式（提供相关证明文件）。 |
|  | 17 | 8.TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，舒芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型。 |
|  | 18 | 9.TCI模式具有血浆靶控、效应室靶控两种靶控方式。 |
|  | 19 | 10.TCI模式可预测病人苏醒时间，生成Ce、Cp曲线，帮助医生把握停药时机。 |
|  | 20 | 11.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。 |
|  | 21 | 12.全中文软件操作界面。 |
|  | 22 | 13.锁屏功能：支持自动或手动锁屏功能。 |
|  | 23 | 14.支持药物库功能，可储存≥5000种药物信息。 |
|  | 24 | 15.信息储存：可存储≥3000条日志记录。 |
|  | 25 | 16.支持定制治疗方案，将常用的输注参数保存下来，输注时一键选择所需方案，自动加载参数，提高工作效率。 |
|  | 26 | 17.模块式设计，可实现多泵叠加使用，便于转运。 |
|  | 27 | 18.具有快进功能，排气功能。 |
|  | 28 | 19.具有夜间模式，可自动降低音量和亮度。 |
|  | 29 | 20.具有动态压力检测和压力自动释放功能。 |
|  | 30 | 21.电池工作时间≥10小时（5ml/h），日后可升级高容量电池，电池工作时间≥15小时（5ml/h）。 |
|  | 31 | 22.防异物及进液等级≥IP33。 |
|  | 32 | 23.可升级无线模块，实现无线联网监测。 |
|  | 33 | 三、配置清单（单套）： 1.输液信息采集系统主机1台 2.注射泵4台 3.国标电源线1根 4.台车1台 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表五：除颤仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 1.彩色电容触摸屏≥8英寸，分辨率≥1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 |
|  | 3 | 2.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。 |
|  | 4 | 3.支持中文操作界面。 |
|  | 5 | 4.屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。 |
| ▲ | 6 | 5.▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤(AED)功能 ，AED功能适用于29天以上人群。 |
|  | 7 | 6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |
|  | 8 | 7.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量≥360J。 |
|  | 9 | 8.配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50J。 |
|  | 10 | 9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 |
|  | 11 | 10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 |
|  | 12 | 11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。 |
|  | 13 | 12.开机到可正常使用时间≤2s,符合临床使用。 |
|  | 14 | 13.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 |
|  | 15 | 14. 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 |
|  | 16 | 15. 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 |
|  | 17 | 16. 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 |
|  | 18 | 17. 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。 |
| ▲ | 19 | 18.▲配备体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 |
|  | 20 | 19. 配备CPR 辅助功能，CPR传感器提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。 |
|  | 21 | 20.配备基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。 |
|  | 22 | 21.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。 |
|  | 23 | 22.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。 |
|  | 24 | 23.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。 |
|  | 25 | 24.心电波形速度支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。血氧饱和度波形速度支持25mm/s、12.5mm/s。 |
|  | 26 | 25.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种。 |
|  | 27 | 26.支持ST/QT实时分析。 |
|  | 28 | 27.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。 |
|  | 29 | 28.配备监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。 |
|  | 30 | 29.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。 |
|  | 31 | 30.脉率范围：20-300bpm。 |
|  | 32 | 31.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg(成人)、25-240mmHg(小儿)、25-140mmHg(新生儿),舒张压测量范围：10-250mmHg(成人)、10-200mmHg(小儿),10-115mmHg(新生儿)。 |
|  | 33 | 32.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。 |
|  | 34 | 33.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 |
|  | 35 | 34.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。 |
|  | 36 | 35.支持提供IHEHL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 |
|  | 37 | 36.配置1块智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 |
|  | 38 | 37.具备生理报警和技术报警功能，通过包括但不限于声音、文字和灯光3种方式进行报警。 |
|  | 39 | 38.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 |
|  | 40 | 39.可存储≥120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |
|  | 41 | 40.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检(含监护模块和治疗模块),支持定期自动大能量自检(最大放电能量)。 |
|  | 42 | 41.支持设备状态指示灯用户检测。 |
|  | 43 | 42.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 |
|  | 44 | 43.支持自检放电能量精度显示和打印。 |
|  | 45 | 44.自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。 |
|  | 46 | 45.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别≥IP55。 |
|  | 47 | 46.具备抗跌落性能，满足救护车跌落试验的要求，裸机可承受≥0.75米跌落冲击。 |
|  | 48 | 配置清单（单套）： 1.触摸屏主机1台 2.心电导联线1套 3.体外除颤电极板附件包(成人、小儿)1套 4.锂电池1块 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表六：精子质量分析仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 一、功能要求 |
|  | 3 | 1.适用于精子浓度、活力检测、精子形态分析和DNA碎片分析，并具备质控功能。 |
| ▲ | 4 | ▲2.精子浓度与活力检测功能 (1)采用相差原理检测精子，可识别和抓捕头部发亮的精子。识别相差背景下的精子，不识别杂质、凝集区域及大片气泡。 (2)对识别出来的精子进行标记，显示精子运动轨迹、精子运动参数以及绘制VSL连线功能，可导出精子运动参数数值。 (3)具有圆细胞、白细胞等非精子细胞添加及分析功能，在分析的过程中可自动计算浓度。 (4)具有精子凝集度自动识别和过滤功能。 (5)自动检测以下项目：精子总数、精子浓度、精子总活力、前向运动精子(PR)、非前向运动精子(NP)、不动精子(IM)、活跃(有效)运动精子(AM)、特快(超活化)运动精子(EM)、快速前向运动精子(QPR)、曲线速率(VCL)、直线速率(VSL)、平均路径速率(VAP)、精子头侧摆幅度(ALH)、直线性(LIN)、摆动性(WOB)、前向性(STR)、鞭打频率(BCF)和平均角位移(MAD)。 |
|  | 5 | 3.精子形态学分析功能 (1)支持对巴氏染色、Shorr染色、Diff-quik染色后的精子形态进行分析和分类。 (2)具有尾部识别功能，不识别杂质、圆细胞、上皮细胞及凝集区域功能。 (3)具有空泡识别功能，可自动识别空泡异常的精子。 (4)具有人工修正功能，可对误捕的精子进行人工修正，支持批量修改。 (5)具有精子正常形态快速筛查功能，可将分析的正常形态精子集中显示并批量修改。 (6)具有精子临界形态快速筛查功能，可将分析的临界形态精子集中显示并批量修改。 (7)具有自动检测分析以下项目：分析精子数、正常形态、异常形态、临界形态、头部、颈部和中段、残留胞浆、主段、顶体及其分类。 (8)具有实时显示并将连续分析的形态学视野拼接为整图，整图中显示精子的分割效果及相关参数，整图可实时预览，实时缩放。 |
|  | 6 | 4.精子DNA碎片分析功能 (1)具有识别DNA碎片功能，不识别杂质、圆细胞、上皮细胞及凝集区域功能。 (2)具有显示精子DNA碎片测量参数功能，可导出精子测量参数数值。 (3)具有自动检测分析以下项目：DNA完整(无碎片)、DNA断裂(有碎片)、大晕环、中晕环、小晕环、无晕环及测量参数。 |
|  | 7 | 5.可切换检测，并输出相应标准的结果。 |
|  | 8 | 6.质控功能：可生成月监测表、Xbar图、Sbar图、Bland图、Youden图和双因素方差分析图。 |
|  | 9 | 7.精子浓度分析准确度： (1)精子浓度分析相对偏差≤±5%。 (2)识别精子个数抓捕准确率≥96%。 (3)识别杂质的误捕率≤3%。 |
|  | 10 | 8.精子活力分析准确度： (1)可测定的动态样品的直线速率为0-100μm/s。 (2)精子活力分级符合率：前向运动(PR)符合率≥95%,非前向运动(NP)符合率≥90%,不动精子(IM)符合率≥98%。 |
|  | 11 | 9.精子形态学分析准确度： (1)识别精子形态个数抓捕准确率≥96%。 (2)识别正常形态精子及异常形态精子，识别符合率≥98%。 (3)头部形状判别符合率≥95% |
|  | 12 | 10.识别精子DNA碎片个数抓捕准确率≥96%。 |
|  | 13 | 11.重复性 (1)精子浓度、活力的变异系数(CV)≤2%。 (2)正常形态精子百分率的变异系数(CV)≤3%。 (3)精子DNA碎片率的变异系数(CV)≤2%。 |
|  | 14 | 12.稳定性 (1)开机8小时内，精子浓度、活力的变异系数(CV)≤2%。 (2)开机8小时内，正常形态精子百分率的变异系数(CV)≤3%。 (3)开机8小时内，精子DNA碎片率的变异系数(CV)≤2%。 |
|  | 15 | 13.具有自动扫描、自动聚焦、自动切换视野、自动分析的功能，实现X、Y、Z三个平台全自动扫描对焦； |
|  | 16 | 14.采集图像的同时可以进行标本的分析及审核，节约操作时间，提高工作效率。 |
|  | 17 | 15.具有单次筛查性和两次差异性检测功能，可显示单次、两次检测结果。 |
|  | 18 | 16.具有核对两次检测结果是否在95%的可信区间的功能，并能以均值出报告。 |
|  | 19 | 17.统计抽样误差功能：在两次检测到精子条数少于400条时，自动计算误差并在报告中显示抽样误差大于5%。 |
| ▲ | 20 | ▲18.采集浓度与活力检测标本每个视野图像平均时间≤2.5s；采集形态学和DNA碎片标本每个视野图像平均时间≤1.0s。 |
|  | 21 | 19.检测每份浓度与活力标本和DNA碎片标本平均时间≤30s；检测每份形态标本平均时间≤60s。 |
|  | 22 | 20.支持扫描枪自动扫码、识别功能，病人信息自动录入，支持HIS/LIS接入。 |
|  | 23 | 21.具备报表电子签名功能。 |
|  | 24 | 22.具有备份还原功能，能备份还原本机的数据库。 |
|  | 25 | 23.具有数据迁移和图片删除功能，当内存预警时，可以删除图片，但保留检测报告功能，或者将数据迁移至其余电脑查看。 |
|  | 26 | 二、硬件参数 |
|  | 27 | 1.主机一套。包含显微成像模块、自动扫描模块、温控系统模块、计数池模块、精子质量分析系统软件。 |
|  | 28 | 2.配备3个物镜， (1)10X：平场消色差相差物镜，N.A.0.25, (2)20X：平场消色差相差物镜，N.A.0.40, (3)100X：平场消色差相差物镜(油镜),N.A.1.25, |
|  | 29 | 3.配备ECO模式，在一段时间不活动后会自动关闭照明。待机时长可调整。 |
|  | 30 | 4.聚光镜：相衬聚光镜，N.A.0.9。具备6个孔位 |
|  | 31 | 5.具有智能光强管理功能，可自动记忆并设置每个物镜的光强度级别。可减少40%的光强度调整时间。 |
|  | 32 | 6.高强度白色LED光源，使用寿命≥60000小时，含复眼光学器件，即使在高倍率下也可以获得明亮且亮度均匀的图像，配备视场光阑。 |
|  | 33 | 7.配备三目镜筒，视场数25mm。支持通过目镜观察精子成像及复核。 |
|  | 34 | 8.彩色相机：1/1.2"靶面，≥164fps,≥230万像素，分辨率≥1920x1200 |
|  | 35 | 9.配套专用计算机：配置不低于i7四核处理器、23寸1920×1080分辨率屏、16G内存/1T硬盘 |
|  | 36 | 10.载物台支持放置一次性精子承载片(分体式)、一次性精子检测板(一体式)、计数板。 |
| ▲ | 37 | ▲11.配备大面积恒温加热玻璃，温控36.5℃±0.5℃,温度精度±0.1℃。软件界面实时显示当前加热玻璃的温度(℃)。当温度异常时具备提示功能 |
|  | 38 | 三、配置清单（单套） |
|  | 39 | (1)精子质量分析仪数量：1 (2)≥23寸配套专用电脑显示器数量：1 (3)配套专用电脑数量：1 (4)一次性精子承载片数量：1 (5)微球悬浮液数量：1 (6)接入端口数量：1 (7)彩色打印输出装置数量：1 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表七：全自动精子染色机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、染色方式：采用注液离心浸染方式。 |
| ▲ | 2 | 2、▲染色模式：适用于巴氏染色法和Diff-Quik染色法，双通道染液管路，可满足不同的染色需求。 |
| ▲ | 3 | 3、▲操作界面：≥7英寸大触摸屏简单易操作，中文操作界面染色进度条实时显示。 |
|  | 4 | 4、染色舱：玻片架可放置1~16张标本。 |
|  | 5 | 5、可以对接市面上大部分全自动精子分析仪。 |
|  | 6 | 6、参数调节：染液的注液时间和染色时间可调，确保不同类型的标本染色效果均最佳。 |
|  | 7 | 7、染液用量：每片用1-2m染液。 |
|  | 8 | 8、染色速度：Diff-Quik染色精子涂片≥160张/小时，巴氏染色精子涂片≥48张/小时。 |
|  | 9 | 9、日常维护：染色机带有自动清洗功能，可根据用户选择自动清洗染色托盘，无需人工清洗，搭配专用清洗液，具有清洗和杀菌作用，采购人可根据个人需要选择开启或者关闭。 |
|  | 10 | 10、标本固定：精子巴氏染色有固定功能，采购人可自由选择手工固定或仪器自动固定。 |
|  | 11 | 11、安全性能：只有盖子闭合时才能进行操作，仪器运行时自动开启电子锁，低速离心：0-400rpm,保证操作人员的安全。 |
|  | 12 | 12、报警系统：液量报警系统：试剂余量不足时，自动报警提示；故障报警提示废液桶废液较满时，自动报警提示。 |
|  | 13 | 13、水平仪：用于调整设备安装的水平位置，垂直位置。 |
|  | 14 | 14、配置清单（单套）：主机1台、玻片架1个 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表八：全自动五分类血球分析仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 1.白细胞分类：全自动五分类 |
|  | 3 | 2.白细胞总数计数：激光流式细胞+DNA/RNA核酸荧光染色； |
|  | 4 | 3.检测原理：激光流式细胞+DNA/RNA核酸荧光染色； |
|  | 5 | 4.检测光源：半导体激光 |
|  | 6 | 5.检测速度：每小时不少于60个样品 |
|  | 7 | 6.红细胞血小板检测原理：双鞘流技术+阻抗法 |
| ▲ | 8 | ▲7.白细胞五分类检测模式及用量：全血模式用量≤20ul,实现CBC+Diff五分类末梢血模式用量≤20ul,实现CBC+Diff五分类 |
|  | 9 | 8.测试参数(不包含图形)：不少于28项参数 |
|  | 10 | 9.幼稚细胞检测：提供幼稚粒细胞定量检测结果，包括异常幼稚粒细胞，异常淋巴细胞，原始细胞等 |
|  | 11 | 10.线形范围：WBC：0-400×109/LRBC：0-8×1012/LPLT：0-5000×109/L |
|  | 12 | 11.精密度：WBC：≤3%；RBC：≤1.5%；PLT：≤4% |
|  | 13 | 12.仪器数据存储量：≥8000个检测结果 |
|  | 14 | 13.报警提示功能：具有异常样本的提示报警功能 |
|  | 15 | 14.质控和校准：提供原厂配套的质控品和校准品，有独立校准系统 |
|  | 16 | 15.试剂管理：有试剂用量监测和提示功能 |
|  | 17 | 16.操作系统及数据处理系统：windowsXP系统，提供原厂配套的中文数据处理系统，通过中文操作系统、中文操作界面，实现中文报告单发放 |
|  | 18 | 17.镜检提示功能：配套镜检规则软件系统，自动提示异常标本的镜检，并且能进行镜检规则的设定 |
|  | 19 | 18.配置清单（单套）： （1）主机 数量：1 （2）操作手册 数量：1 （3）配备专用电脑数量：1 （4）配备中文操作软件 数量：1 （5）中文数据管理软件数量：1 （6）配接入端口 数量：1 （7）打印输出装置 数量：1 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表九：全自动生殖道分泌物分析仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 1.基本功能：全自动实现干化学酶法样本加样、温育、拍照颜色判读及显微形态学制片、显微自动对焦、多视野拍照、图像智能识别和分析 |
|  | 3 | 2.干化学工作原理：化学酶法利用COMS数字成像技术，采用高分辨率的摄像头抓取样本中生化成分与配套使用的联检试剂盒反应后的颜色变化图像，通过专用软件对每一个样本孔内的颜色图像进行确认后确定样本中生化成分的含量 |
|  | 4 | 3.形态学工作原理：显微形态学法利用显微成像技术，搭配COMS数字成像技术，进行拍照，通过智能化图像识别软件对样本成分进行识别、计数 |
|  | 5 | 4.检测形式：具备干化学酶法及显微形态学分析双重检测功能，二者为并联式设计，在各自独立通道进行实验；可根据需求选择镜检模式和联检模式进行实验。 |
| ▲ | 6 | ▲5.功能学检测项目：干化学检测指标包含过氧化氢、白细胞酯酶、凝固酶、脯氨酸氨基肽酶、唾液酸苷酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、葡萄糖苷酶、pH值(精氨酸氨基肽酶、β-葡萄糖醛酸苷酶等 |
| ▲ | 7 | ▲6.形态学检测项目：形态学指标检测能自动识别并分析滴虫：念珠菌单孢子、芽生孢子、菌丝、线索细胞、白细胞、上皮细胞、杆菌、球菌、红细胞、药物结晶等有形成分；可进行清洁度状态的分析；结合系统软件可进行VVC判断、TV判断、BV判断、CV判断、乳酸杆菌、微生态菌群分析、Nugent评分和AV评分等 |
|  | 8 | 7.报告系统：综合报告功能学、形态学及微生态结果，提供显微镜下实景图，可自定义报告单格式 |
|  | 9 | 8.检测速度：≥50样本/小时(开化学/形态学/综合分析结果同步出具) |
|  | 10 | 9.温育情况：恒温37℃,偏稿≤±1℃；单次温育样本量≥15个 |
|  | 11 | 10.首样本出结果时间：≤17分钟 |
|  | 12 | 11.样本位：单次1-30个样本上机(6架*5个样本/架),可一次批量或多次连续上样，样本装载 轨道式进样，独立样本架进样 |
|  | 13 | 12.样本量：最小样本量500μ1 |
|  | 14 | 13.不停机装载样本：具备 |
|  | 15 | 14.急诊功能：具备急诊优先功能 |
|  | 16 | 15.加样方式：一次性大口径Tip头 |
|  | 17 | 16.加样Tip数量：同时放置≥3架Tip头，单架≥96支，共≥288支 |
|  | 18 | 17.试剂位：试剂组分双瓶备份，具有自动切换功能 |
|  | 19 | 18.试剂卡装载：干化学检测板卡为机外独立加载，单次板卡装载数量≥50个，可一次批量或多次、连续装载 |
|  | 20 | 19.镜检形式：染色镜检 |
|  | 21 | 20.染色形式：单孔独立染色，≥96个染色位 |
|  | 22 | 21.制片形式：仿人工制片 |
|  | 23 | 22.玻片装载形式：载玻片、盖玻片盒装上机，支持不停机加载，装载数量≥50片/盒 |
|  | 24 | 23.显微光学物镜和光源：≥40倍物镜；LED冷光源 |
|  | 25 | 24.对焦精度：0.1μm |
|  | 26 | 25.精准模式：可动态扫描三层焦平面，并保留照片 |
|  | 27 | 26.拍照数量：单样本拍摄≥20张照片(不同视野)、≥20个视频(不同视野，单视频时长≥1s) |
|  | 28 | 27.相机分辨率：≥2100万像素相机 |
|  | 29 | 28.照片放大倍数：照片回放支持≥10000倍放大 |
|  | 30 | 29.样本信息存储：≥20000个样本信息存储(含照片及视频),可依据电脑硬盘容量扩充 |
|  | 31 | 30.检测准确度：形态学细胞识别重复性≥90%,稳定性≥90%；干化学阳性、阴性测试重复性≥90%,稳定性≥90% |
|  | 32 | 31.结果审核：样本信息、照片及结果在软件同一界面完整显示，可显示整视野图及有形成分归类图 |
|  | 33 | 32.视频审核：支持无缝循环播放 |
|  | 34 | 33.质量控制：具备质控品上机功能，软件自动分析质控结果 |
|  | 35 | 34.预警系统：样本液不足报警、堵孔报警、液面探测、Tip头不足报警、试剂不足报警、板卡用尽报警、玻片用尽报警、废弃仓清理报警，预警信息自动提示处理方案 |
|  | 36 | 35.数据接口：可外接USB接口、网口通信，可连接LIS系统 |
|  | 37 | 36.远程升级功能：具备 |
|  | 38 | 37.配置清单（单套）： （1）主机1台 （2）配套专用计算机主机1台 （3）配套专用计算机显示器1台 （4）≥96孔板1个 （5）载玻片(50个/盒) 1盒 （6）盖玻片(50个/盒)1盒 （7）TIP头(400支人盒)1盒 （8）样本架组6个 （9）1ml吸头架3个 （10）玻片托架1个 （11）长方形保鲜盒A 1个 （12）长方形保鲜盒B 1个 （13）锥形塑料试管(100支/包)1包 （14）配接入端口1个 （15）打印输出装置1台 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十：医用低温冰箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 一、主要技术要求 |
|  | 3 | 1、样式：立式。 |
| ▲ | 4 | ▲2、箱内有效容积：≥390L；2ml标准冻存管可装载量≥24000份。 |
|  | 5 | 3、箱体外形尺寸(宽×深×高/mm)：≤740×910×1980mm |
|  | 6 | 4、箱体内胆尺寸(宽×深×高/mm)：≤445×620×1310mm |
| ▲ | 7 | ▲5、温度控制：采用微电脑控制，配置≥8英寸LCD液晶触控屏，-40℃--86℃可自由设定温度，温度显示精度0.1℃；屏幕可查询和显示系统运行状态，包括设定温度、实际温度、高低温报警温度、输入电压、环温、压缩机运行状态等数据。 |
|  | 8 | 6、箱体材质：使用航空真空绝热材VIP和聚氨酯整体发泡。 |
|  | 9 | 7、内胆材质：采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁。 |
|  | 10 | 8、门体材质：采用高密度聚氨酯发泡外门，配置2个聚氨酯发泡不锈钢内门并配有≥1层密封，外门≥6层密封，整机共计≥7层密封。 |
|  | 11 | 9、配备可加热压力平衡阀模块，可满足短时间内连续开门； |
|  | 12 | 10、电压：采用宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用,防止因供电不稳导致设备故障。 |
|  | 13 | 11、多重报警功能：具备高低温报警、传感器故障报警、电压超标报警，电池电量低报警、断电报警、环温超标报警、过滤网脏报警、开门报警等。 |
|  | 14 | 12、多重防护功能：宽电压保护，开机延时保护，保护压缩及内部电路系统，显示屏密码保护，断绝恢复记忆数据保护。 |
|  | 15 | 13、制冷系统：碳氢环保制冷剂和双压机复叠制冷技术，配置2个压缩机和冷凝风机（可智能控制风机开停），节能环保，高效制冷。 |
| ▲ | 16 | ▲14、温度均匀性：设备稳定运行时，箱内温度均匀性≤2.5℃。（提供相关证明材料） |
|  | 17 | 15、温度波动度：设备稳定运行时，箱内温度波动度≤1℃。 |
|  | 18 | 16、耗电量：设备稳定运行，实测设备耗电量≤6.5kWh/24h。 |
|  | 19 | 17、噪音：稳定运行时，噪音值≤46分贝。 |
|  | 20 | 18、温度传感器：设备至少配置6个温度传感器，确保箱内温度的稳定性。 |
|  | 21 | 19、后备电池：配备后备电池，保证冰箱在失去电力保护的情况下能维持温度显示与报警功能正常运行。 |
|  | 22 | 20、测试孔：箱体后背配备2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 |
|  | 23 | 21、数据导出：配备USB接口，可导出箱内温度存储数据。 |
|  | 24 | 22、设备具备WIFI接口，可用于设备的数据交互。 |
|  | 25 | 23、配置清单（单套）： （1）说明书：一份 （2）除霜铲：1个 （3）钥匙：2个 （4）限位夹：2个 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十一：半导体激光治疗仪（双治疗头）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证 |
| ▲ | 2 | ▲1、激光类型：半导体激光器 |
|  | 3 | 2、主波长：810±20nm |
| ▲ | 4 | ▲3、主波长激光输出功率不稳定度：≤±5%,单个激光管输出功率不小于600mw. |
|  | 5 | 4、辅助波长：650±20nm, |
|  | 6 | 5、辅助波长激光器数不少于20个，单个激光器输出功率不小于10mw |
|  | 7 | 6、激光输出功率：复合头：50-600*3 mw, 连续可调； |
|  | 8 | 7、激光输出方式：多激光器阵列，激光器直接出光(空间光),功率连续可调 |
|  | 9 | 8、探头配置：双复合探头 光斑直径：Φ120mm (复合头) |
|  | 10 | 9、定时范围：1～99min |
|  | 11 | 10、显示方式：双液晶显示 |
|  | 12 | 11、冷却方式：探头自然冷却，主机电源部分通过风扇强制风冷 |
|  | 13 | 12、设备安全分类：I 类B 型 |
|  | 14 | 13、治疗头自动识别功能；并连接多种不同尺寸的探头，并具有探头扩展功能。 |
|  | 15 | 14、故障自诊断报警功能；并显示故障代码。 |
|  | 16 | 15、支架类型：360°全方向悬停支架 |
|  | 17 | 16、配置清单（单套）： （1）主机数量：1 （2）激光探头(大面积照射) 数量：2 （3）主机钥匙 数量：2 （4）电源线数量：1 （5）激光防护眼镜 数量：2 （6）专用支架 数量：2 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十二：振动式物理治疗仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 1、振动频率：5-30Hz,连续可调，控制精度±1Hz |
|  | 3 | 2、振动时间：1-60min,连续可调，控制精度±1% |
|  | 4 | 3、输出路数：单路输出 |
| ▲ | 5 | 4、▲振动幅度：动力头内有偏心块结构，振幅为6.5mm (即偏心距为3.25mm), 误差≤±5%, |
|  | 6 | 5、叩击换向器：具有90度直角叩击换向器 |
| ▲ | 7 | 6、▲传动软轴：长度≥2米，采用柔性弹簧钢材质和减震弹簧 |
|  | 8 | 7、操作过程中叩击头手柄相对传动软轴可以360°自由转动 |
|  | 9 | 8、人机交互界面：高亮电子数码管显示，全中文菜单，工作参数直观明了，简易按键式操作，触感明显，防止误操作 |
|  | 10 | 9、闭环控速设计：采用闭环控速设计，可自动适应负载强度，使得设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致，无功率衰减；在2kg负载作用下，叩击头保持正常工作状态 |
|  | 11 | 10、叩击头规格：具有不少于以下四种规格叩击头，能满足各类患者不同体位的治疗需求 （1）儿童型1号叩击头(圆形，外径尺寸Φ47.5mm, 聚氨酯海绵面叩击头)； （2）儿童型2号叩击头(弹头型，外径尺寸Φ38mm, 滑面硅橡胶叩击头)； （3）儿童型3号叩击头(弹头型，外径尺寸Φ38mm, 滑面硅橡胶叩击头)； （4）儿童型4号叩击头(羊角状，宽度35.5mm, 长度110.8mm, 聚氨酯海绵面叩 击头)：肋、肩等部位治疗或护理使用 |
|  | 12 | 11、输出模式：具有手动模式和不少于三种自动模式 |
|  | 13 | 12、自动模式：具有不少于三种儿童专用型梯度变频程序，一定变频范围内的振动有利于不同粘稠度的痰液或气道分泌物震碎，使其从气道壁上脱落 P1自动叩击模式：变频10-15Hz,适合婴幼儿治疗或护理； P2自动叩击模式：变频15-20Hz, 适合小龄儿童治疗或护理； P3 自动叩击模式：变频15-30Hz, 适合大龄儿童治疗或护理 |
|  | 14 | 13、噪声控制：当治疗仪设定最大频率30Hz 运行工作时，噪声≤65dB |
|  | 15 | 14、使用期限：≥10年 |
|  | 16 | 15、配置清单（单套）： （1）主机数量：1 （2）儿童型1号叩击头 数量：1 （3）儿童型2号叩击头 数量：1 （4）儿童型3号叩击头 数量：1 （5）儿童型4号叩击头 数量：1 （6）儿童型1号叩击头布套 数量：10 （7）儿童型4号叩击头布套 数量：10 （8）支撑盘数量：1 （9）支撑杆数量：1 （10）支架(带五个脚轮) 数量：1 （11）挂篮数量：1 （12）儿童型叩击换向器数量：1 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十三：半导体激光治疗仪（单治疗头）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证 |
| ▲ | 2 | ▲1、激光类型：半导体激光器 |
|  | 3 | 2、主波长：810±20nm |
| ▲ | 4 | ▲3、主波长激光输出功率不稳定度：≤±5%,单个激光管输出功率不小于600mw. |
|  | 5 | 4、辅助波长：650±20nm, |
|  | 6 | 5、辅助波长激光器数不少于20个，单个激光器输出功率不小于10mw |
|  | 7 | 6、激光输出功率：复合头：50-600 *3mw，连续可调； |
|  | 8 | 7、激光输出方式：多激光器阵列，激光器直接出光（空间光）,功率连续可调 |
|  | 9 | 8、探头配置：复合探头光斑直径：Ф120mm（复合头） |
|  | 10 | 9、定时范围：1～99min |
|  | 11 | 10、显示方式：液晶显示 |
|  | 12 | 11、冷却方式：探头自然冷却，主机电源部分通过风扇强制风冷 |
|  | 13 | 12、设备安全分类：Ⅰ类B型 |
|  | 14 | 13、设备类型：可移动式 |
|  | 15 | 14、故障自诊断报警功能；并显示故障代码。 |
|  | 16 | 15、支架类型：360%全方向悬停支架 |
|  | 17 | 16、配置清单（单套） （1）主机数量：1 （2）激光探头(大面积照射) 数量：1 （3）主机钥匙数量：2 （4）电源线数量：1 （5）激光防护眼镜数量：1 （6）专用支架数量：1 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

采购包2（婴儿培养箱（救护车转运）等设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后1个月内到货并完成安装调试 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,合同生效并且全部设备到货后，凭中标人向采购人提供的中标通知书、合同书及等额发票，采购人在收到发票后10个工作日内支付合同金额的30%。（如中标企业为中小企业，采购人在合同生效5个工作日内支付合同金额的30%） 2期：支付比例70%,设备到货安装调试并验收完毕后，凭中标人向采购人提供的中标通知书、合同书及等额发票，采购人在收到发票后10个工作日支付合同金额的70%。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：设备到货验收后，免费安装调试至能正常使用，并免费培训操作 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 免费维保期 | 售后服务由生产厂家负责，保修期限不少于2年，并提供终身有偿维护。 |
|  | 2 | 售后要求 | 对医院的服务通知，投标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。 |
|  | 3 | 包装和运输 | 设备交货距离出厂时间不得超过半年，包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。 |
|  | 4 | 安装、调试与测试 | 1.投标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，测试无故障。 2.合同设备安装 1）各种设备必须提供装箱清单，按合同清单验收货物。 2）投标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。如损坏医院院内设备、设施，投标人需与医院协商赔偿事宜。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 病房护理及医院设备 | 婴儿培养箱（救护车转运） | 套 | 1.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 病房护理及医院设备 | 医用控温仪 | 套 | 1.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 病房护理及医院设备 | 婴儿培养箱 | 套 | 10.00 | 26,900.00 | 269,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 急救和生命支持设备 | 双道注射泵 | 套 | 10.00 | 4,100.00 | 41,000.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 病人监护仪 | 套 | 10.00 | 15,300.00 | 153,000.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 普通诊察器械 | 经皮黄疸测试仪 | 套 | 3.00 | 13,400.00 | 40,200.00 | 工业 | 详见附表六 |

附表一：婴儿培养箱（救护车转运）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 1.单向出、回风的空气循环系统，配备双层恒温罩； |
|  | 3 | 2.采用≥8英寸彩色液晶高分辨率显示触摸屏，屏幕亮度可调； |
|  | 4 | 3.床垫尺寸不小于63cm×30.5cm (长×宽)，具有婴儿约束限位装置设计； |
| ▲ | 5 | 4.▲机箱蓄电池温度达到稳定温度时 ，充满电的状态下，连续工作时间不小于6小时； |
|  | 6 | 5.支持救护车车载10.8V/24V电源输入； |
|  | 7 | 6.具有拉出式床体设计，方便临床护理，床体承重不低于10Kg; |
|  | 8 | 7.具有三级声光报警，报警音量可调；提供报警日志显示，方便查看报警信息； |
| ▲ | 9 | 8.▲单页至少包含2、4、8、12、24、48小时趋势图/趋势表记录设备运行数据，方便临床跟踪/回顾，可储存≥30天数据； |
|  | 10 | 9.支持患者添加信息录入； |
|  | 11 | 10.双层恒温罩，可最大限度的减少医院和科室间转运所产生的热量散失。 |
| ▲ | 12 | 11.▲顶部照明灯，可提供覆盖床垫的均匀光线，即使在黑暗环境中仍可帮助医护人员进行观察护理。 |
| ▲ | 13 | 12.▲开有侧门，医护人员可对新生儿进行全方位的观察、护理，减少体外刺激。 |
|  | 14 | 13.配救护车型手推车, 缓冲垫可减少升降过程中对患儿造成的震动； |
|  | 15 | 14.具有箱温控制功能：a.箱温控制范围包含但不限于25.0℃~37.0℃，37.1～38℃（跨越模式）b.升温时间不超过30min；c.培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）不超过±1.0℃； |
|  | 16 | 15.具有肤温控制功能，肤温控制范围34.0℃~37.0℃，37.1～37.5℃（跨越模式）； |
|  | 17 | 16.正常工作过程中，婴儿舱内噪音不大于52dB(A)； |
|  | 18 | 17.设备有效使用寿命，不低于10年； |
|  | 19 | 配置清单（单套）： 序号; 部件名称; 数量. 1; 救护车型手推车; 1. 2; 箱体; 1. 3; 婴儿固定带; 2. 4; 氧气瓶; 2. 5; 输液架; 1. 6; 蓄电池; 1. 7; 输氧阀; 1. 8; 输氧管; 1. 9; 暖箱罩; 1. 10; 空气净化材料; 1. 11; 操作窗塑料套; 4. 12; 转动圆窗塑料套; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二：医用控温仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 1.适用于对患者（小于等于10KG）全身或局部进行物理降温或升温，达到控体温的目的。 |
|  | 3 | 2.≥8寸 LCD液晶显示触控屏幕，可显示温度、趋势、菜单等功能，操作简单直观； |
|  | 4 | 3.屏幕亮度1-5档可调，可以在不同光线环境下进行操作； |
|  | 5 | 4.具有夜间模式，减少光亮刺激，在保护医护人员视力的同时，为患者营造舒适的环境； |
|  | 6 | 5.CPC双向快速液压接头，插拔快速； |
|  | 7 | 6.自动控制，控温精确，性能稳定，可长时间连续运行； |
| ▲ | 8 | 7.▲采用半导体制冷技术，为新生儿提供环保无氟治疗环境；热惯性小，制冷/制热切换快； |
| ▲ | 9 | 8.▲提供大型号水毯，可以重复性使用，满足临床应用需求； |
|  | 10 | 9.降温毯表面具有耐腐蚀和耐低温、臭氧作用，消毒清洁方便； |
|  | 11 | 10.毯面采用蜂窝状设计，水循环通畅，制冷快，毯面柔软舒适，防止褥疮； |
|  | 12 | 11.具有包括但不限于三种操作模式：恒温毯模式、恒温直肠模式、自动操作模式（直肠）； |
| ▲ | 13 | 12.▲自动操作模式下，可以根据用户实际需要，设定从当前温度达到目标温度的时间，也可以设定达到目标温度后的治疗持续时间，精准调控新生的体温恒定状态，同时复温也可精准调控，保障新生儿的安全； |
| ▲ | 14 | 13.▲在恒温直肠模式、自动操作模式（直肠）下具有后备模式功能：如果发生偏差报警，就会进入后备模式，使水毯温度保持在异常前的温度附近，提供安全保障； |
|  | 15 | 14. 直肠温度控制范围：a）自动操作模式（直肠）降温阶段：32.0 ℃～38.0 ℃升温阶段：36.0 ℃～37.0；b） 恒温直肠模式：降温阶段：32.0 ℃～38.0 ℃；升温阶段：32.0 ℃～37.0 ℃； |
|  | 16 | 15.主机出水口水温控制范围：12.0℃～39.0℃； |
|  | 17 | 16.循环液体温度显示准确度：±1.5℃ |
|  | 18 | 17.空载升降温平均速率：制冷：0.7 ℃/min (最大允许误差：±0.2 ℃/min)水温变化区间：16 ℃～24 ℃；制热：1.0 ℃/min（最大允许误差：±0.2 ℃/min）水温变化区间：30 ℃～38 ℃ |
|  | 19 | 18.加热时间：将水温从20℃加热到37℃，加热时间≤12分钟； |
|  | 20 | 19.负载升降温平均速率：制冷：负载为50 kg时为1 ℃/h；负载为10 kg时为2.3 ℃/h；制热：负载为50 kg时为1℃/h；负载为10 kg时为1.9 ℃/h；（最大允许误差：±20%） |
|  | 21 | 20.设备正常工作时，工作噪声应不大于 55 dB； |
|  | 22 | 21.三级声光报警，报警声高低两档可调； |
|  | 23 | 22.支持患者添加信息录入，可以添加患者ID、血型、性别； |
|  | 24 | 23.具有掉电记忆功能：断电恢复后，可以按照原来的状态继续进行治疗； |
|  | 25 | 24.设备使用期限为≥8年。 |
|  | 26 | # 配置清单（单套） 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 主机; 1. 2; 皮肤温度传感器; 1. 3; 体温探头，儿童体腔; 1; 一体式直肠温度传感器. 4; 大毯; 1. 5; 注水瓶; 1. 6; 软管套件; 1. 7; 绑带; 1. 8; 清洁片 （含二氧化氯10%~12%）; 1. 9; 大罩布; 1; 一次性使用. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三：婴儿培养箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 1．具有箱温和肤温两种温度控制模式； |
| ▲ | 3 | 2．▲具有湿度显示功能和湿度控制功能； |
|  | 4 | 3．设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示； |
|  | 5 | 4．独立的超温保护系统； |
|  | 6 | 5．独立的风道传感器检测超温及风道堵塞报警； |
|  | 7 | 6．婴儿床倾斜角度无级可调功能； |
|  | 8 | 7．具有自检功能，多种故障报警提示； |
|  | 9 | 8．整体水箱可以直接采用高温高压法消毒； |
|  | 10 | 9．蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入； |
|  | 11 | 10．整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动； |
|  | 12 | 11．前面板具有温度校正功能； |
|  | 13 | 12．具有肤温传感器脱落报警提示功能； |
|  | 14 | 13．具有数据储存功能； |
|  | 15 | 14．具有正门独立锁定装置； |
|  | 16 | 15．具有RS-232接口； |
|  | 17 | 16．故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等 |
|  | 18 | 17．采用低噪音的无刷直流电机。 |
| ▲ | 19 | 18．▲具有双面黄疸治疗装置。 |
|  | 20 | 19．箱温控制范围：25～37℃ |
|  | 21 | 20．皮肤温度控制范围：34～37℃ |
|  | 22 | 21．箱温和肤温显示温度范围：5～65℃ |
| ▲ | 23 | 22．▲升温时间：≤30min |
|  | 24 | 23．培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃ |
|  | 25 | 24．平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃ |
|  | 26 | 25．温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃ |
|  | 27 | 26．温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃ |
| ▲ | 28 | 27．▲皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 |
|  | 29 | 28．婴儿床倾斜角度:无级可调 |
|  | 30 | 29．婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下） |
|  | 31 | 30．湿度显示范围: 0%RH～99%RH |
|  | 32 | 31．湿度控制范围: 20%RH～90%RH |
|  | 33 | 32．湿度控制精度：±10%RH |
|  | 34 | 33．床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：≥0.4 |
|  | 35 | 34．上黄疸治疗装置： a.床面上有效表面内的总辐照度： ≥1.7mW/cm2（光源为LED）； b.床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值： ≥1.3mW/cm2 （光源为LED） ； c.有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2 （光源为LED） |
|  | 36 | 35．下黄疸治疗装置： a.床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）； b.床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）； c.有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED） |
|  | 37 | 配置清单（单套）： 序号; 名称; 数量. 1; 箱体; 1. 2; 脚轮; 4. 3; 护栏; 1. 4; 机柜; 1. 5; 上黄疸治疗装置; 1. 6; 输液架; 1. 7; 托盘; 1. 8; 输氧管; 1. 9; 皮肤温度传感器; 1. 10; 空气过滤材料; 1. 11; 操作窗塑料套; 4. 12; 转动圆窗塑料套; 2. 13; 记录显示板; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四：双道注射泵

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 1.用途：用于控制注入患者体内液体流量 |
| ▲ | 3 | ▲2.采用≥3.5英寸段式液晶显示屏，双屏显示，独立操作。 |
| ▲ | 4 | ▲3.A/B通道均采用独立数字按键设计，按阅读顺序输入参数运行后自动锁定参数设置，避免误触发造成流速改变的风险； |
|  | 5 | 4.自动识别注射器规格，并具有规格错误报警功能，运行中规格识别发生变化时，能够识别由此造成的流速变化的风险； |
|  | 6 | 5.采用系统和电源管理分离设计，双CPU管理的安全设计。 |
| ▲ | 7 | ▲6.采用航空合金材料传感器和汽车工业信号处理电路实现管路阻塞检测功能，注射安全； |
|  | 8 | 7.具有对流速、注射量进行显示和设置的功能，且注射流速从0.1ml/h到400ml/h连续可调，能广泛满足不同注射场合对流速的要求； |
|  | 9 | 8.具有丸剂/快排功能； |
|  | 10 | 9.具有已完成注射量显示、已注射累积量显示的功能； |
|  | 11 | 10.具有清除已注射累积量的功能； |
|  | 12 | 11.内部具有可充电电池，电池可拆卸，以便运输和维护； |
|  | 13 | 12.具有多种报警功能，符合国家最新标准； |
|  | 14 | 13.可根据时间设定残余报警，时间设定（1-59分钟） |
| ▲ | 15 | ▲14.阻塞报警压力可选择；动态压力实时监测功能并图形显示。 |
|  | 16 | 15.具有暂时消除报警音和定时恢复报警音的功能：1min50s—2min； |
|  | 17 | 16.注射预置量完成报警后自动将流速调整到保持静脉开放（KVO）流速； |
| ▲ | 18 | ▲17.设备自带wifi模式，可组成科室输注管理系统-护士工作站 |
|  | 19 | 18.注射速度预设定范围： 10ml注射器：0.1ml/h-100ml/h，以0.1ml步进； 20ml注射器：0.1ml/h-200ml/h，以0.1ml步进； 30ml注射器：0.1ml/h-200ml/h，以0.1ml步进； 0ml/60ml注射器：0.1ml/h-400ml/h，以0.1ml步进； |
|  | 20 | 19.注射总量预设定范围：0-9999.9ml，以0.1ml步进 |
|  | 21 | 20.注射量误差：≤±2% |
|  | 22 | 21.已注射量显示范围：0-9999.9ml |
|  | 23 | 22.注射精度：≤±2% |
|  | 24 | 23.注射器规格：符合国家标准10ml、20ml、30ml、50/60ml一次性无菌注射器； |
|  | 25 | 24.快速推注速度（ml/h）及误差：10ml 注射器：100±10%以内、20ml注射器：200±10%以内、30ml注射器：200±10%以内、50ml/60ml注射器：400±10%以内 |
|  | 26 | 25.KVO(保持静脉畅通)流速及误差：0.1ml/h≤±0.02ml/h |
|  | 27 | 26.阻塞报警压力值分高低二档可选： 1）高压：10ml注射器：100kPa±30kPa以内 20ml、30ml、50/60ml：90kPa±30kPa以内 2）低压：10ml注射器：70kPa±30kPa以内 20ml、30ml、50/60ml：50kPa±30kPa以内 |
|  | 28 | 27.声光报警功能：阻塞报警、暂停超时报警、电池电量低报警、接近完成报警、注射完成报警、接近推空报警、管路推空报警、规格识别错误报警、推柄装卡错误报警、电路故障报警、电池耗尽报警、电池故障报警别 |
|  | 29 | 28.电池：采用可充电电池，可以连续工作5.5小时以上； |
|  | 30 | 29.外壳防溅等级：IPX4等级或以上 |
|  | 31 | 配置清单（单套） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 注射泵; 1; 台. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表五：病人监护仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 一、基本要求 |
|  | 3 | 1.≥12英寸彩色TFT显示，防眩屏，屏的亮度≥十级可调 |
|  | 4 | 2.主界面下可同屏显示血压列表，方便护士抄录与回顾 |
|  | 5 | 3.准确的识别带起搏器病人的心率及心率失常 |
| ▲ | 6 | ▲4.具有0.5-8小时可调短趋势共存界面显示，时间自由设置，方便临床医生实时观察麻醉过程生命体征的变化 |
|  | 7 | 5.≥480小时全参数测量趋势图表存储与回放，≥1000组血压测量列表 |
|  | 8 | 6.具备真人语音报警，技术和生理报警分别有各自的报警指示灯 |
|  | 9 | 7.风扇能设置关闭或打开 |
|  | 10 | 8.掉电存储功能，突然断电的情况下保存即时数据，保存时间可自由设置 |
|  | 11 | 9.具有报警功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 |
|  | 12 | 10.支持日后可升级12导心电波形同屏显示，采用专用的心电分析软件，出具准确的12导心电分析报告 |
|  | 13 | 11.电源要求：交直流两用，配可插拔充电锂电池 |
|  | 14 | 二、技术参数 1、心电： |
|  | 15 | 1.1心率范围：15-300bpm(成人)；15 bpm～350 bpm（小儿，新生儿），误差±1 %或±1 bpm，两者取最大 |
|  | 16 | 1.2增益选择：1.25 mm/mV（×1/8）、2.5 mm/mV（×1/4）、5.0 mm/mV（×1/2）、10.0 mm/mV（×1）、20.0 mm/mV（×2）、40.0 mm/mV（×4）、自动增益 误差：±5 % |
|  | 17 | 1.3扫描速度：6.25 mm/s；12.5 mm/s；25.0 mm/s；50.0 mm/s 误差：±10 % |
|  | 18 | 1.4心电噪声电平：≤30 μ VP-P |
|  | 19 | 1.5心电输入回路电流：≤0.1 μ A |
|  | 20 | 1.6输入阻抗：≥2.5 MΩ |
|  | 21 | 1.7患者漏电流：＜10 μ A |
|  | 22 | 1.8心电共模信号抑制比：诊断模式：≥89 dB；手术、监护模式：≥100 dB |
|  | 23 | 1.9时间常数：监护模式：≥0.3 s；诊断模式：≥3.2 s |
|  | 24 | 1.10心电频响：手术模式：1 Hz～15 Hz；监护模式：0.5 Hz～40 Hz；诊断模式：0.05 Hz～150 Hz |
|  | 25 | 1.11陷波：监护和手术模式：50 Hz/60 Hz 陷波器自动打开；诊断模式：50 Hz/60 Hz 陷波器手动打开或关闭 |
|  | 26 | 1.12电极极化电压范围：±300 mV d.c. |
|  | 27 | 2、无创血压测量： |
|  | 28 | 2.1测量方法：自动震荡法 |
|  | 29 | 2.2适用范围：成人、儿童、新生儿 |
|  | 30 | 2.3测量单位：mmHg、Kpa |
|  | 31 | 2.4测量参数：收缩压、舒张压、平均压 |
|  | 32 | 2.5测量方式：手动、自动、连续测量 |
|  | 33 | 2.6连续模式的测量时间：≤5 min |
|  | 34 | 2.7自动测量间隔时间：1 min、2 min、3 min、4 min 、5 min、10 min、15 min、30 min、60 min、90 min、2 h、3 h、4 h、8 h，定时间隔时间误差：＜10 s |
|  | 35 | 2.8分辨率：1 mmHg （0.133 kPa） |
|  | 36 | 2.9测量范围： 2.9.1收缩压 40-270mmHg（成人）；40～200 mmHg（小儿）；40～135 mmHg（新生儿） 2.9.2舒张压10-210mmHg（成人）；10～150 mmHg（小儿）；10～100 mmHg（新生儿） 2.9.3平均压 20-230mmHg （成人）；20～165 mmHg（小儿）；20～110 mmHg（新生儿） 2.9.4初始充气压力的默认值：成人：160 mmHg（21.3 kPa）；小儿：140 mmHg（18.6 kPa）；新生儿：100 mmHg（13.3 kPa） |
|  | 37 | 2.10压力源测试，测量误差：±3 mmHg（±0.4 kPa） |
|  | 38 | 2.11具有双重过压保护和超时保护功能 2.11.1成人状态：当袖套内压力值超过 297 mmHg（39.5 kPa）±3 mmHg（0.4 kPa）时，控制阀应泄放气压； 2.11.2小儿状态：当袖套内压力值超过 240 mmHg（31.9 kPa）±3 mmHg（0.4 kPa）时，控制阀应泄放气压； 2.11.3新生儿状态：当袖套内压力值超过 147 mmHg（19.6 kPa）±3 mmHg（0.4 kPa）时，控制阀应泄放气压 |
|  | 39 | 3、血氧饱和度： |
|  | 40 | 3.1监测范围：0 %～100 % |
|  | 41 | 3.2分辨率：1 % |
|  | 42 | 3.3测量参数：血氧饱和度，脉率 |
|  | 43 | 3.4精度：在 70 %～100 %范围内，测量误差为±2 %；在 0 %～69 %范围内。 |
|  | 44 | 3.5传感器类型：指夹式 |
|  | 45 | 4、体温： |
|  | 46 | 4.1测量方法：热敏电阻法 |
|  | 47 | 4.2通道数：双通道体温 |
|  | 48 | 4.3测量范围 ：0℃-50.0℃。 |
|  | 49 | 4.4测量精度：±0.1℃ |
|  | 50 | 4.5分辨率：0.1 ℃ |
|  | 51 | 5、呼吸： |
|  | 52 | 5.1测量方式：胸阻抗法 |
|  | 53 | 5.2呼吸阻抗检测范围：0.5 Ω ～3 Ω |
|  | 54 | 5.3监测范围：7-150次/分钟 |
|  | 55 | 5.4差分输入阻抗：＞2.5 MΩ |
|  | 56 | 5.5波形灵敏度：×1/4、×1/2、×1、×2、×4、自动 |
|  | 57 | 5.6波形速度：6.25 mm/s；12.5 mm/s；25.0 mm/s |
|  | 58 | 5.7分辨率：1 rpm |
|  | 59 | 5.8测量精度：±2 rpm |
|  | 60 | 5.9具有呼吸窒息报警功能 |
|  | 61 | 5.10窒息报警：关闭，10 s，15 s，20 s，25 s，30 s，35 s，40 s |
|  | 62 | 6、记录仪： |
|  | 63 | 6.1类型：热敏点阵式 |
|  | 64 | 6.2记录模式：手动，连续 |
|  | 65 | 6.3记录纸尺寸：50 mm×20 m |
|  | 66 | 6.4走纸速度：12.5 mm/s，25.0 mm/s，50.0 mm/s |
|  | 67 | 6.5打印分辨率：在 Y 轴方向为 8 dots/mm |
|  | 68 | 6.6最多输出波形条数：3 |
|  | 69 | 6.7幅频特性：监护模式：0.5 Hz～40 Hz；诊断模式：0.05 Hz～150 Hz |
|  | 70 | 6.8时间常数：≥0.3 s |
|  | 71 | 7、存储： |
|  | 72 | 7.1趋势数据：短趋势（趋势图窗口时间4 min、40min、2h）趋势表分辨率 5s、30s、1min、10min）：最长存储时间72h。长趋势（趋势图窗口时间 4h、16h、32h、48h）趋势表分辨率15 min、30min、1h、2h、3h）：最长存储时间480h |
|  | 73 | 7.2参数报警事件：≥700个参数报警事件和手动事件，以及时间发生时刻相关的参数波形，波形长度≥10s；NIBP 测量结果：≥1000组；单道 ECG 波形：≥2 h；全息波形：≥2 min（不支持掉电存储） |
|  | 74 | 8、电池类型：可充电的锂离子电池 |
|  | 75 | 9、配置清单（单套） 序号; 名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 心电电缆（五导联）; 1条. 3; 成人血氧探头（指夹式）; 1个. 4; 成人血压袖带; 1个. 5; 电极片; 10片. 7; 接地线; 1根. 8; 充电电池; 1块. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表六：经皮黄疸测试仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★总体要求：所提供的产品具备有效的医疗器械注册证 |
| ▲ | 2 | 1.▲屏幕显示：≥2.0寸彩色屏幕，同时显示两种单位数值，mg/dl和umol/1。同时显示三个部位的当前值和平均值。三位数字直接读取显示。 |
|  | 3 | 2.平均值计算：自动计算2-5次的平均值，3次当前值和平均值同时显示，可删除粗大错误数据。 |
| ▲ | 4 | 3.▲最大显示值：35.0mg/dl(595μmol/L ),0.0～35.0mg/dl或0.0～595μmol/L。 |
|  | 5 | 4.校验盘：对白色屏显示0.0或0.1,对黄色显示20.0±1 |
|  | 6 | 5.测量精度：±1mg/dl 或17.1μmol/L。精密度：RSD<2% |
| ▲ | 7 | 6.▲存储及查询功能：可存储≥999条测量记录，数据可随时重测及回放。 |
|  | 8 | 7.省电模式；5分钟无操作自动关机。 |
| ▲ | 9 | 8.▲光源：LED半导体光源。寿命≥15万次。 |
| ▲ | 10 | 9.▲底座：专用底座校验盘，方便仪器校验及存放。 |
|  | 11 | 10.检测方式：正反光；光反射式，蓝、绿光比较。 |
|  | 12 | 11.快速充电：高效快充Type-C 充电，充电时间≤1.5小时，一次充电可测量1000次以上。 |
|  | 13 | 操 作 。 |
| ▲ | 14 | 12.▲亮度调节：屏幕亮度≥10级调节。 |
|  | 15 | 13.触摸按键：按键无操作可自动关闭。 |
| ▲ | 16 | ▲14.满足最新国标电磁兼容执行标准：YY9706.102-2021 (提供证明文件)。 |
|  | 17 | 配置清单（单套） 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 主 机; 台; 1. 2; 充电器; 个; 1. 3; 底座(配备色屏); 个; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司 ，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指普宁市妇幼保健院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共2个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 采购包2：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 采购包2：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：本项目兼投兼中。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：本次招标向中标人收取中标服务费，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由国义招标股份有限公司 代收。具体操作要求详见国义招标股份有限公司 有关指引，递交事宜请自行咨询国义招标股份有限公司 ；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至国义招标股份有限公司 ，到账情况以开标时国义招标股份有限公司 查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860713、37860715（工作/接收时间：8：30-17：00）

传真：020-37860699

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市越秀区东风东路726号9楼纪检审计部

邮编：510000

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：普宁市财政局政府采购管理股

地 址：广东省普宁市流沙西街道南平里11幢

电 话：0663-2253011

邮 编：515300

传 真：0663-2218899

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(高端妇产彩色超声诊断仪等设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(婴儿培养箱（救护车转运）等设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由国义招标股份有限公司 统一对外发布。

（2）对国义招标股份有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 4.价格扣除相关要求

采购包1（高端妇产彩色超声诊断仪等设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包2（婴儿培养箱（救护车转运）等设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（高端妇产彩色超声诊断仪等设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《资格承诺函》（或者提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料，并提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料 。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《资格承诺函》（或者提供2024年度或2025年度财务状况报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表) 或基本开户行出具的资信证明）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《资格承诺函》（或者参照投标（报价）函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本项目特定的资格要求 | 如投标人为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件；如投标人为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。 |
| 9 | 本项目特定的资格要求 | 包1投标人具有有效期内的《辐射安全许可证》 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 包1不属于专门面向中小企业采购的项目 |

采购包2（婴儿培养箱（救护车转运）等设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《资格承诺函》（或者提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料，并提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料 。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《资格承诺函》（或者提供2024年度或2025年度财务状况报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表) 或基本开户行出具的资信证明）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《资格承诺函》（或者参照投标（报价）函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本项目特定的资格要求 | 如投标人为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件；如投标人为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。 |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 包2属于专门面向中小企业采购的项目（参与的供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商须按投标文件格式提供《中小企业声明函》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”）。 |

表二符合性审查表：

采购包1（高端妇产彩色超声诊断仪等设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过最高采购限价 2）对所投包号的全部内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定的 |
| 2 | 所投产品 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。 |
| 3 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期为提交投标文件的截止之日起90天 |
| 4 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 提供有效的法定代表人证明书及授权委托书 |
| 5 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 6 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求 | 投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 7 | 异常低价审查 | （1）若评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 （3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 8 | 其它情况 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 |

采购包2（婴儿培养箱（救护车转运）等设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过最高采购限价 2）对所投包号的全部内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定的 |
| 2 | 所投产品 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。 |
| 3 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期为提交投标文件的截止之日起90天 |
| 4 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 提供有效的法定代表人证明书及授权委托书 |
| 5 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 6 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求 | 投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 7 | 异常低价审查 | （1）若评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 （3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 8 | 其它情况 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(高端妇产彩色超声诊断仪等设备):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分5.0分 技术部分65.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 所投产品对用户需求书中带▲号的重要技术参数的响应情况 (28.0分) | 每1项技术参数满足用户需求书中带▲号的重要技术参数的得1分，最高得28分（共28项）。 投标人请提供产品介绍、彩页、说明书或其他佐证材料(用户需求书中另有要求的,按用户需求书提供)。 |
|  |  | 所投产品对用户需求书中不带▲号的一般技术参数的响应情况 (22.95分) | 每1项技术参数满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数的得0.05分，最高得22.95分（共459项）。 投标人请提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件（用户需求书中另有要求的除外）。 |
|  |  | 项目实施方案 (5.0分) | 根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案（不包括售后服务和培训方案），包括但不限于项目到货计划、项目实施计划、项目运输保障、安装调试（如计划步骤、人员安排等）等内容进行评审： （1）投标人针对本项目有明确具体的计划安排、对每个标的设备的运输过程有针对性保障手段、设备到场时的专人安装调试有明确的安排措施，得5分； （2）投标人针对本项目有明确的计划安排、对设备的运输过程有基本的保障手段、设备到场时的专人安装调试有基本的安排措施，得3分； （3）投标人针对本项目有简单的计划安排、对设备的运输过程有简单的保障手段、设备到场时的专人安装调试有简单的安排措施，得1分； （4）不提供的不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 (5.0分) | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务人员（专人跟进、服务沟通等）的安排、售后服务计划安排、响应时间的及时性、提供备品备件服务等内容进行评审： （1）投标人所提供的质保期内和质保期后售后服务方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，完全满足项目要求的得5分； （2）投标人所提供的质保期内售后服务方案内容完整，有基本的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有基础保底操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不够及时，部分满足项目要求的得3分； （3）投标人只提供了简单的售后服务方案，维修服务安排无法满足项目要求，对日常维修和应急情况响应慢，或质保期不能满足项目要求的得1分； （4）不提供的不得分。 |
|  |  | 培训方案 (4.05分) | 投标人根据产品特点及保养事项对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训： （1）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有明确的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有详细指引，对特殊情况（如设备反复重启，操作失灵，错误操作等情况）有图文详解及完整应对培训的，得4.05分； （2）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有简单的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有基本操作指引，得2.55分； （3）投标人提供指导和培训课程安排简单含糊，课程及培训内容安排不明确，对操作培训含糊其辞，得1.05分； （4）不提供的不得分。 |
| 商务部分 |  | 投标人业绩 (3.0分) | 2023年1月至今投标人的同类业绩，每提供一份有效的合同得1分，最高得3分。 |
|  |  | 使用用户评价 (2.0分) | 2023年1月至今所投核心产品“高端妇产彩色超声诊断仪”的以往用户评价，每提供一个有效的使用用户评价材料得1分，最高得2分，要求评价为“满意”“优良”或类似正面评价并加盖用户印章。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包2(婴儿培养箱（救护车转运）等设备):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分5.0分 技术部分65.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 所投产品对用户需求书中带▲号的重要技术参数的响应情况 (25.0分) | 每1项技术参数满足用户需求书中带▲号的重要技术参数的得1分，最高得25分（共25项）。 投标人请提供产品介绍、彩页、说明书或其他佐证材料(用户需求书中另有要求的,按用户需求书提供)。 |
|  |  | 所投产品对用户需求书中不带▲号的一般技术参数的响应情况 (26.1分) | 每1项技术参数满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数的得0.15分，最高得26.1分（共174项）。 投标人请提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件（用户需求书中另有要求的除外）。 |
|  |  | 项目实施方案 (5.9分) | 根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案（不包括售后服务和培训方案），包括但不限于项目到货计划、项目实施计划、项目运输保障、安装调试（如计划步骤、人员安排等）等内容进行评审： （1）投标人针对本项目有明确具体的计划安排、对每个标的设备的运输过程有针对性保障手段、设备到场时的专人安装调试有明确的安排措施，得5.9分； （2）投标人针对本项目有明确的计划安排、对设备的运输过程有基本的保障手段、设备到场时的专人安装调试有基本的安排措施，得3.9分； （3）投标人针对本项目有简单的计划安排、对设备的运输过程有简单的保障手段、设备到场时的专人安装调试有简单的安排措施，得1.9分； （4）不提供的不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 (4.0分) | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务人员（专人跟进、服务沟通等）的安排、售后服务计划安排、响应时间的及时性、提供备品备件服务等内容进行评审： （1）投标人所提供的质保期内和质保期后售后服务方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，完全满足项目要求的得4分； （2）投标人所提供的质保期内售后服务方案内容完整，有基本的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有基础保底操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不够及时，部分满足项目要求的得2.5分； （3）投标人只提供了简单的售后服务方案，维修服务安排无法满足项目要求，对日常维修和应急情况响应慢，或质保期不能满足项目要求的得1分； （4）不提供的不得分。 |
|  |  | 培训方案 (4.0分) | 投标人根据产品特点及保养事项对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训： （1）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有明确的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有详细指引，对特殊情况（如设备反复重启，操作失灵，错误操作等情况）有图文详解及完整应对培训的，得4分； （2）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有简单的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有基本操作指引，得2.5分； （3）投标人提供指导和培训课程安排简单含糊，课程及培训内容安排不明确，对操作培训含糊其辞，得1分； （4）不提供的不得分。 |
| 商务部分 |  | 投标人业绩 (3.0分) | 2023年1月至今投标人的同类业绩，每提供一份有效的合同得1分，最高得3分。 |
|  |  | 使用用户评价 (2.0分) | 2023年1月至今所投核心产品“婴儿培养箱（救护车转运）”的以往用户评价，每提供一个有效的使用用户评价材料得1分，最高得2分，要求评价为“满意”“优良”或类似正面评价并加盖用户印章。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲方：

电话：     传真：    地址：

乙方：

电话：    传真：     地址：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总价款包含采购清单中全部设备产品的设计、设备制造、随机零配件、标配工具、备品备件、包装、仓储、运输并搬运至甲方指定地点、运输保险、安装、调试、检测、培训等伴随服务、质保期服务、各项税费以及在合同履行过程中的不可预见费用等。

二、合同金额为（大写）：          元（￥        元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6.设备交货距离出厂时间不得超过半年，包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

四、交货期、交货方式及交货地点

（一）交货时间：乙方应在签订合同后__个日历日内完成供货、安装调试。设备到货验收后，免费安装调试至能正常使用，并免费培训操作。

（二）交货地点：甲方指定地点。

（三）乙方应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南、设备操作流程卡及一切和本项目有关的资料及说明。文件应随货物一并交付至甲方指定地点。

（四）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在设备到货安装调试验收合格报告后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。

五、付款方式：

（一）本合同以人民币付款。

（二）付款办法

1期：支付比例30%，合同生效并且全部设备到货后，凭乙方向甲方提供的中标通知书、合同书及等额发票，甲方在收到发票后10个工作日内支付合同金额的30%。（如乙方为中小企业，甲方在合同生效5个工作日内支付合同金额的30%）

2期：支付比例70%，设备到货安装调试并验收完毕后，凭乙方向甲方提供的中标通知书、合同书及等额发票，甲方在收到发票后10个工作日支付合同金额的70%。

六、质保期及售后服务要求

1.售后服务由生产厂家负责，设备保修期限     年,并提供终身有偿维护。

2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.质保期内, 乙方应当提供的年度定期预防性维护保养次数应不少于4次，免费更换零配件、免工时费。乙方应在每次预防性维护保养后应出具符合产品制造厂商标准的保养记录，每年度提供符合产品制造厂商技术标准或经国家质量监督管理机构指定的第三方认可的质控报告。

4.质保期内，对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同.档次的设备予甲方临时使用。乙方应提供设备原厂服务，负责货物的终身维修，保证至少10年供应维修配件，质保期内负责提供软件升级服务，并负责配合甲方完成设备端信息化接口改造。

七、安装、调试与测试:

1.乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，测试无故障。

2.合同设备安装

1）各种设备必须提供装箱清单，按合同清单验收货物。

2）乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。如损坏甲方院内设备、设施，乙方需与甲方协商赔偿事宜。

八、培训

1.乙方应与甲方协商制定培训计划，在设备使用现场对使用人员和技术人员进行培训，保证使用人员能够正确操作设备，技术员基本掌握机器日常保养和基本维护技能。

2.乙方须为甲方提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件。资料、文件包括但不限于：

（1）技术材料（产品彩页、技术指南等）；

（2）使用管理规定（包括但不限于：系统操作、运行程序逻辑说明等）；

（3）维护保养规定（包括但不限于：保养维护计划，一般故障维修方法，维护程序等）。

九、验收：

1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.进口产品具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

十、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，违约金额最高不超过5%；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款的，每日按当期未付款项的3‰向乙方偿付违约金，违约金额最高不超过5%。

4）乙方未能履行质保期服务承诺，导致保修期内因设备故障导致开机率低于95%的，保修期按1:2（按天算）顺延，保修期内因设备故障导致开机率低于80%的，乙方须向甲方支付该项设备合同总价3%作为违约金。

5) 其它违约责任按中华人民共和国现行法律法规处理。

十一、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十二、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）本合同正本一式陆份，甲方叁份、乙方壹份、政府采购监管部门壹份，招标代理机构壹份，各份具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                    法定代表人（负责人）：

经办人签名：                              经办人签名：

开户银行：

账号：

年  月  日                                   年  月  日

廉洁自律责任合同书

甲方（采购方）：普宁市妇幼保健院

乙方（供应方）：

为搞好普宁市妇幼保健院廉政工作，从源头上杜绝全单位各部门及其工作人员违规违纪行为的发生，确保工作健康有序开展，保障人民群众的切身利益。根据中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等有关文件的要求，结合本次                 项目的实际，经双方协商一致，特制订本廉洁自律责任合同书。

第一条  甲乙双方共同的权利及义务

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动的有关法律、法规及相关政策，严格遵守廉政建设的各项规定。

（二）严格履行采购合同的各项规定，自觉按照合同办事。

（三）采购活动全过程必须坚持公开、公平、公正、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取单位或个人的不正当利益而损害国家、集体及对方利益，不得违反招标投标采购工作的有关程序及各项规章制度。

（四）建立健全廉洁自律制度，积极开展廉政教育，设立并公布监督举报电报，严肃认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中存在违规、违纪、违法行为时，应及时提醒对方，情节严重的，应及时向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第二条  甲方的义务

甲方领导及从事该采购项目的工作人员，在采购活动的事前、事中、事后，应严格遵守以下规定：

（一）不准向乙方或相关单位索要或接受回.扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准向乙方或相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方或相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶提供费用或为配偶配子女安排工作以及提供国出境、旅游机会。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的由乙方或相关单位安排的宴请、健身及娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或安排配偶、子女、亲属参与同本次采购活动有关的设备、原料、劳务供应等经济活动。不得以任何理由向乙方或相关单位推荐或要求购买采购合同规定以外的物资。

第三条  乙方的义务

严格执行政府采购设备、物资的市场准入制度，严格遵守行业及产品各项硬性指标，严格按照招标投标有关规定开展业务，与甲方保持正常的业务交往，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方或相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证劵、贵重物品和回.扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方或相关单位报销任何应由对方支付的费用。

（三）不准暗示或实施为甲方或相关单位及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶提供费用，不准为甲方或相关单位及其工作人员出国出境、旅游提供方便，不准为甲方工作人员配偶、子女或亲属安排工作。

（四）不准以任何理由为甲方或相关单位及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身或娱乐等活动。

（五）采购合同约定所需的设备、物资由乙方总承包。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员如违反本合同书第一、二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法有关追究刑事责任；给乙方单位或个人造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员如违反本合同书第一、三条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法有关追究刑事责任；给甲方单位或个人造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本合同书作为采购合同的附件，与采购合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效，有效期自签署之日起至采购合同执行完毕之日止。本合同的执行由     负责监督执行。

第六条  本合同正本一式陆份，甲方叁份、乙方壹份、政府采购监管部门壹份，招标代理机构壹份，各份具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                    法定代表人（负责人）：

经办人签名：                              经办人签名：

年月日                                   年月日

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：445281-2026-01635

#### 采购项目编号：0724-2631ST822187

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、投标保证金

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、资格性审查要求的其他资质证明文件

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、联合体共同投标协议书

十六、投标人业绩情况表

十七、技术和服务要求响应表

十八、商务条件响应表

十九、履约进度计划表

二十、各类证明材料

二十一、采购代理服务费支付承诺书

二十二、需要采购人提供的附加条件

二十三、询问函、质疑函、投诉书格式

二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十五、政府采购投标（响应）担保函

二十六、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“普宁市妇幼保健院采购高端妇产彩色超声诊断仪等医疗设备项目”项目的招标[采购项目编号为：0724-2631ST822187]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“普宁市妇幼保健院采购高端妇产彩色超声诊断仪等医疗设备项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

#### 关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“普宁市妇幼保健院采购高端妇产彩色超声诊断仪等医疗设备项目”项目采购[采购项目编号为0724-2631ST822187]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式十：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：普宁市妇幼保健院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十七：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十一：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的普宁市妇幼保健院采购高端妇产彩色超声诊断仪等医疗设备项目招标中获中标（采购项目编号：0724-2631ST822187），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司 的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

国义招标股份有限公司

我单位已登记并准备参与“普宁市妇幼保健院采购高端妇产彩色超声诊断仪等医疗设备项目”项目（采购项目编号：0724-2631ST822187 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十六：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日