调研信息
项目名称：广州市增城区中医医院2026年度专用设备购置项目
包号：

联系人：

联系电话：

供应商名称：                

日期：     年     月     日
供应商可对本项目的一个或多个包参与调研，且必须对所参与包号的全部内容进行响应调研。如对多个包参与调研，供应商应就附件内容按包分开填写。

一、项目概况

广州市增城区中医医院因业务需要，需采购广州市增城区中医医院2026年度专用设备。

广州市增城区中医医院交货地点及概况具体如下：

（一）交货地点

广州市增城区中医医院指定地点
（二）采购标的汇总表

	包号
	设备名称
	数量
	采购概算(人民币）

	1
	便携式睡眠呼吸监测仪
	2
	￥288,200.00

	
	纳库伦呼气分析仪
	1
	

	
	肺功能模块
	1
	

	
	心电图机
	1
	

	
	红外线灯（神灯）
	14
	

	
	鼓风恒温箱
	1
	

	2
	结肠镜
	1
	￥5,200,000.00

	
	肛肠内窥镜（双头）
	1
	

	
	便携肛门镜
	1
	

	
	胃肠镜系统
	1
	

	
	结肠途径治疗机
	1
	

	
	熏洗治疗仪
	2
	

	
	内镜洗消机
	3
	

	3
	镜下动力磨钻
	1
	￥1,386,000.00

	
	能量平台（以电刀为主）
	1
	

	
	超声刀
	1
	

	
	多功能麻醉监护仪
	1
	

	
	麻醉车
	1
	

	
	CPR监测
	1
	

	4
	乳腺MRI线圈
	1
	￥420,000.00


二、产品基本信息表（如参与包组中含多个设备的，请每个设备单独一个表填写）

	设备名称
	

	医疗器械注册编号/备案证编号
	填写说明：如有，请填写注册编号/备案证编号及后附注册证/备案证，如不纳入医疗器械管理，请说明。

	产地
	

	生产厂家
	

	品牌
	

	型号
	

	数量
	

	单价报价
	人民币   万元

	总价报价
	人民币   万元

	免费维保期
	      年

	交货期
	自合同签订之日起     个工作日内可以交货

	生产日期
	所有有使用期限的设备生产日期需要保证在2026年内是否可以满足？(是   (否

	该设备是否涉及医用耗材
	(是   (否

填写说明：如选择“是”，请填写后附的“医用耗材报价函”

	该设备是否可以向患者收费
	(是   (否

填写说明：如选择“是”，请填写后附该设备的可收费项目和收费标准。

	是否支持和医院信息化系统完成对接并承担对接费用
	(是   (否

填写说明：如选择“是”，请在后面对该设备信息化系统对接做简要说明。


后附资料：
（1）医疗器械注册证/备案证（如不纳入医疗器械管理，请说明）：

（2）医用耗材报价函（如有）

	序号
	交易平台产品编码
	耗材名称
	商品名
	规格
	型号
	产品

规格
	产品

型号
	生产

企业
	包装

规格
	最小计量单位
	最小计量单位单价
	项目单价（人份）
	耗材功能需求

	
	省
	市
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、如设备不需配套耗材或试剂，请提供不需耗材的说明函。

2、如需要使用配套耗材或试剂，请按要求填写设备配套耗材。

（3）该设备是否可以向患者收费的收费项目和收费标准（如有）

（4）和医院信息化系统完成对接方案说明（如有）
三、采购需求征求意见
供应商需要按照以下《征求意见表》的格式对采购需求进行响应及意见反馈。采购人结合项目临床实际使用需求提出采购设备功能要求，参与调研的供应商应根据自身所参与调研的设备情况对本项目采购需求（调研稿）进行如实响应，同时可以对采购需求（调研稿）提出意见或建议。采购人及咨询机构将依据相关法律法规，按照实际情况修改完善需求，以符合相关法律法规要求。本公示内容不作为质疑依据，采购人及咨询机构对反馈意见不作答复。

征求意见表
	（填写设备名称）

	序号
	采购需求

（填写说明：逐条复制采购需求（调研稿）中的参数要求）
	响应情况
（填写说明：根据所参与调研设备的情况填写具体响应情况）
	是否偏离
（填写说明：根据左边“响应情况”自行判断填写是无偏离、正偏离、负偏离）
	说明或建议（如有）

	举例
	用于采集、记录、储存、分析患者睡眠时的生理参数
	可以用于采集、记录、储存、患者睡眠时的生理参数
	负偏离
	不可以分析患者睡眠时的生理参数

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	意见或建议（如有）：


采购需求（调研稿）
包1采购需求：

（1）睡眠呼吸监测系统技术参数

1.用于采集、记录、储存、分析患者睡眠时的生理参数；

▲2.采用毫米波雷达无线检测技术，非接触监测，可避免导线连接出现的首夜效应对睡眠监测数据的影响；

3.体积小巧，操作简便，结果准确，方便进行便携监测；

▲4.设备无导线、无电极连接，无需鼻气流管、胸腹绑带、导电膏等各种耗材；

5.可展示患者的呼吸率，脉率。呼吸BPM值，范围9~60次。脉率的测量，范围30bpm~99bpm,精度±2bpm;范围100bpm~250bpm,精度±2%

▲6.采用无线检测技术，可对0.8m-1m范围内的患者进行非接触监测。

7.设备预留无线接口，可同步来自血氧等设备的数据，融合做多维数据分析；

8.同步腕式血氧仪，用于脉率、血氧多维度连续监测分析；

▲9.血氧仪配备OLED触摸屏

▲10.血氧饱和度测量范围及精度70%^100%,土2%,测量方式：透射式；

11.数据传输：蓝牙、无线；

12.血氧传感器配备OLED屏，可触摸操作，支持无线传输；

13.可通过分析引擎自动出具患者整晚睡眠分析报告。管理系统是中文操作界面，报告自动生成；

14.输出睡眠总结：睡眠记录开始时间、总记录时间、睡眠效率；

15.管理系统可输入和查看患者信息；可显示床位连接状态，支持列表和看板显示，支持多屏翻页；系统支持模糊搜索历史报告；支持电子签名；支持随访评估功能；系统包含设备管理、报告管理、患者管理等功能；

16.睡眠报告内容包括睡眠总结、睡眠结构分析、睡眠时相内、血氧、呼吸事件、心率和呼吸率、氧减事件、监测结果、治疗建议等；

17.输出睡眠结构分析；输出呼吸暂停事件明细；输出整晚呼吸率及脉率趋势图；统计整晚平均、最高、最低血氧饱和度；输出氧减事件指数；

▲18.输出图表包含：睡眠分期，呼吸率，心率，氧减事件持续时长，血氧，阻塞、中枢和混合型呼吸暂停事件，以及呼吸能量图、体动能量图、呼吸时频图等。

配置要求：

主机、血氧机主机、管理系统平台

（2）呼气分析仪

1、适用范围：用于检测呼出气中NO和CO气体的浓度（需配合相应的检测器使用）。

▲2、采样方式：在线、离线和潮气三种采样方式。智能化呼气采样。在线测试引入了智能化，代替人工专业指导，呼吸困难人群均能成功呼气采样。

▲3、离线采样器具备压力与流量控制模块，患者可多次呼气采集气体。

▲4、潮气采样器具备吸气过滤装置，操作便捷，可以有效的过滤空气中的污染。

5、检测需要的有效分析气体量：≤30毫升。

6、呼气流速。口呼气流速50±10%ml/s、200±10%ml/s、鼻呼气流速10ml/s，可分段测试支气管、肺泡及鼻腔NO浓度。

7、仪器具备联检功能，可检测指标FeNO50、FeNO200、FnNO、大小气道（FeNO+CaNO）、上下气道（FeNO+FnNO）；

▲8、采样过滤：吸入过滤器含高锰酸钾/活性炭/N99纤维层，可过滤NO等有害气体与细菌病毒等微生物，防止交叉感染；呼出过滤器含N99纤维层与湿化层，防止细菌病毒等微生物进入体内。

9、仪器系统可与医院HIS等系统数据互联。

10、仪器配备电脑PC测试软件，可自动生成报告并可查询调用历史数据及报告。

11、仪器配套使用的一氧化氮检测器和一氧化碳检测器应具有单独的二类医疗器械注册证（《医疗器械分类目录》2017年食药监总局第143号）。

（3）肺功能模块

1、测试功能在同一套系统中完成，软件、数据库应一体化。

2、计算机一体化支气管定量药物激发试验

3、给药装置完全由计算机智能化控制，过程全自动，定量精密，药物激发试验测定能完全与肺功能仪主机一体化（包括计算机控制的精密定量给药装置及相关的测试分析软件）；

4、配有空气压缩机以保证药物颗粒雾化大小的恒定（约为0.4-5um之间）,精确控制药物的定量雾化激发实验；能控制到达小气道的药物剂量，药物试验规程设置；吸药前后肺功能对比；药物使用效果评定；支气管反应性测定；能从一种或两种浓度的激发或扩张药物中，产生多种不同剂量的药物；能够自动完成给药，并且能够控制吸入流速、控制雾化的相位、控制雾化的时间长短、保证雾化效率稳定、保证雾化颗粒大小均匀，并画出反应的趋势图。

5、中文操作系统，预计值与实测值的自动比较。软件配有训练程序和演示程序，以便于医生操作和病人配合。具有软件系统，数据库管理系统（可管理病人数据）。

6、系统工作环境及安全：工作温度：4℃~45℃；工作相对湿度：10%~95%；工作电压：100~240伏；工作、噪声：≤30分贝；工作漏电流：≤80毫安；主机绝缘强度：≥3000伏/分钟

（4）心电图机

▲1.操作系统：非安卓系统

2.心电信号处理

2.1 ECG输入≥12通道同步采集

2.2 输入阻抗≥50MΩ@10Hz，抗除颤电击保护功能

▲2.3 频率响应：0.04-150Hz

2.4 抗极化电压≥±600mV

2.5 共模抑制比≥125dB

2.6 采样率≥512000/秒/通道

2.7 A/D转换≥24bit

2.8 分析频率≥1000/秒

2.9 采集模式：常规采集及预先采集

2.10 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能

2.11 起搏检测：脉宽：0.2ms-2.1ms，振幅：2mv-700mv，间隔：1ms或更久

2.12 起搏检测频率≥75000/秒/通道

2.13 心率测量范围：30至300BPM

3.显示

3.1 显示器规格≥8英寸倾斜液晶触摸显示屏

3.2 显示分辨率 ≥892x558

3.3 显示信息:可显示≥12导联波形；显示菜单、心率、病人姓名、导联选择、走纸速度、增益、滤波器、时钟、电池电量指示、导联脱落、报警信息等

3.4 显示通道：3、6、12通道

4.记录

▲4.1 记录类型：内置热敏式点阵打印机

4.2 分辨率：水平≥40dots/mm（25mm/s），垂直≥8dots/mm

4.3 记录通道：3、6、12通道

4.4 记录速度：5,12.5,25，≥50mm/s

4.5 记录灵敏度：2.5,5,10,20，≥10/5mm/mV

4.6 记录纸规格：Z型热敏折纸（148mmx210mm）

4.7 记录模式：自动模式：10秒12导联同步记录波形，手动模式：3、6、12通道实时记录和自定义

4.8 报告格式：支持1x10，2x5，2x5+1R,2x10,4x2.5,4x2.5+1R，4x2.5+3R，4x10

5.软件

5.1 分析软件：FDA认证的自动测量诊断软件

5.2 分析软件：12SL金标准诊断软件（提供技术说明白皮书）

5.3 儿童分析模块：3岁到16岁

5.4 新生儿分析模模块：0岁到3岁

5.5 性别分析模块：可进行男性、女性特异性分析

5.6 信号质量检测：HookUpAdvisor连续信号质量检测软件，可连续自动检测信号质量，并有红黄绿信号指示灯显示（需提供证明文件）

5.7 语言支持：支持中文语言

5.8 危机值功能：支持心电危机值自动识别和人工设置，包含心率、QTc、ST段、传导阻滞等参数报警，并可以在报告中打印结果

5.9 心电图参数：心室率,心房率,P电轴，QRS电轴，T电轴，QT间期，QTC间期，每导联的P波时间，P波幅值，Q波时间，Q波幅值，R波时间，R波幅值，S波时间，S波幅值，T波时间，T波幅值，STE，STM，STJ等636个参数

5.10 QTC计算：提供Bazett、Framingham、Fridericia3种QTC计算公式

6.网络连接

6.1 网络接口：内置WI-FI、LAN/以太网等网络传输

6.2 无线电发射设备认证：无线通讯安全已通过国家工业和信息化部认证（提供文件证明）

6.3 传输模式：支持有线，无线连接外网，实现与心电管理系统实现患者数据传输

6.4 传输协议：支持DCP、SFTP、共享文件夹，并判断传输状态

7.数据存储

7.1 内存：≥300份10秒静息心电图报告，≥200分钟全息和节律打印报告

7.2 USB卡：支持USB外部拓展内存

7.3 文件导出格式：Hilltop,XML,PDF（三种数据格式同时支持、需要提供证明文件）

7.4 文件导出方式：USB，共享文件夹，SFTP

8.附件

8.1 键盘：医用级防水触摸式键盘

9.电源

9.1 供电方式：交直流两用

9.2 交流电源：交流110-240V，50/60Hz

9.3 直流电源：内置可充电可更换锂离子电池

9.4 电池容量：充足后可支持≥3小时监测

10.物理指标 

10.1 尺寸约315x260x108mm

10.2 重量≤3公斤

11.环境指标 

11.1 操作温度：10--40°C

11.2 操作湿度：20--95%

11.3 存储温度：-20--60°C

11.4 存储湿度：15--95%

（5）红外线灯（神灯）

1、产品样式：立式单头

2、支架结构特点：拉簧管可变支架

3、治疗头：六方孔平盖，防烫网罩

4、底座结构特点：不锈钢底座，静音脚轮。

5、治疗板直径（mm）：Φ166

6、电压（V）频率（Hz）：220、50

7、功率（W）：≥250W

8、最佳疗效（H）：≥300

9、计时方式：机械定时、电子定时

10、定时范围/显示方式：0~60分钟机械定时、电子定时数字显示

11、安全类型：I类B型连续运行的普通设备

12、支臂伸缩范围（mm）：0~450

13、支臂提升范围（mm）：0~1350

14、俯仰角（度）/方位转角（度）：270/360

15、毛重（Kg）：≤8

16、波长范围（um）：2~25

17、使用寿命：≥1000小时（不连续运行）

18、中心温度标称值：≤320°±20%

（6）鼓风恒温箱

1.外箱体采用钢板，表面施以静电喷塑工艺，工作室采用304不锈钢钢材，四周圆角圆弧设计，便于清洁维护。

2.载物搁板可自由调节间距。

3.微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示、定时、功率抑制和PID自整定功能，控温精确、可靠。

4.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和优化设计的风道组成，工作室内升温快，干燥速度快，温度均匀。

5.多层钢化玻璃大观察窗，便于观察工作室内情况。

6.采用硅橡胶密封条，能耐连续高温工况，使用寿命长，更换方便。

7.超温报警系统，超过限定温度，仪表可进行声光报警并切断加热系统电源，保证实验安全运行不发生意外。

8.控温范围：室温+10～200℃（可扩展至250℃）

9.温度分辨率：不低于0.1℃

10.温度波动度：±1℃

11.定时范围：0～9999min

12.工作环境温度：5～40℃

13.电源电压：AC220V50HZ

14.功率：≥1090W

15.容积：≥52L

16.工作室尺寸（mm）：420×350×350

17.外形尺寸（mm）：720×585×520

18.载物搁板：2

19.载物搁板可调档数：≥5

包2采购需求：

（1）结肠镜

▲1、视野角度：广角模式≥170度（0度直视）；长焦模式；≥85度；

2、景深：广角模式：7-100mm；长焦模式：1-2mm；

3、照明方式：光导方式；

4、插入部外径≤11.8mm；

▲5、先端部外径≤11.7mm；

6、弯曲角度：上下各≥180度，左右各≥160度

7、全长≥1655mm，有效长度≥1330mm

8、钳子管道内径：≥3.2mm

9、导光束：≥3条，能提供高的亮度，避免钳子等器械产生阴影，影响视野。

10、具备副送水功能。

11、激光兼容性：810nm二极管，具有高频兼容、可变硬度及内镜信息记忆功能。

12、最小可视距离：距先端部≤3.0mm

（2）肛肠内窥镜（双头）

1、高清内窥镜摄像系统：

▲1.1分辨率≥1920×1080；

1.2帧率≥60帧/秒；

1.3图像逼真、清晰。

1.4有效像素：≥200万

2、LED冷光源系统：

2.1光源照度≥1000Lx；

2.2 60000小时后流明维持率≥80%；

2.3显色指数应≥90；

2.4色温：4000K～7000K；

2.5有光源累计使用时长显示和光源更换提示功能。

3、冲吸装置

3.1冲吸功能设计；

3.2冲吸压力可调。

4、计算机系统配置

4.1 Inte1多核处理器；

4.2硬盘≥500GB、内存≥8G；

4.3 ≥60帧、1080p图像采集卡；

4.4 4：3液晶显示器≥17寸。

5、影像工作站：具有图像采集、录制回放，患者信息输入、存储、查询，报告一键生成、打印功能。

6、一次性使用内窥镜保护套，零度镜无接触使用，可实现术野异物去除、镜头除雾。

7、手术通道设计:入口直径≥9mm，出口尺寸≥8X3.2mm。

8、配备直肠镜及乙状结肠镜多头镜。

9、工作环境：

9.1环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80％；

9.2大气压力86kpa～106kpa；

9.3工作电源220V，50HZ。

10、工作功率：≥300VA。

▲11、一体化台车式整体设计，各个组件的连接线不可外露，确保使用时的安全及移动方便。

（3）便携肛门镜

1、高清摄像系统：

▲1.1分辨率≥1920×1080；

1.2帧率≥60帧/秒；

1.3图像逼真、清晰；

1.4支持热插拔，可随时更换手柄；

1.5手柄集成冻结、白平衡、调焦功能，适用多种肛门镜、窥肛器；

2、光源系统：

2.1光通量≥75lm；

▲2.2自研环形导光束，支持0-100%无极调光；

2.3显色指数应≥90；

2.4色温：4000K～7000K；

2.5内置防故障功能，有光源累计使用时长显示和光源更换提示功能；

3、影像工作站临床功能：

3.1有图像冻结功能；

3.2有手动调节白平衡功能；

3.3有视频录制、视频保存、视频播放、视频清除功能；

3.4有图像采集、图像保存、图像处理、图像删除功能；

3.5有亮度调节功能；

3.6有HDMI视频信号输出接口；

4、控制系统配置

4.1 4核处理器；

4.2硬盘≥500GB、内存≥8G；

4.3多媒体性能，包含NET、HDMI、DP、USB，多种接口和扩展性，集成程度高；

4.4 ≥17寸LED医疗液晶屏，≥1920*1080p，≥350nit；

5、配套耗材：适用市面多种通用肛门镜、窥肛器

5.1一次性使用，避免交叉感染；

5.2全透明的材料，检査视野宽阔；

5.3多种长度及规格可选，大、中、小号及儿童型均可。

6、工作环境：

6.1环境温度5℃～40℃；

6.2相对湿度30%～80％；

6.3大气压力86kpa～106kpa；

7、工作电源：

7.1额定电压：～100-240V；

7.2频率：50Hz/60Hz；

7.3功率：≥100VA；

▲8、一体化笔记本便携式设计：屏幕、键盘、触摸板采用镶嵌式设计，内置传输信号，杜绝外挂设备，方便携带出诊。外壳采用CNC技术加工，金属机身强度高，体积小，重量轻，整体表面阳极氧化、喷砂进行绝缘。

（4）胃肠镜系统

一、主机系统
▲1、系统功能控制：液晶屏幕尺寸≥8英寸，主机系统通过液晶显示屏操控系统并显示功能参数；

▲2、图像输出:支持4K超高清数字输出图像；高清输出信号接口：具有高清输出端口≥4个,SDI、DVI接口；输入信号接口：具有外部视频输入信号接口≥2个；

▲3、图像传输方式：采用高速激光光学传输内镜图像，无线传输/高速率传输；

4、电子放大：具有数字放大功能，6档可选，最大4倍放大，放大状态下也可有效保障图像画质；

5、特殊光观察：具有窄带光成像功能，滤光片原理，染色模式≥3种；其中具有415nm蓝色及530nm绿色波长的窄带光；

6、血液强化功能：对内窥镜图像进行图像处理，强化显示血管组织，增强对比；

7、暗区校正：具有暗区矫正功能。可保持图像中亮区的亮度，提高图像中暗区的亮度；

8、图像冻结：图像可冻结，图像处理器系统，具有内镜按键、脚踏、图像处理器等至少3种冻结控制模式选择；在冻结时能并行显示冻结和实时图像。

冻结及回放：可冻结图片和回放可再编辑，并支持实时存储U盘；支持图像回放，且对回放图像可以进行血红蛋白强调、结构强化、轮廓强化及数字放大等图像处理；

双光/双画面模式：可实时同步显示白光与染色图像于同一画面同步实时显示，直观对比黏膜细节病灶；

9、画中画视频输入：PIP按键，可切换画中画输入接口，便于科室大超、小超等内镜视频的接入。有“VIDEO”和“Y/C”等视频信号输入选项；

10、使用便捷：更换镜体无需开关机，内镜更换支持热插拔；

▲11、兼容鼻咽喉镜、支气管镜、内科胸腔镜等；

▲12、兼容消化胃肠镜、经鼻胃镜，光学放大胃肠镜、十二指肠镜、电子胆道镜等；

二、内窥镜冷光源设备

1、光源：独立LED光源设备；

2、多路LED光源:≥5LED光源；

▲3、灯泡寿命≥30000小时；

4、照明模式：冷光源具备≥4种照明成像模式，1种白光+3种及以上的染色照明模式；

光照强度/亮度：光照强度可调节，自动/手动调光，调光级别≥18级；

透光功能：具备透光功能；

5、内镜连接：内镜连接采用无线供电模式，无辅助电缆接头，且支持内镜热插拔；

三、液晶监视器

1、尺寸：≥32寸专业医用显示器；

2、分辨率：支持显示≥3840*2160像素图像；

3、支持PIP模式：具有画中画/双屏模式/关等调节；

4、屏幕工艺：彩色，液晶显示屏，防眩，硬涂层；

5、图像可调:具有亮度、饱和度、清晰度、比例缩放等调节功能；

6、显示视角：水平≥178°，垂直≥178°；

四、电子上消化道内窥镜（治疗）

1、视野角度：≥145°；

2、景深：2-100mm；

3、先端部外径：≤9.8mm；

4、插入部外径：≤9.6mm；

5、弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥100°，右≥100°；

6、钳道内径：≥3.2mm；

7、辅助送水：具备副送水功能；

8、内镜连接：一触式连接，采用无线供电模式,支持热插拔；

五、电子上消化道内窥镜（光学放大）

1、普通视野视野角度：普通观察：≥145°；

▲2、放大观察视野角度：放大观察：≥95°；

3、常规景深：2-100mm；

4、放大景深:1-3mm；

5、先端部外径：≤9.9mm；

6、插入部外径：≤9.6mm；

7、弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥100°，右≥100°；

8、钳子管道内径：≥2.8mm；

▲9、放大倍数：≥140倍；

10、内镜连接：一触式连接，采用无线供电模式,支持热插拔；

六、电子上消化道内窥镜（检查）

1、视野角度：≥145°；

2、景深：2-100mm；

3、先端部外径：≤9.2mm；

4、插入部外径：≤9.2mm；

▲5、弯曲角度：上≥210°,下≥120°，左≥100，右≥100°；

6、钳道内径：≥2.8mm；

7、内镜连接：一触式连接，采用无线供电模式,支持热插拔；

七、电子下消化道内窥镜（检查）

1、视野角度：≥170°；

2、先端部外径：≤12.2mm；

3、景深：2-100mm；

4、插入部外径：≤12mm；

5、硬度可调：插入管具有软硬度4级可调功能，可协助医生进镜；

6、适应性插入技术：具有肠镜适应性插入技术，同步传导、智能弯曲等性能；

7、弯曲角度：上≥180°，下≥180°,左≥160°，右≥160°；

▲8、钳道内径：≥3.8mm；

▲9、光窗数量:具备3个照明窗；

10、内镜连接：一触式连接，采用无线供电模式,支持热插拔；

八、电子下消化道内窥镜（治疗）

1、视野角度：≥170°；

2、先端部外径：≤12.2mm；

3、景深：2-100mm；

4、插入部外径：≤12mm；

5、硬度可调：插入管具有软硬度4级可调功能，可协助医生进镜；

6、适应性插入技术：具有肠镜适应性插入技术，同步传导、智能弯曲等性能；

7、弯曲角度：上≥180°，下≥180°,左≥160°，右≥160°；

▲8、钳道内径：≥4.2mm；

9、光窗数量:具备3个照明窗；

10、内镜连接：一触式连接，采用无线供电模式,支持热插拔；

九、电子下消化道内窥镜（光学放大）

1、普通视野视野角度：普通观察：≥170°；

2、放大观察视野角度：放大观察：≥90°；

3、常规景深：2-100mm；

4、放大景深:1-3.5mm;

5、先端部外径：≤12.8mm；

6、插入部外径：≤12mm；

7、弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°,左≥160°，右≥160°；

▲8、钳子管道内径：≥3.8mm;

▲9、放大倍数：≥140倍；

10、强度可调：插入管具有软硬度4级可调功能；

11、内镜连接：一触式连接，采用无线供电模式,支持热插拔；

十、电子上消化道内窥镜（超细经鼻胃镜）

1、视野角度：≥140°；

2、景深:2-100mm；

3、▲先端部外径：≤5.4mm；

4、插入部外径：≤5.8mm；

5、弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°；

6、钳子管道内径：≥2.4mm；

7、内镜连接：一触式连接，支持热插拔；

十一、消化内镜辅助质量控制软件

1.消化内镜辅助质量控制软件

1.1.支持消化道实时视频的软件界面同步显示，延迟低于200ms；

1.2.支持上下消化道质量控制分析；

1.3.支持消化道图片数据的本地自动存储；

1.4.支持消化道各质量控制监测指标的记录保存，可方便追溯；

2.消化道影像质量控制功能

2.1.具备上下消化道自动识别和检查计时功能；

▲2.2.具备上下消化道展开模型图和已检部位点亮、未检部位标识功能；

▲2.3.具备上下消化道标准部位的盲区监测功能，≥31个标准部位；

2.4.具备回盲部自动识别与截图功能；

2.5.支持手动选择回盲部截图；

3.消化道部位识别响应时间≤50ms

4.画面模糊提示功能

4.1.具备消化道实时视野模糊画面提示功能；

5.病例信息查询统计功能

5.1.具备病例信息条件检索查询功能；

5.2.具备病例信息导出功能；

5.3.具备病例信息统计分析功能；

6.系统可靠性

6.1.支持输入信号中断后恢复时，视频显示保持延续性；

7.支持拓展升级搭载深度卷积神经网络算法；

十二、超声诊断设备

1、产品机型：一体便携式设计；

2、图像标注：在图像冻结状态下，支持在图像上进行箭头和文字标注操作，单幅图像≥26组；

3、长度测量：在图像冻结状态下，支持图像上任意两点之间的长度测量，单幅图像最大支持≥26组长度测量；

4、面积和周长测量：在图像冻结状态下，支持图像上任意成像区域的周长和面积测量，单幅图像最大支持≥26组;

5、TGC/STC分段增益：TGC分段增益，≥8段分段增益，每段≥20档增益调节；图像增益提供0-255级可调；

6、对比度：1-10档超声图像对比度可调；

▲7、小超声内镜图像回放：可实现≥1000帧图像回放，支持自动回放和手动回放；

8、支持双模态显示：可支持超声和内镜的同屏同步同尺寸实时显示；

9、一键切换探头频率：支持对变频探头的频率（12MHz和20MHz）进行一键切换；

11.▲兼容胆胰管超声探头功能；

12.▲兼容小肠超声探头功能，小肠超声探头长度≥2500mm；

13.主机使用期限≥10年，探头使用期限≥2年；

十三、消化超声探头

1.▲工作频率：12MHz+20MHz，支持两个频率一键切换；

2.12MHz轴向分辨力：≤0.3mm，20MHz轴向分辨力：≤0.2mm；

3.扫描角度：环形360°；

4.探头外径：≤2.5mm；

十四、配置清单

电子内窥镜图像处理器2台

内窥镜LED冷光源2台

液晶监视器2台

电子上消化道内窥镜（治疗）1条

电子上消化道内窥镜（光学放大）1条

电子上消化道内窥镜（检查）2条

电子下消化道内窥镜（检查）1条

电子下消化道内窥镜（治疗）1条

电子下消化道内窥镜（光学放大）1条

电子上消化道内窥镜（超细经鼻胃镜）1条

台车2台

图文工作站2台

内窥镜冲洗器3台

内窥镜用二氧化碳送气装置2台

注水注汽、吸引按钮2套

活检孔帽2套

消化内镜辅助质量控制软件（含主机）2台

智能AI专用显示器2台

超声诊断设备1台

超声影像处理软件1套

超声探头2条

探头驱动器1个

专用键盘1个

内镜储镜柜1台

内镜转运车2台

推车1台

（5）结肠途径治疗机

1、工作条件：

（1）环境温度5℃～40℃；

（2）相对湿度30%～85%；

（3）大气压力700hPa～1060hPa；

（4）电源电压220V±10%；

（5）电源频率50Hz±2%；

2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；

▲3、计算机控制，实时监控数据：储液量、灌注量、灌注温度、灌注压力、灌注时间、间歇时间、实时泵速等；

4、可建立患者数据档案，可实现临床科研需要；

▲5、安全报警系统：超温、超压、缺液、堵塞时报警，仪器停止治疗，并有界面提示；

6、外置给药、灌注切换阀门，一步实现治疗功能转换；

7、预灌注量：4000～16000mL，任意设置；

8、灌注桶有效容积：16000mL±500mL，给药罐有效容积：1000mL±100mL；

9、注液速度：手动方式0～750mL/min连续可调，误差±50mL/min；标准方式1～8档可调；

10、转速补偿能力：0～100mL/min；

11、灌注压力：800×10Pa～2500×10Pa，任意设置；

12、水压：0.7～5.0Kgf/cm2；最大排出高度≥0.5m；

13、灌注时间：1～60s连续可调，间歇时间：0～60s连续可调，误差±5s；

14、自动排出灌注液桶中部分液体；

15、计算灌注液量自动归零；

16、灌注温度控温范围：25℃～43℃，任意设定，误差±0.5℃；

17、自动对净水器进行清洗；

▲18、过滤系统：具备自动清洁净水器，水质达到饮用标准；

19、包含嵌入式软件。

（6）熏洗治疗仪

1. 环境条件：环境温度：5°C～40°C，相对湿度：30%～75%；大气压力：86kPa～106kPa，使用电源：～220V，50Hz。

2. 储运环境：环境温度：-20°C～+55°C，相对湿度：≤95%（无水凝），大气压力：70kPa～106kPa。

3. 基本参数

▲3.1冲洗功能：单次药液使用量：≤600mL，设备单次不间断冲洗时间≥60min，冲洗扬程：出水高度可调且≤30cm。

3.2雾化功能：雾化盒药液容量：≥100ml，最大雾化量：≥2ml/min，冲洗和雾化功能可以同时进行。

3.3设备功率：设备额定输入功率≤100W。

▲4.便携性：不需要为产品施工布局上水和下水通道；产品轻便灵活，带有4个带自锁的滚轮，方便移动到任何位置进行使用。

5. 产品配置：磁力泵间接驱动，水电完全分离，一次性冲洗盆和主机为分开式，一次性冲洗盆可以替换使用，患者一人一盆一垫避免交叉感染。

6.设备形式：采用ABS全塑结构，结构强度大，安全卫生，使用舒适。雾化器箱前置，在熏洗室内使用雾化器较方便。设备为半包围结构，带有靠背，符合人体工程学原理。

7.操作方式：设备操作简便，无需安装，开箱即用，患者可自行操作。

（7）内镜洗消机

1、标准模式五步最快≤12min完成清洗消毒：冲洗≤1min、酶洗≤2min、次洗≤1min、消毒≤5min、末洗≤3min。（提供产品注册检验报告佐证各步骤时间，不一致则视为不符合）

2、非接触式感应开、关机盖及启动、暂停程序运行，避免手动接触导致二次污染。（提供产品注册检验报告佐证）

▲3、内凸面透明机盖，清洗槽水位可充满清洗槽，与机盖形成的密封腔，并将机盖的内壁完全浸泡非喷淋式，可对机盖内壁进行清洗消毒，从而避免了因机盖死角细菌的滋生而对内镜产生的二次污染。

▲4、单槽单次可同时洗消两条内镜，清洗槽空载容量≤15L，节省消毒液使用成本。（单槽单次可同时洗消两条内镜应提供产品说明书佐证，清洗槽空载容量应提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证）

5、具备流动水冲洗功能：在每一个清洗步骤完成时自动开启有流动水冲洗功能，对内、外循环管道系统及清洗槽进行流动水冲洗，避免管道及清洗槽中残留的液体对下一步骤清洗消毒效果的影响，终末漂洗更干净彻底、无残留。

6、具备内镜管道畅通测试功能：内镜与全自动内镜清洗消毒机内液体接触前和处理过程结束时可分别进行管道畅通测试。（提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证）

7、当内镜管道畅通测试检测到内镜管道堵塞时，消毒机会提供声和光的报警信号，并自动中断程序运行。（提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证资料）

8、消毒机清洗槽（内镜装载空间）具备运行全过程温度实时监测功能，可监测温度范围为0℃～99℃。（提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证资料）

9、消毒机各步骤流程操作温度应≤40℃，超出45℃时设有声、光警示，避免因温度过高而影响清洗消毒效果或损伤内镜。（提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证资料）

10、具备消毒液储存箱温度调节功能，可设置消毒液温度范围为20℃～40℃，当温度低于设定值时，可自动加热至设定值。（提供产品注册技术要求或注册检验报告佐证资料）

11、内镜内腔干燥功能，干燥测试应可达到皱纸上达到无黑点。（提供产品注册检验报告佐证干燥测试效果）

12、具备消毒液取样装置，一键自动取样，可随时取样以便检测消毒液浓度。（提供产品实物图片佐证）

▲13、消毒机具备内镜管道压力功能实时显示灌流压力数值（提供设备运行界面佐证）。

▲14、因场地限制，外形尺寸宽度（左右尺寸）≤500mm。

包3采购需求：

（1）镜下动力磨钻

一、主机：

液晶触摸屏，全触摸控制系统，上机自检,自动过载保护功能。正/反转任意切换,反转时有嘟嘟声提示。工作稳定，负载降速≤5%。

二、高速磨微电机：

1、无碳刷高速马达，无噪音,无震动,超强扭矩设计。转速0-60000转/分钟，功率≥150W,噪音小，发热低。导线长度不小于3.0m。

2、连接部设有固定针和防脱离挂钩，可使马达与磨手柄之间的结合更加牢固，防止术中手柄与马达意外脱离，保证手术安全。

三、镜下用磨钻手柄：

1、外径3.5mm，内径2.9mm，有效工作长度285mm。锁紧结构采用推拉式（非抱紧式）滚珠锁紧，有效防止磨头遇阻力时打滑跟转而锁紧失灵，保证手术安全。

四、镜下金刚砂磨头：

1、外径2.35mm，长度330mm，外套peek材料防震环，头部直径3.0mm/4.0mm可选。

五、镜下西瓜刃磨头：

1、外径2.35mm，长度330mm，外套peek材料防震环，头部直径3.0mm/4.0mm可选。

六、脚踏开关：

1、四头脚踏开关可设置所有功能切换，无需手动设置。防水设计，满足手术室特殊环境要求，防侧翻，无极调速，转速随心控制。

七、高压消毒盒：

可收纳所有部件，具备高温高压水蒸气消毒及低温等离子消毒要求。

（2）能量平台（以电刀为主）

1、设备具有单机、双极电切电凝模式、大血管闭合功能。

2、主机采用模块化设计，器械能自动识别，即插即用，操作简单。具备软硬件升级功能，能进行抽吸冲洗模块、智能手术烟雾净化系统等功能升级。

3、具有彩色液晶显示屏，中文界面，集中显示当前使用器械的参数。

4、具有中性电极安全系统。

▲5、具有功率峰值补偿功能，对初始切割和切割过程提供额外功率支持。

6、整机采用微处理器技术，具有自动切割控制功能，可根据组织需要自动调节输出功率。切割效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。

▲7、具有程序存储功能，可存储≧198个以上临床经验操作程序。

▲8、双极电切模式：具有≧8档的效果调节。

9、双极电凝模式：具有双极柔和电凝、双极强力电凝、带自动停止的双极柔和电凝，并有超过3档的效果调节；采用低电压设计，峰值电压低于200Vp，防止器械与组织粘连，并减少炭化，有自动启动和自动停止功能。

▲10、大血管闭合模式：可安全闭合7mm及以下血管，闭合动脉最高抗破裂压≥740mmHg。具有即插即用，器械自动识别功能，自动调节功率输出，并具有自动停止功能。

12、电切最大输出功率：≥300W。

13、电凝最大输出功率：≥200W。

14.质量标准：EC93/42/EEC:IIb,EN60601-1:I类,CF型。

15、含双极电切电凝剪器械（含开放及腔镜器械）

15.1器械可高温灭菌，重复使用。

15.2腔镜器械由剪芯、套管、手柄、外鞘、连线等组成，如有损坏可独立更换每个配件。

15.3能够完成腔镜下组织的边凝边分离功能，采用电弧进行分离非机械离断。

16、含大血管闭合钳（含开放及腔镜器械）

16.1可以安全闭合7mm及以下血管，保证闭合的安全。

16.2开放用大血管闭合钳根据长度和弯度的不同可提供至少8种型号供选择。

16.3腔镜用大血管闭合钳可提供包括开窗型、马里兰型等多种形状钳口选择，钳口包括光滑和带防滑纹两种，可提供360°旋转手柄供选择。

16.4腔镜用大血管闭合钳由钳芯、套管、手柄（带连线）组成。

16.5器械自动识别，即插即用，并具有自动停止功能。

▲16.6器械可高温灭菌，重复使用。

16.7．具备记录使用次数功能，可在连接主机时显示，只作为记录，不做不限制，方便管理维护。

（3）超声刀

▲1、同一台主机具备能量输出模式≥2种，包括超声能量、高级双极电外科能量等输出模式

2、具备自适应组织感应技术，且智能组织感应技术，可以在其使用过程中确认及监测器械，进而调整主机功率输出，并且为使用者适时提供音频反馈

▲3、可适配7mm血管凝闭能力的超声刀头

4、超声能量刀头和高级能量刀头均有45cm杆长，用于肥胖患者的腔镜手术刀头，可满足更多手术的需求

5、高级双极能量刀头具有可转弯关节头的刀头，以满足多种手术需求

▲6、主机可连接达芬奇机器人能量模块的超声刀头

7、可兼容≥2种能量类型的刀头，刀头≥10种以上型号，可满足不同的临床手术需求。

8、超声能量刀头可提供剪式刀头

▲9、可提供集成手柄超声刀头，具备高级止血模式

10、广可视角度的高分辨率彩色显示屏，显示屏≥7英寸，分辨率≥800*400，具有可触摸的功能设计，使用者可实时了解设备工作状态，规范的使用

11、可通过USB接口升级软件，在手术室即可操作

▲12、使用一个通用接口连接超声能量刀头和高级能量刀头，并可自动识别仪器

▲13、可以图形反馈器械故障，方便排除故障，避免风险发生

▲14、主机与刀头进行双向沟通，刀头端通过感知钳口组织情况，实时做出智能调整，同时给予声音提示

15、主机可自动识别并显示刀头类型和型号，无需人工手动调试，自动匹配相应的算法，根据刀头类型和型号输出不同的能量，增加使用的安全性和便捷性

16、主机有自检功能,且自检时间≤2秒，以适合临床手术需要

17、可通过手控和脚踏两种模式击发能量

18、功率调节≥5档

19、防电击类型：I类，防电击程度：CF型

20、主机具备生物医学模式能够读取设备工作状态、日志等数据和设置参数

21、超声能量输出值：最大≥300VACRMS，连续≥35Watts，最大≥60Watts,30-80kHz

22、电外科能量输出值：双极，无中性电极要求，最大≥100VACRMS，最大≥200watts，300-490kHz（330kHz，除非仪器IFU另有标明）

23、对进液的防护程度：主机IP21，脚踏开关IP68

（4）多功能麻醉监护仪

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个

2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性
3.≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

4.采用无风扇设计

5.可内置高能锂电池，供电时间≥2小时

6.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

7.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

8.基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

9.ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

▲10.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，支持≥27种实时心律失常分析

11.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析

12.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段
13.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

14.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

15.无创血压适用于成人，小儿和新生儿

16.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

17.提供辅助静脉穿刺功能

18.NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

19.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

20.提供灌注指数（PI）的监测

21.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

22.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测

23.有创压适用于成人，小儿和新生儿

24.IBP有创压测量范围：-50～360mmHg

25.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测
26.支持≥6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

▲27.配置AG监测模块，监测5种麻醉气体，O2，N2O和CO2浓度，提供MAC值测量，其中氧浓度监测采用顺磁氧浓度监测方式

28.支持升级麻醉深度BISx4、肌松NMT模块，模块作为监护仪模块通过三类注册，非其他品牌麻醉深度、肌松单机连接或单独使用

29.支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看

30.支持升级PiCCO技术监测功能模块或PiCCO技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量（ITBV）、血管外肺水（EVLW），肺毛细血管通透性指数（PVPI）等参数，提供完整的血流动力学参数监测

31.支持升级FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求

32.支持升级rSO2组织氧饱和度的监测功能模块或可实现rSO2组织氧饱和度监测技术单机产品，无创，连续，适用于成人，小儿和新生儿

33.支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括：PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量，WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数

34.支持升级ICG模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量

35.支持升级设备集成模块，可与主流品牌的呼吸机、麻醉机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

36.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

37.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

38.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

39.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

▲40.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

41.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能
▲42.提供血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化

▲43.提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估，需提供产品截图证明材料

▲44.提供输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系

45.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率≤1分钟

46.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

47.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

48.支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾

49.患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

50.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

51.支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

52.产品设计使用年限≥10年

（5）麻醉车

▲1.整车为流线型车身，盖板、底板及车身板均为模具一次性成型，无明显的板材拼接缝隙，无卫生清洁死角，符合院感和医院卫生要求，车体无金属裸露。

2.ABS工程塑料一体注塑成型的下凹式台面，台面、围栏、和弧形推手一次性注塑成型的三合一整体，

3.台面、围栏、弧形推手的材质和颜色一致，围栏高度≥60mm可防止台面的物品滑落。

▲4.整车分五个抽屉，抽屉采用模具一体注塑成型,配不锈钢三折或静音防滑自吸阻尼滑轨。

▲5.抽屉的具体规格尺寸及内部格局：（内配ABS材质活动可隔板或按需定制隔板）

6.第一层一个整体抽屉，内部规格：≥380*330*120mm内配30小格活动隔板，设标识插牌凹口。

7.第二层一个整体抽屉，内部规格：≥380*330*120mm内配30小格活动隔板，设标识插牌凹口。

8.第三层一个整体抽屉，内部规格：≥380*330*120mm内配30小格活动隔板，设标识插牌凹口。

9.第四层一个整体抽屉，内部规格：≥380*330*120mm内配30小格活动隔板，设标识插牌凹口。

10.第五层一个整体抽屉，内部规格：≥380*330*160mm。

11.具备二个弧形推手分别设置在车体左右两侧，配三面无缝相接ABS护栏与台

12.可升级配挂板式可活动的专用分类大、小污物桶，物品架一个。

13.可升级双层物品盒架、共10个小格。

14.规格：660x460x1080mm台面高度≈1020mm、台面围栏高度≥60mm。

15.轮子：配四寸万向、聚氨酯超静音脚轮，二个带刹车。

▲16.颜色:车体乳白色、盖板和底板为紫色，整车紫白相衬不脱皮不掉色。

17.锁：配中控锁一套，钥匙两把。

▲18.材料：主体采用优质铝合金框架结构固定，外部用ABS模具成型板材制作大气美观。

（6）CPR监测

▲1.采用非散射红外线气体分析技术。

2.具备温度、自动压力补偿系统、调零系统，平衡气补偿,肺压及体温补偿。不限场景，高原或者直升机皆可使用。

▲3.主流法测定。

4.配置大功率锂电池,持续工作≥8小时以上

5.有数据输出接口，并可上传至PC数据库，PC数据库软件管理，打印趋势数据，病例，医嘱等。

6.呼气末CO2浓度监测范围：0–140mmHg

▲7.呼吸频率监测范围：3-140BPM。

▲8.二氧化碳单位：%,mmHg

9.趋势图关机不丢失，趋势图长度：24小时，可存储≥99个病人数据。

10.可升级配蓝牙打印机，操作便利。选配的单独蓝牙打印机（内置锂电充满电后可连续打印450人的检查记录）。打印结果在办公室自然光线条件下字迹清晰度年限为≥8年（提供字迹年限评估报告）。打印的二氧化碳反应曲线可作为收费标准。

11.便携轻巧，≤1.5英寸的显示屏，重量≤80克左右。

12显示屏内容可方向旋转90度，便于临床观察数据（提供机器显示画面截图说明）。大字模式模式

13.用手机可以实时地查看二氧化碳监测仪显示的内容（提供机器显示画面截图说明）。

包4采购需求：

实质性参数：线圈为原装或可以兼容GE、SIGNAMR355

	1
	同步接收系统
	提供

	2
	频率
	63.86MHz

	3
	可扫描部位
	乳腺

	4
	发射接收设计
	接收型

	4.1
	通道和单元
	8通道

	5
	最佳成像范围FOV
	AP≤22cm，RL≤40cm

	6
	尺寸要求
	≤54.1cmx52.1cmx24.0cm

	7
	重量要求
	≤7.5kg

	8
	是否支持存取活检
	支持

	9
	舒适性设计
	病人接触舒适性设计

	10
	支持技术
	ASSET、VIBRANT应用等

	11
	线圈保修
	12个月保修

	12
	临床培训
	提供乳腺临床检查培训

	13
	功能
	持VibrantFlex乳腺动态增强功能


四、供应商提供自己所参与调研产品的技术参数、配置清单及技术证明资料（包括不限于检验报告或说明书或注册证附件技术要求或技术白皮书或产品彩页）

五、售后服务情况。

针对不同设备提供售后服务方案，包括运行维护、损坏维修、升级更新、备品备件等。
六、设备销售情况
提供近3年广东省内二甲或以上医院（至少3家）的销售业绩清单、合同（含配置清单）复印件或中标通知书复印件。如没有广东省内二甲或以上医院记录，则提供其他医院成交记录作参考。

	序号
	医院名称
	设备名称
	项目名称及编号
	业绩时间
	成交价格（单价）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


七、中小企业声明函（针对制造商的实际情况填写）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交供应商的《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

八、参与调研供应商证照

（营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证）

九、设备维修零配件报价表（如有）

	名称
	制造商
	规格型号
	优惠报价
	使用寿命
	是否需匹配原厂配件

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


设备、耗材、零配件的产品质量及提供资料真实性保证。
十、法人授权委托证明书

致：广州市增城区中医医院：

                      （报名单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的广州市增城区中医医院2026年度专用设备购置项目市场调研活动。

             （授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署所有设备咨询文件，进行全权处理设备咨询活动中的一切事宜，其在该项目设备咨询活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至         年     月     日。

单位名称（公章）：                           

法定代表人（签字）：                         

日期：    年   月  日

授权代表（签字）：                    

日期：    年   月  日

附身份证正反面:
